Nasz znak: ZP.271-    .40/16                                                 Kraków dnia 3.11.2017 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Zakup i dostawę wyposażenia na Oddziały Szpitalne Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ” Nr sprawy ZP 40/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66,  odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców i modyfikuje zapisy SIWZ.

Grupa 1 – wózki oddziałowe – 12 szt.

- Prosimy (w pkt. 1) o możliwość zaoferowania wózka posiadającego wymiary zewnętrzne 720 x 610 mm.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka posiadającego wymiary zewnętrzne 720 x 610 mm.

- Prosimy (w pkt. 4.3) o możliwość zaoferowania wózka posiadającego cztery koła o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą, oponki nie brudzące podłoża.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka posiadającego cztery koła o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą, oponki nie brudzące podłoża.

- Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania wózka, którego blat górny posiada wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania wózka, którego blat górny posiada wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia.

- Prosimy (w pkt. 7.1) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w jeden odcinek szyny instrumentalnej ze stali chromowanej, o przekroju 25x10 i długości nie mniejszej niż 400 mm, służącą do zawieszenia dodatkowego osprzętu.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka wyposażonego w jeden odcinek szyny instrumentalnej ze stali chromowanej, o przekroju 25x10 i długości nie mniejszej niż 400 mm, służącą do zawieszenia dodatkowego osprzętu

- Prosimy (w pkt. 7.2) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z tworzywa, z pokrywą otwieraną kolanem, mocowany bezpośrednio do korpusu wózka.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z tworzywa, z pokrywą otwieraną kolanem, mocowany bezpośrednio do korpusu wózka.

- Prosimy (w pkt. 8) o możliwość zaoferowania wózka, którego korpus jest w kolorze szarym oraz który posiada możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad (6 kolorów do wyboru).

Odpowiedź: Nie , zgodnie z SIWZ.

- Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania wózka, który jest wyposażony w uchwyt do prowadzenia umieszczony z boku wózka.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, który jest wyposażony w uchwyt do prowadzenia umieszczony z boku wózka.

Grupa 3 – łózko  elektryczne do intensywnej opieki z materacem zmiennociśnieniowym – 10 szt.

- Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada możliwość przedłużenia leża o 30 cm. Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, które posiada możliwość przedłużenia leża o 30 cm. Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

- Prosimy (w pkt. 7) o możliwość zaoferowania łóżka, które nie posiada „sygnalizacji pozycji pośrednich”. Oferowane łóżko posiada automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów wzdłużnych.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżka, które nie posiada „sygnalizacji pozycji pośrednich”. Oferowane łóżko posiada automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów wzdłużnych.

- Prosimy (w pkt. 13) o możliwość zaoferowania łóżka, którego konstrukcja zapewnia prześwit pod łóżkiem 17 cm.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżka, którego konstrukcja zapewnia prześwit pod łóżkiem 17 cm.

- Prosimy (w pkt. 14) o możliwość zaoferowania łóżka, w którym narożniki segmentu oparcia pleców oraz podudzia zakończone są metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem wzdłuż oraz na boki (w kształcie litery „L”). Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżka, w którym narożniki segmentu oparcia pleców oraz podudzia zakończone są metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem wzdłuż oraz na boki (w kształcie litery „L”). Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

- Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża tj. manualna regulacja segmentu podudzia od 0o do 18o. Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas użytkowania łóżka.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżka, które posiada zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża tj. manualna regulacja segmentu podudzia od 0o do 18o. Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas użytkowania łóżka.

- Prosimy (w pkt. 26) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada możliwość elektrycznego ustawienia leża w pozycji wyjściowej, ułatwiającej pacjentowi wyjście z łóżka (regulacja za pomocą przycisków służących do regulacji wysokości, regulacji segmentu pleców, regulacji segmentu uda, regulacji przechyłów wzdłużnych).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

- Prosimy (w pkt. 27) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne (dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej) oraz z panelu centralnego dla personelu z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta (przewód panelu długi - spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się i pracę przy pacjencie w obrębie całego łóżka).

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżka, które posiada sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne (dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej) oraz z panelu centralnego dla personelu z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta (przewód panelu długi - spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się i pracę przy pacjencie w obrębie całego łóżka).

- Prosimy (w pkt. 29) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada podświetlenie nocne oraz barierki boczne, które są wyposażone w diody LED łóżka informujące o najniższym położeniu. Oferowane rozwiązanie jest równoważne ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżka, które posiada podświetlenie nocne oraz barierki boczne, które są wyposażone w diody LED łóżka informujące o najniższym położeniu. Oferowane rozwiązanie jest równoważne ze wskazanym przez Zamawiającego.

- Prosimy (w pkt. 32) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżka, które posiada barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem.

- Czy Zamawiający oczekuje, aby barierki boczne zabezpieczały pacjenta na całej długości leża w celu zagwarantowania bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Tak , zamawiający oczekuje aby barierki boczne zabezpieczały pacjenta na całej długości leża w celu zagwarantowania bezpieczeństwa?

- Prosimy (w pkt. 36) o możliwość zaoferowania łóżka, które nie jest wyposażone we wskaźnik pozycji bioder. W oferowanym łóżku będą znajdować się wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej (stanowiące integralną część barierek). Jest to wystarczające rozwiązanie pozwalające na właściwe ułożenie pacjenta na powierzchni leża.

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżka, które nie jest wyposażone we wskaźnik pozycji bioder. W oferowanym łóżku będą znajdować się wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej (stanowiące integralną część barierek). Jest to wystarczające rozwiązanie pozwalające na właściwe ułożenie pacjenta na powierzchni leża.

Dotyczy zadania nr 1 (wózki):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 690x700x985mm wyposażonego w szafkę z szufladami o wymiarach (dłxszer) 650x600mm?

Odpowiedź: Tak , zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 690x700x985mm wyposażonego w szafkę z szufladami o wymiarach (dłxszer) 650x600mm

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu ze stali nierdzewnej niemalowanej w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wózka w całości malowanego (poza blatem) czy tylko z frontem malowanym?

Odpowiedź: całego zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z podstawą bez osłony z tworzywa ABS, z odbojnikami z tworzywa umieszczonymi nad kołami, jak na załączonej wizualizacji?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian..

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości kół o średnicy 100mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej jakości kół o średnicy 100mm

- Zamawiający wymaga wózka wyposażonego w szuflady o różnej wysokości. Prosimy o doprecyzowanie jakie to mają być szuflady:

- I rozwiązanie: dwie mniejsze o równej wysokości i dwie większe o równej wysokości

- II rozwiązanie: jedna szuflada mniejsza i trzy większe o równej wysokości

- III rozwiązanie: inna konfiguracja – jaka?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o przekroju szyny instrumentalnej 30x15mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o przekroju szyny instrumentalnej 30x15mm

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowego akcesorium: Kosza na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową, w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szynę wykonanymi ze stali nierdzewnej zamiast anodowanego aluminium?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dodatkowego akcesorium: Kosza na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową, w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szynę wykonanymi ze stali nierdzewnej zamiast anodowanego aluminium

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wózków do końca roku 2017r.? Termin ten jest podyktowany czasem oczekiwania na podzespoły od naszych poddostawców, którzy wydłużyli terminy dostaw z uwagi na zbliżający się koniec roku.

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do przetargu 12 wózków o następujących parametrach i konfiguracji:

a) 5 szt wózków 4 szufladowych o wym: 690 x 518 x 927mm -  szer x gł x wys.

oraz,

b) 7 szt wózków 5 szufladowych o  wym: 690 x 518 x 1006mm -  szer x gł x wys.

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do przetargu co najmniej dwa odcinki szyny instrumentalnej wykonanej z aluminium o przekroju 50x10mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww wymiary pod warunkiem że będzie ich 12 szt. jednakowych.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu wózki w kolorze biało-szarym ? (są to uniwersalne kolory swobodnie wpasowujące się w kolorystkę każdego oddziału)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy grupy 4

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących o szerokości całkowitej 830 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących o szerokości całkowitej 830 mm

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących o długości całkowitej 2130 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących o długości całkowitej 2130 mm

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących z funkcją przechyłu Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących z funkcją przechyłu Trendelenburga 12°

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących o dopuszczalnym obciążeniu 235 kg?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących z kołami w rozmiarze 200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących z kołami w rozmiarze 200 mm

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących wyposażony w stalowe barierki boczne pokryte warstwą lakieru epoksydowego z ergonomicznymi uchwytami z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorych leżących wyposażony w stalowe barierki boczne pokryte warstwą lakieru epoksydowego z ergonomicznymi uchwytami z tworzywa sztucznego

Grupa 3 - Łóżko elektryczne do intensywnej opieki z materacem zmiennociśnieniowym 10 szt.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości lecz bez sygnalizacji diodowej osiągnięcia wysokości minimalnej?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości lecz bez sygnalizacji diodowej osiągnięcia wysokości minimalnej

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez sygnalizacji pozycji pośrednich sygnalizowania podświetleniem diodowym ostrzegawczym?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza łóżko szpitalne bez sygnalizacji pozycji pośrednich sygnalizowania podświetleniem diodowym ostrzegawczym

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z minimalną wysokością leża mierzoną do górnej płaszczyzny segmentów leża wynoszącą 43 cm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza łóżko szpitalne z minimalną wysokością leża mierzoną do górnej płaszczyzny segmentów leża wynoszącą 43 cm

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem 4 segmentowym wypełnionym płytami HPL mocowanymi na stałe?

Odpowiedź: nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z prześwitem pomiędzy podstawą a podłożem o wysokości 16 cm na szerokości 95 cm?

Odpowiedź: nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z tworzywami uchwytami zapobiegjącymi jego przemieszczanie się lecz bez możliwości regulacji ?

Odpowiedź: nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają be zmian.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z autoregulacją segmentu pleców wynoszącą 110 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza łóżko z autoregulacją segmentu pleców wynoszącą 110 mm

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu podudzia w zakresie od 0 st.  Do 22 st

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza łóżko z regulacją segmentu podudzia w zakresie od 0 st.  Do 22 st

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością szybkiego poziomowania CPR z dźwignią znajdującą się po obu stronach łóżka pod segmentem siedziska?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza łóżko z możliwością szybkiego poziomowania CPR z dźwignią znajdującą się po obu stronach łóżka pod segmentem siedziska

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łózko bez możliwości uzyskania pozycji wyjściowej z jednego przycisku?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łózko bez możliwości podświetlenia nocnego informującego personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza łóżko bez możliwości podświetlenia nocnego informującego personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z centralna blokada kół, dźwignie blokady umieszczone w nad każdym kołem?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami wyposażonymi w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców do 70 st. Z zaznaczeniem co 10 st.

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza łóżko z barierkami wyposażonymi w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców do 70 st. Z zaznaczeniem co 10 st.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez kątowego nachylenia ramy łyżka?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez pozycji bioder pacjenta dla właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża stanowiące integralną część barierek?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza łóżko bez pozycji bioder pacjenta dla właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża stanowiące integralną część barierek.

Materac zmiennociśnieniowy

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy o grubości materaca napompowanego do 21 cm?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza materac zmiennociśnieniowy o grubości materaca napompowanego do 21 cm.

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy w zakresie wagi pacjenta od 25 do 250 kg? Parametr ten jest lepszy od wymaganego w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza materac zmiennociśnieniowy w zakresie wagi pacjenta od 25 do 250 kg

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy należący do klasy I?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy z wagą pompy do 6 kg?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza materac zmiennociśnieniowy z wagą pompy do 6 kg

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy bez warstwy podkładu z pianki?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza materac zmiennociśnieniowy bez warstwy podkładu z pianki

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy w pokrowcu wodoszczelnym paro przepuszczalnym nie antystatyczny i nie bakteriostatyczny?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy z materacem zapinanym 90 st?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy z materacem zapinanym 180 st.?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy bez samoczynnego powrotu do pracy w trybie terapeutycznym po upływie 5 minut od maksymalnego napompowania?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy w trybie transportowym 1 godziny?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza materac zmiennociśnieniowy w trybie transportowym 1 godziny

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy z  wagą pompy 6 kg?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza materac zmiennociśnieniowy z  wagą pompy 6 kg

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy bez szybkozłaczki umożliwiającej podłączenie opcjonalnej napowietrznej poduszki siedzeniowej

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy nie posiadający systemu kontroli ciśnienia gwarantującego rozkład niskiego ciśnienia w komorach za pomocą czujników wbudowanych w materac?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

Grupa 4 - Wózek do transportu chorych leżących – 8 szt

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta posiadający koła o średnicy 200 mm

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza wózek do transportu pacjenta posiadający koła o średnicy 200 mm

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta posiadający poręcze boczne ze stali nierdzewnej?

- Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza wózek do transportu pacjenta posiadający poręcze boczne ze stali nierdzewnej

Grupa 2 -  Wielofunkcyjne łózko elektryczne wraz materacem i poręczami bocznymi oraz szufladami bocznymi oraz szafkami przyłóżkowymi.

Łóżko-

- Czy zamawiający w pkt 8 opisu dopuści łóżko , gdzie kąt przechyłu Trendelenburga wynosi 0 -16 0  a kąt przechyłu anty-Trendelenburga wynosi 0-160, co jest wartością   w zupełności wystarczającą i stanowi minimalną różnice w stosunku do wymagań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  kąt przechyłu Trendlelenburga 0-16° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-16°  przy spełnieniu pozostałych parametrów.

- Czy zamawiający w pkt. 16 opisu dopuści barierki zgodne z SIWZ bez elastycznych listw odbojowych? Krążki odbojowe są najdalej wysuniętym elementem w łóżku i chronią je skutecznie przez uderzeniami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  barierki zgodne z SIWZ bez elastycznych listw odbojowych.

- Czy zamawiający w pkt. 19 opisu dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca, uchwyty dzięki konstrukcji i lokalizacji, są trwalsze od tworzywowych i w żadnym stopniu nie grozą odniesieniem kontuzji pacjentowi?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

Grupa 2 - szafka

- Czy zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści szafkę gdzie korpus szafki wykonany z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu i czoła szuflad wykonane ze stali pokrytej lakierem. Blat szafki wykonany z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  szafkę gdzie korpus szafki wykonany z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu i czoła szuflad wykonane ze stali pokrytej lakierem. Blat szafki wykonany z tworzywa ABS przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

- Czy zamawiający w pkt. 4 opisu dopuści szafkę gdzie szuflada wysuwa się na prowadnicach suwnych , zabezpieczona przed wypadnięciem?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający w pkt. 6 opisu pisząc o konstrukcji szafki umożliwiająca zmiany stron montażu drzwiczek/prawo i lewostronne/wymaga żeby szafka składała się z jednej szuflady i komory zamykanej drzwiczkami, a pomiędzy nimi półki na prasę ? czy tak jak pisze w pkt 4 dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę?

Odpowiedź:  zgodnie z pkt. 4.   W związku z powyższym Zamawiający wykreśla poz. 6 o następującej treści: „Konstrukcja  szafki umożliwiająca zmiany stron montażu drzwiczek /prawo i lewostronne/”

- Czy zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści szafkę z regulacją blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 800-1100 mm?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści szafkę gdzie blat boczny wykonany jest z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  szafkę gdzie blat boczny wykonany jest z tworzywa ABS przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Czy zamawiający w pkt. 8 opisu dopuści szafkę. Jest to szafka z blatem bocznym o konstrukcji dwustronnej, z możliwością postawienia jej z dowolnej strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności przekładania blatu? Jest to rozwiązanie wygodniejsze i mniej pracochłonne dla personelu medycznego o parametrach równoważnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  szafkę o konstrukcji dwustronnej, z możliwością postawienia jej z dowolnej strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności przekładania blatu.

Grupa 3 - Łóżko elektryczne do intensywnej opieki z materacem zmiennośnieniowym – 10 szt.

- Czy zamawiający w pkt. 1 opisu dopuści łóżko zasilanie elektryczne urządzenia : 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator, układ elektryczny spełniający normę IP 54?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści łóżko gdzie regulacja elektryczna w wysokości nie posiada indykatora/sygnalizacji diodowej osiągnięcia wysokości minimalnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  łóżko gdzie regulacja elektryczna w wysokości nie posiada indykatora/sygnalizacji diodowej osiągnięcia wysokości minimalnej.

- Czy zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści łóżko gdzie regulacja elektryczna wysokości nie posiada sygnalizacji pozycji pośrednich – sygnalizowanych podświetleniem diodowym ostrzegawczym ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  łóżko gdzie regulacja elektryczna w wysokości nie posiada indykatora/sygnalizacji diodowej osiągnięcia wysokości minimalnej.

- Czy zamawiający w pkt. 14 opisu dopuści łóżko posiadające klamry pozycjonujące materac, ale bez regulacji . Łóżko posiada po dwie klamry z boków?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający w pkt. 17 opisu dopuści łóżko gdzie autoregulacja segmentu placów 140 mm autoregresja segmentu ud 750 mm?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

Grupa 3 - Łóżko elektryczne do intensywnej opieki z materace zmiennociśnieniowym - 10 sztuk

- Pytanie nr 1 dot. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator, układ elektryczny spełniający normę IPX4? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanego łóżka.

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Pytanie nr 2 dot. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające konstrukcje łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, opartą na ramionach wznoszących w systemie trapezowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza  wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające konstrukcje łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, opartą na ramionach wznoszących w systemie trapezowym przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Pytanie nr 3 dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii nie posiadające sekcji pleców przeziernych dla promieni RTG?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Pytanie nr 4 dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii z autoregresją segmentu oparcia (pleców) 120 mm bez autoregresji segmentu ud?

- Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Pytanie nr 5 dot. pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża od 0 do 28°? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanego łóżka.

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Pytanie nr 6 dot. pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające sterowanie dla pacjenta w panelu od wewnątrz barierek /regulacja wezgłowia, segmentu uda z możliwością wyłączenia tych funkcji w sterowaniu po stronie personelu medycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające sterowanie dla pacjenta w panelu od wewnątrz barierek /regulacja wezgłowia, segmentu uda z możliwością wyłączenia tych funkcji w sterowaniu po stronie personelu medycznego przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Pytanie nr 7 dot. pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające cztery antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm. Wykonane z materiału niebrudzącego powierzchni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające cztery antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm. Wykonane z materiału niebrudzącego powierzchni przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Pytanie nr 8 dot. pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające zewnętrzne wykończenie zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego z akcentem kolorystycznym dostępnym w 5 kolorach , bez widocznych elementów metalowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające zewnętrzne wykończenie zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego z akcentem kolorystycznym dostępnym w 5 kolorach , bez widocznych elementów metalowych przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Pytanie nr 9 dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy posiadający grubość materaca napompowanego 16 cm? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanego materaca.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza wysokiej materac zmiennociśnieniowy posiadający grubość materaca napompowanego 16 cm przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Pytanie nr 10 dot. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy, terapeutyczny, przeciwodleżynowy, niskociśnieniowy, składający się z 15 niewymiennych komór. Materac wyposażony jest w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie uwzględniać rozmiar , masę i pozycję ciała pacjenta?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Pytanie nr 11 dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy, posiadający pompę zasilającą z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg o niskiej głośności pracy tak by nie zakłócała snu pacjenta- poziom ciśnienia akustycznego 41 dB(A)?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Pytanie nr 12 dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy, terapeutyczny, przeciwodleżynowy, niskociśnieniowy, składający się z 15 niewymiennych komór. Materac wyposażony jest w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie uwzględniać rozmiar , masę i pozycję ciała pacjenta?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Pytanie nr 13 dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy, posiadający pompę bez uchwytu do przenoszenia, ale z bardzo poręcznym uchwytem do zawieszania na szczycie łóżka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza wysokiej materac zmiennociśnieniowy posiadający pompę bez uchwytu do przenoszenia, ale z bardzo poręcznym uchwytem do zawieszania na szczycie łóżka

- Pytanie nr 14 dot. Warunków gwarancji pkt. 3 Czy Zamawiający w rozumieniu pkt. 3 warunków gwarancji ma na myśli wymianę modułu, części elementu łóżka lub/ bądź materaca na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego modułu (części)  w przypadku dalszego wadliwego działania z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)?

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczące umowy par. 10 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie w tym instalacji i uruchomiania?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Dotyczące umowy par. 3 ust. 1 pkt  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w zakresie pakietu/zadania (tu wstaw nr naszego pakietu/zadania) do 27 grudnia ?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Pytanie  dot. zał. Nr 3 do SIWZ warunki gwarancji i serwisu pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez użytkownika?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Pytanie dot. zał. Nr 3 do SIWZ warunki gwarancji i serwisu pkt 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w załączniku nr 3 do Specyfikacji warunki gwarancji i serwisu pkt 7 na dodanie następującego sformułowania: „… w przypadku części zamiennych sprowadzanych z zagranicy maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 30 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.”?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

GRUPA 3 - Łóżko elektryczne do intensywnej opieki z materacem zmiennociśnieniowym - 10 sztuk

- Czy zamawiający zaakceptuje 8 tygodniowy termin realizacji umowy?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści łóżko o poniższych parametrach:
Wymiary zewnętrzne: 2100 x 1050 mm (szerokość z barierkami

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Wymiary leża: 1960x900mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Przedłużanie leża o 200 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Regulacja segmentu pleców, uda oraz pozycji TB/ATB regulowana za pomocą przewodowego podświetlanego pilota zawieszanego np. na barierkach łóżka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Panel pielęgniarski wbudowany na stałe w szczyt od strony nóg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Panele sterowania wbudowane od wewnętrznej i zewnętrznej strony barierek.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Elektrycznie regulowana wysokość łóżka w zakresie 360-820 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Profile łóżka typu ERW wykonane ze stalowych prostokątnych tub .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z odejmowanych paneli wykonanych z polipropylenu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Każdy segment wyposażony w jeden panel wyposażony w otwory wentylacyjne. Segmenty leża zaokrąglone.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

- Kąt uniesienia oparcia pleców 75°, kąt uniesienia uda: 45°

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- TB/ATB: 16°

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Szczyty wykonane z łatwozmywalnego ABS z możliwością odjęcia szczytów bez użycia narzędzi.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

- Zintegrowane płaskie odbojniki ze szczytami, chroniące łóżko na całej długości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Barierki – boczne,podwójne, po każdej stronie łóżka, wykonane z tworzywa abs, opuszczane poniżej poziomu leża. Opuszczanie barierek wspomagane sprężyną gazową.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Dwupozycyjne barierki boczne , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Podnoszenie barierek bocznych regulowane przy pomocy bezpiecznego przycisku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem”. Barierki spełniaja normę 60601-2-52.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Podstawa łóżka w obudowie tworzywowej z miejscem na rzeczy pacjenta

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Koła blokowane centralnie o średnicy :150 mm, cichobieżne w obudowie przeciwpyłowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Dwa uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Stojak kroplówki montowany niezależnie do odrębnych otworów niż wysięgnik ręki

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Dodatkowo ręczna dźwignia CPR zlokalizowana w segmencie oparcia pleców po obydwu stronach oznaczona kolorem czerwonym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Wbudowany akumulator.

- Bezpieczne obciążenie: 250 kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

GRUPA 4 - Wózek do transportu chorych leżących - 8 sztuk

- Czy zamawiający zaakceptuje 8 tygodniowy termin realizacji umowy?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:

Wymiary zewnętrzne: 2100x850mm

Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- Wymiary leża: 1930x700mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Wysokość leża regulowana hydraulicznie w zakresie 630-950mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Przechył Trendelenburga 15°

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Przechył Antytrendelenburga 15°

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Podstawa jezdna zabudowana tworzywem ABS z miejscem na rzeczy pacjenta

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Leże wykonane z płyty laminowanej przeziernej dla promieni RTG

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza na całej długosci , przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Prowadnica pod kasetę RTG na całej długości leża

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Chromowane barierki składane wzdłuż leża

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony pleców nóg, składane.

oraz

Stojak kroplówki

Krążki odbojowe

Koła blokowane centralnie o średnicy 150 mm, z blokadą kierunkową

Dodatkowe piąte koło

Materac o wysokości 10 cm

Dopuszczalne obciążenie 250 kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Grupa nr 2 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi oraz szafkami przyłóżkowymi – 50 sztuk:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada leże podparte na dwóch szeroko rozstawionych kolumnach cylindrycznych gwarantujących stabilność leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada prześwit pod podwoziem o wysokości 195 mm i na długości 1050 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada długość całkowitą wynoszącą 2280 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada wymiary leża wynoszące 840 x 2060 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego przez Zamawiającego i nie ma wpływu na funkcjonalność łóżek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga wynoszącą 150?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada elektryczną regulację pozycji anty – Trendelenburga w zakresie 150?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada pilota przewodowego do sterowania łóżkiem bez podświetlanych klawiszy?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada panel sterujący bez podwójnego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota? Panel sterujący posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych, w postaci „klapki”, którą należy podnieść, aby uzyskać dostęp do regulacji funkcji elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG bez możliwości jej odejmowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada szczyty tworzywowe z kolorową wklejką, odejmowane bez użycia narzędzi, bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada poręcze boczne lakierowane wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża, montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem, montaż i demontaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, chroniące pacjenta na ok. 75% długości łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada poręcze boczne chromowane wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża, montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem, montaż i demontaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, chroniące pacjenta na ok. 75% długości łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy zamawiajajcy dopuści do zaoferowania wielofunkcyjne łóżko elektryczne które posiada jednoosiowe krążki odbojowe w czterech narożach  ramy leża?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiajajcy dopuści do zaoferowanania wielofunkcyjne łóżko elektryczne które posiada uchwyt do trzymania materaca od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiajajcy dopuści do zaoferowanania wielofunkcyjne łózko elektryczne którego rama standardowo lakierowana jest w kolorze RAL-9002 (złamana biel)

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanania szafke przyłóżkową z blatem bocznym, opisaną poniżej:

Szafka przyłóżkowa wykonana z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokrytych lakierem proszkowym. Blaty szafki (główny i boczny) wykonane z trwałego tworzywa ABS. Czoła szuflad oraz drzwiczek wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym. Dwoje drzwiczek i zastosowane rozwiązanie konstukcyjne szuflady , pozwalające w prosty sposób ustawić  żadany kierunek jej wysuwu, umozliwia dostawienie szafki z prawej lub lewej strony łóżka . Szuflada posiada dwukomorowy tworzywowy wkład a w skrzynce szafki zamykanej drzwiczkami znajduje się pólka. Kółka jezdne umożliwiają przemieszczanie szafki , a dwa z nich posiadają blokadę. Szafka posiada blat boczny zamocowany na stałe z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Szafka posiada następujące wymiary:

- długość x szerokość  510 x 390 mm

- wysokość blatu stałego 860 mm

- regulacja wysokość blatu bocznego  760-1060 mm

- przechył blatu ±30°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Grupa 4 wózek do transportu chorych leżących – 8 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanania wózek do transportu chorych leżących , który posiada pod leżem tunele na kasetę RTG umieszczone w trzech sekcjach – w oparciupleców, segmencie siedzenia oraz segmentacie nóg , bez możliwości  przesuwania kasety na całej długości?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy zamawiajajcy dopuści do zaoferowanania wózek do transportu chorych leżących, który posiada cztery koła z centralną blokadą z jednym kołem do jazdy na wprost , średnicą kół wynoszacą fi 200 mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych leżących w którym funkcje kosza na podręczne rzeczy pacjenta spełnia odpowiednio wyprofilowana tworzywowa osłona podstawy wózka?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Mając na względzie zgodność treści oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą z treścią wymogów zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w Rozdziale III, zwracamy się do Zamawiajajcego o zmianę fragmentu treści Załacznika  nr 3 do SIWZ na następującą:

-maksymalny czas na usunięcie zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia. Z zastrzeżeniem pkt 9 w załączniku nr 3 :

Jeżeli czas naprawy przekroczy 7 dni roboczych Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Odbiorcy sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż urządzenie, które wymaga naprawy. Dostawa sprzętu zastępczego nastąpi najpóźniej w dniu, w którym upływa termin dokonania naprawy  wadliwego urządzenia  .

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis i zastępuje zapis o 5 dniach – zapisem 7 dni.

- Pytania do umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 10 ust. 1 pkt. a z 5% na 0,2 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenia kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

- Pytania do umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 10 ust. 1 pkt. b z 5% na 0,2 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenia kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

- Pytania do umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 10 ust. 1 pkt. c z 5% na 0,2 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenia kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

Grupa 2 – Łóżko elektryczne – 50 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 110 mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 1950 mm?

Odpowiedź: Nie  Zamawiający  nie wyraża zgody parametry   SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-16°?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0-16°?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda 0-34°?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilota bez podświetlanych klawiszy?

Odpowiedź: Nie  Zamawiający   nie  dopuszcza,  parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania oraz blokowane na 2 różnych wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  pod warunkiem że barierki zabezpieczą pacjenta na całej długości leża, przy spełnieniu pozostałych  parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Nie  Zamawiający   nie wyraża zgody parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

Grupa 4 – Wózek do transportu chorych leżących – 8 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 870 mm?

Odpowiedź: Nie  Zamawiający   nie wyraża zgody parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-12°?

Odpowiedź: Nie  Zamawiający   nie wyraża zgody parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła o średnicy 200 mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści deklaracje zgodności bez znaku CE? Względem prawa nie ma obowiązku umieszczania znaku CE na deklaracji zgodności. Znak CE umieszczony jest bezpośrednio na produkcji oraz instrukcji obsługi.

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający   wyraża zgodę

Dot. Grupa 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym prześwit pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynosi 165mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 870mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednym kołem antystatycznym?

Odpowiedź: nie,  Zamawiający  nie  dopuszcza,  parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której półka pomiędzy szufladami ma wysokość 167mm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Prosimy o wyjaśnienie pkt. 6 opisu szafek . Zamawiający wymaga szafek z 2 szufladami a nie z drzwiczkami . Prosimy o wykreślenie  pkt. 6

Odpowiedź: Tak Zamawiający   wyraża zgodę na wykreślenie pkt. 6 z opisu przedmiotu zamówienia w grupie 2.

- Zamawiający dopuści  szafke przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 760 -1110?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- dotyczy grupa 4

- Czy w rozumieniu pkt 9 i 10 Zamawiający dopuści wózek z leżem HPL oraz prowadnicą o długości 155 cm umożliwiającą wykoananie zdjęć RTG?

Odpowiedź: nie,  Zamawiający  nie  wyraża zgody,  parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy SIWZ:

- Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź:  W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga złożenia materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Grupa 2 Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi oraz szafkami przyłóżkowymi – 50 sztuk

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łóżka o parametrach równoważnych, tożsamych, a często lepszych od wymaganych przez Zamawiającego, opisanych poniżej:

- Długość całkowita 2180mm, która różni się nieznacznie od wartości wymaganej, zaledwie o 20mm. Proponowany parametr jest tożsamy z wymaganym oraz w żaden sposób nie pogorszy funkcjonalności łóżka.

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- łóżko z leżem o szerokości 900mm, które różni się nieznacznie od wartości wymaganej. Zwracamy uwagę, że szerokość leża 900mm przy zachowaniu wymaganej szerokości całkowitej łóżka jest parametrem korzystniejszym z uwagi na większy komfort pacjenta.

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-34o. Proponowany parametr ze względu na różnicę zaledwie 1o jest parametrem tożsamym z wymaganym oraz nie pogorszy właściwości klinicznych łóżka.

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- łóżko z elektryczną regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga do 15o w każdym kierunku. Proponowany parametr jest tożsamy z wymaganym, przechyły wzdłużne leża o parametrze 15o gwarantują odpowiednie pozycjonowanie pacjenta, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia życia, gdy konieczne jest pozycjonowanie pacjenta w pozycji antyszokowej (Trendelenburga).

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm. Proponowany zakres regulacji wysokości jest tożsamy z wymaganym zakresem oraz spełnia oczekiwania funkcjonalne personelu oraz pacjenta z uwagi na niską pozycją minimalną (poniżej 40cm) która ułatwia niskim pacjentom opuszczenie łóżka oraz z uwagi na wysokość maksymalną powyżej 70cm, która zapewnia dogodną pozycję leża dla personelu w celu wykonania czynności pielęgnacyjnych itp.

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- łóżko umożliwiające ustawienie pozycji egzaminacyjnej za pomocą dwóch przycisków na centralnym panelu sterowania. Rozwiązanie zapewnia szybkie pozycjonowanie pacjenta do pielęgnacji, zatem jest rozwiązaniem tożsamym z wymaganym, a różnica nie będzie odczuwalna dla personelu.

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- łóżko wyposażone w szczyty wykonane z tworzywowego odlewu, z zaokrąglonymi krawędziami, z kolorową wstawką, dekoracyjną, odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wyposażone w uchwyty do prowadzenia łóżka oraz konstrukcją leża umożliwiająca wykonywanie reanimacji bez użycia deski. Proponowane rozwiązanie jest lepsze i korzystniejsze. Tworzywowe szczyty są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz posiadają estetyczniejsze wykonanie.

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- łóżko z niezintegrowanymi ze szczytami barierkami bocznymi, które zabezpieczają pacjenta zgodnie z normą 60601-2-52 na całej długości leża (również po przedłużeniu leża), barierki dwuczęściowe, które zabezpieczają pacjenta na całej długości leża (tj od szczytu głowy do szczytu nóg), składane wzdłuż ramy leża, po zwolnieniu blokady znajdującej się w jednym miejscy przy konstrukcji barierek. Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie w celu opuszczenia barierek wymusza na personelu zwolnienie blokady zarówno przy szczycie od strony głowy, jak i od strony nóg, co w praktyce zajmuje dużo czasu i jest niewygodne dla personelu. Proponowane przez nas rozwiązanie jest korzystniejsze dla personelu z uwagi na szybszą obsługę barierek w celu opuszczenia lub podniesienia. Personel dokonuje tego stojąc w jednym miejscu, zwalniając jedną blokadę, bez konieczności chodzenia od szczytu głowy do szczytu nóg. Proponowane przez nas rozwiązanie jest korzystniejsze.

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- łóżko wyposażone w krążki jednoosiowe, zarówno od strony głowy, jak i nóg.

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- łóżko z możliwością wyboru koloru wypełnień szczytów oraz ramą w kolorze białym.

Odpowiedź: zgodnie z  SIWZ

- łóżko wyposażone w materac jednowarstwowy, wykonany z piany o gęstości 23kg/m3, materac o grubości 14cm, bez podziału na strefy, wyprofilowany w sposób umożliwiający rotowanie oraz obracanie materaca przy zachowaniu tej samej

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- funkcjonalności, co znacznie przedłuża żywotność materaca. Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szafki przyłóżkowej o parametrach równoważnych, tożsamych, a często lepszych i bardziej funkcjonalnych od opisanych, wymienionych poniżej:

- Szafka wyposażona w centralną blokadę kół, uruchamianą za pomocą obustronnie wbudowanych w konstrukcję pokręteł, umieszczonych na wysokości górnego blatu szafki, tj. na wysokości ręki leżącego, co zabezpiecza pacjenta przez ryzykiem upadku z łózka w wyniku odbezpieczania standardowych blokad kół umieszczonych bezpośrednio przy kołach,

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Blat boczny szafki zamontowany na stałe, z regulacją wysokości wspomaganą sprężyną gazową, funkcją obrotu samego blatu w zależności od potrzeb pacjenta (konfiguracja do spożywania posiłków lub do czytania książek) z możliwością umieszczenia szafki po prawej lub lewej stronie łóżka dzięki szufladom wysuwanym obustronnie,

Odpowiedź: nie

- Korpus szafki wykonany z ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blaty szafki wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości 4 mm) oraz czoła szuflad wykonane z tworzywowych odlewów,

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Blat z dwoma relingami oraz rantami umieszczonymi z czterech stron uniemożliwiające zsuwaniu się przedmiotów

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 140 mm . – dostęp do półki od frontu szafki .Szuflada na prowadnicach ślizgowych, zabezpieczona przed całkowitym wysunięciemOdpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Szafka wyposażona w cztery koła o śr, 75 mm , w tym dwa z blokadą centralną

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Wymiary zewnętrzne:

- wysokość - 930 mm

- szerokość szafki - 510 mm

- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 510 mm

- głębokość - 4850 mm

- Regulacja blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 730-1100 mm

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4 mm

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Możliwość wyboru kolorów blatów z 6 kolorów.

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Mając na względzie zgodność treści Oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z treścią wymogów zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w Rozdziale V, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę fragmentu treści Załącznika nr 5 do SIWZ na następującą:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt.13 – 14, 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje załacznik nr 5 do SIWZ.

GRUPA 3 - Łóżko elektryczne do intensywnej opieki z materacem zmiennociśnieniowym - 10 sztuk

- Czy zamawiający dopuści materac gdzie zakres masy pacjenta regulowany  20 -180 kg?

Odpowiedź: nie,  Zamawiający  nie  wyraża zgody,  parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy zamawiający dopuści materac gdzie zakres masy pacjenta regulowany  30 -180 kg?

Odpowiedź: nie,  Zamawiający  nie  wyraża zgody,  parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy zamawiający dopuści materac gdzie zakres masy pacjenta regulowany  30 -200 kg?

Odpowiedź: nie,  Zamawiający  nie  wyraża zgody,  parametry  SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy zamawiający dopuści materac wyposażony w funkcje  natychmiastowego utwardzania powierzchni materaca, ułatwiającą  codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapautycznym  po upływie ≤ 30 minut od  aktywowania maksymalnego napompowania? Okres ≤5 minut nie jest powszechnie stosowany z uwagi na fakt , że nie wystarcza on na pełne wymagane utwardzenie materaca oraz wykonanie czynności pielęgnacyjno – medycznych.  Dlatego powszechnym jest stosowanie czasu ≤30 minut który jest okresem bezpiecznym dla pacjenta.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiajajcy dopuści materac  gdzie system kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład niskiego ciśnienia w komorach następuje za pomocą czujników przez mechanicznym uszkodzeniem w materacu a nie zmieniające jego skuteczności terapeutycznej  (brak wpływu)?

Odpowiedź: Tak Zamawiający   dopuszcza,  przy spełnieniu pozostałych parametrów  SIWZ

- Czy zamwiajajcy dopuści materac będacy : wyrób medyczny zarejestrowany w URPL , WMiPB w klasie I reguła 12 zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ z dnia 20 października 2017 r. w następującym zakresie:

- pkt. V SIWZ w pkt. 3 Zamawiający dodaje zdanie o następującej treści: „(...) W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga złożenia materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

- Pkt XII SIWZ - Ofertę należy złożyć do dnia 8  listopada 2017r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.

- pkt XIII- otwarcie ofert nastapi w dniu  8  listopada 2017r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

- Załączniki do niniejszego pisma:

1. załacznik nr 3 do SIWZ - modyfikacja

2. załącznik nr 5 do SIWZ - modyfikacja

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl