Nasz znak: ZP.271-  579  .41/16                                                 Kraków dnia 6.11.2017 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„ Zakup i dostawę sprzętu na doposażenie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” Nr sprawy ZP 41/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66,  odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców i modyfikuje zapisy SIWZ.

Dot. Grupa 9 MIERNIK BILIRUBINY – BILIMETR PRZEZSKÓRNY

1. Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy, nieużywany miernik wyprodukowany w 2016 roku?

Odpowiedź: Tak, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

Dot. Grupa nr 5 – Stanowisko do resuscytacji noworodków.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 21.12.2017 r.?

Odpowiedź: Nie.

Grupa 3 Defibrylatory z wózkiem ratowniczym dla dzieci

3. Pytanie  dot. punktu 3

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez funkcji Metronomu?

Odpowiedź: Nie.

4. pytanie dot. punktu 5

Czy zamawiający dopuści  defibrylator z zakresem wyboru energii w J. 1- 200 J?

Odpowiedź:  Nie.

5. pytanie dot. punktu 6

Czy zamawiający dopuści zakres AED 150 J dla dorosłych lub AED dla dzieci 50J?

Odpowiedź: Nie.

6. pytanie dot. punktu 7

Czy zamawiający dopuści 20 poziomów energii?

Odpowiedź: Tak, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

7. Pytanie dot. punktu 19

Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem wzmocnienia sygnału EKG na sześciu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 cm/mV oraz auto?

Odpowiedź: Nie.

8. Pytanie dot. punktu 22

Czy zamawiający dopuści natężenie prądu stymulacji w zakresie od 10 do 200 (mA)?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy: Grupa nr 7 – Kardiomonitor noworodkowy - 2 szt

9 – Pkt. 64 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rozbudowy o INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA?

Odpowiedź: Tak, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

10 – Pkt. 65 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rozbudowy o KAPNOMETRIĘ ?

Odpowiedź: Tak, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

Grupa nr 2 – NCPAP – 1 szt.

11. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do przetargu wysokiej klasy Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą nCPAP o następujących parametrach:?

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony |
| 2. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz |
| 4. | zasilany niskim napięciem stałym w zakresie 12 - 24 [V], |
| 5. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 240 minut pracy |
| 6. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu min. 2,8 – 6,0 bar |
| 7. | Wymiary maksymalne |
| 8. | Możliwość komunikacji z respiratorem za pomocą gniazda RJ45 oraz USB |

| 9. | Możliwość regulacji jasności ekranu |
| --- | --- |
| 10. | Możliwość zapisywanie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 48 godz. |
| METODY WENTYLACJI |
| 11. | NIPPV |
| 12. | HF – wentylacja wysokoprzepływowa |
| 13. | SNIPPV |
| 14. | Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze |
| 15. | NCPAP |
| 16. | Możliwość zastosowania aktywnego generatora min. Infant Flow, Infant Flow LP oraz Medijet wykorzystujący strumień napływających gazów oddechowych przełączanych w generatorze pomiędzy kanałem wdechowym i wydechowym. |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |
| 17. | Częstość oddechów min. 1- 120 odd./min. |
| 18. | Przepływ regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od min. 0.5 - 20 l/min |
| 19. | Czas wdechu regulowany min. od 0,1 – 15 sek. |
| 20. | Regulacja czasu bezdechu min. 10 - 30 sek. |
| 21. | Czas szybkiej wentylacji tlenem min. 30 – 120 sek. |
| 22. | Czas ręcznej wentylacji min. 1 – 15sek. |
| 23. | Wyzwalanie oddechu za pomocą czujnika brzusznego |
| 24. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% |
| 25. | PEEP/CPAP min. 1 - 13 cmH2O |
| 26. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane od min. 3 - 15 cmH2O |
| MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |
| 27. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie monitor LCD - min. 8”. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisków i pokrętła. Rozdzielczość ekranu min. 800x600 pkseli |
| 28. | Obrazowanie przebiegu falowego ciśnienia w czasie rzeczywistym |
| 29. | Ciśnienie szczytowe PIP |
| 30. | Ciśnienie średnie MAP |
| 31. | Ciśnienie CPAP/PEEP |
| 32. | Ilość oddechów spontanicznych |
| 33. | Pomiar FiO2 |
| 34. | Przepływ w l/min |
| 35. | Stosunek I:E |
| ALARMY |
| 36. | Hierarchia alarmów min. 3 poziomy ważności |
| 37. | Możliwość wyciszenia alarmów min. 120 sek. |
| 38. | Bezdechu |
| 39. | Za wysokiego i za niskiego ciśnienia |
| 40. | Alarm za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu |
| 41. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego |
| 42. | Możliwość regulacji dźwięku alarmów min. 8 poziomów |
| 43. | Pamięć min. 200 alarmów |
| WYPOSAŻENIE |
| 44. | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym-10 zestawów |
| 45. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |
| 46. | Nawilżacz |

| *3 tryby funkcjonowania (IV, NIV, Free) -IV (użycie inwazyjne), komora 37°C, w pobliżu pacjenta 39°C -NIV (użycie nieinwazyjne), komora 31°C, w pobliżu pacjenta 34°C -FREE (temperatury swobodnie regulowane) Temperatury wybrane przez użytkownika między 28°C a 40,5°C Funkcja szybkiego wzrostu dla strony wydechowej; kolorowy wyświetlacz TFT min. 3,5” z funkcją automatycznego przyciemniania; Funkcja automatycznego wykrywania niskiego poziomu wody w komorze; Protokół incydentów i alarmów; Możliwość eksportu danych do komputera; Praca z pojedynczymi i podwójnymi systemami tubowymi dla niemal wszystkich respiratorów; Klasa ochrony II dla zastosowania klinicznego i pozaklinicznego. |
| --- |
| 47. | Stojak jezdny |
| 48. | Czujnik brzuszny |
| 49. | Możliwość rozbudowy o kompresor sprężonego powietrza montowany na podstawie jezdnej respiratora |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 50. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze SIWZ.

GRUPA 2

ZESTAW  DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW METODĄ DWUFAZOWEGO Ncpap

Dot. Parametry

12. Pytanie 1

„Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni)

Prosimy o dopuszczenie aparatu do wspomagania typu Infant Flow z innym generatorem dla zmiany kierunku przepływu gazów. Obecnie dostępne są inne generatory nCPAP, gdzie konstrukcja generatora pozwala na precyzyjny pomiar ciśnienia i rzeczywistego oddechu pacjenta bezpośrednio w komorze generatora oraz synchronizuje aparat z oddechem pacjenta.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

13. Pytanie 2

„Wbudowany kolorowy ekran- dotykowy LCD”

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania z nie dotykowym wyświetlaczem LCD z możliwością wyboru funkcji tuż u dołu ekranu i potwierdzania nastawionych parametrów za pomocą mikroprzełączników bezpieczeństwa. Dla użytkownika jest to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie, które eliminuje przypadkowe zmiany nastawień, jak to może mieć miejsce w przypadku ekranu dotykowego. Dotykowe wyświetlacze wymagają dodatkowo okresowej kalibracji, a podczas dezynfekcji mogą ulec samoistnemu rozkodowaniu, uniemożliwiając wybór funkcji.

Odpowiedź: Nie.

14. Pytanie 3

„Czas wdechu od 0,1 do 3,0 sekund.”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie nowoczesnego aparatu do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej noworodka z ustawieniem czasu wdechu w zakresie 0,2 – 2,0 sekundy regulowany płynnie co 0,1 sek.. Z medycznego punktu widzenia bardzo krótkie czasy wdechu np. 0,1 sek. nie mają klinicznego znaczenia. Wynika to na przykład z przecieków i nieszczelności układu pacjenta, jakie występują z założenia w wentylacji nieinwazyjnej. Znaczenie mają wdechy powyżej 0,3 sek. Określanie czasu wdechy w zakresie do 15 sek. nie ma uzasadnienia fizjologicznego

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuszcza czasu wdechu w zakresie 0,2 – 2,0 sekundy regulowany płynnie co 0,1 sek. przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

15. Pytanie 4

„czas bezdechu 10-30 sek”

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający odstąpił od wymogu czasu reakcji na bezdech regulowanego w zakresie 10-30 sek. i dopuścił aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu z możliwością regulacji czasu reakcji na bezdech w zakresie do 20 sek. Ogólnie przyjęta w świecie medycznym definicja mówi o 20 sekundach bezdechu. Każdy czas powyżej 20 sek. zwiększa ryzyko zwolnienia czynności serca u pacjenta i może zagrażać jego życiu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza  przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

16. Pytanie 5 dot. Punkt 13.1,

Prosimy o pozwolenie na złożenie oferty na zestaw wyposażony w nawilżacz typu F&P MR850. Jest to najbardziej popularny nawilżacz stosowany na świecie. Również u Zamawiającego wykorzystany jest przy większości urządzeń do wentylacji. Nawilżacz oferowany przez nas pozwala stosować dowolne komory do nawilżaczy co pozwoli Zamawiającemu zunifikować dostawy sprzętu jednorazowego w przyszłości i dostęp do ewentualnego serwisu. Opisany przez Zamawiającego nawilżacz to nawilżacz firmy ARMSTRONG Medical oferowany wyłącznie przez firmę DUTCHMED.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ

17. Pytanie 6 punkt 13.11

Prosimy o zmianę zapisu w tym punkcie na „Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) i zasilaniem grzałki kompatybilny z oferowanym urządzeniem” . Każdy układ oddechowy, nawet ten zawierający jony srebra, zgodnie z przepisami może być używany po otwarciu tylko 7 dni. Informuje o tym symbol przekreślonej cyfry 2 (wyrób jednorazowy). Dlatego uważamy, że wymóg zawartości jonów srebra jest tylko i wyłącznie zabiegiem marketingowym nie mającym swojego uzasadnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

18. Pytanie 7 dot punktu 13.2, 13.8, 13.9

Prosimy aby Zamawiający odstąpił od wymaganych w powyższych punktach parametrów taki zapis jest charakterystyczny dla jednego typu aparatu.  Zwracamy się  z  prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat typu INFANT Flow bez konieczności używania wymienionych akcesoriów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat typu INFANT Flow bez konieczności używania wymienionych akcesoriów.

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ z dnia 20 października 2017 r. w następującym zakresie:

- Pkt XII SIWZ - Ofertę należy złożyć do dnia 10  listopada 2017r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.

- pkt XIII- otwarcie ofert nastąpi w dniu  10  listopada 2017r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

- Załączniki do niniejszego pisma:

załącznik nr 5 do SIWZ - modyfikacja

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ z dnia 20 października 2017 r. w następującym zakresie:

- pkt. V SIWZ w pkt. 3 Zamawiający dodaje zdanie o następującej treści: „(...) W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga złożenia materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

- Pkt XII SIWZ - Ofertę należy złożyć do dnia 10  listopada 2017 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.

- pkt XIII- otwarcie ofert nastąpi w dniu  10  listopada 2017r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

- Załączniki do niniejszego pisma:

1. załącznik nr 3 do SIWZ - modyfikacja

2. załącznik nr 5 do SIWZ - modyfikacja

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl