Załącznik Nr 1 do  specyfikacji z dnia 9 kwietnia 2018 r.

# OFERTA

# (WZÓR)

na

Dostawa wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem lub montażem i uruchomieniem oraz ze szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie (ZIT)”

(ZP 13/2018)

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres ul. ................................... kod ...........-............ miejscowość .................................................. województwo........................................ powiat ..............................................

Nr telefonu......................................... Nr faksu................................................. E-mail …......................................... http:// …......................................................

NUMER NIP .............................................................. NUMER REGON ...................................................................

NUMER KRS ….........................................................

Nr rachunku bankowego na które należy zwrócic wadium  …................................................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem bądź małym lub średnim przesiebiorstwem  …...........................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawa wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem lub montażem i uruchomieniem oraz ze szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)” w  Dz. U. UE (Numer ogłoszenia: …............), zamieszczonego na  stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, my niżej podpisani po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oferujemy wykonanie następujących częsci  zamówienia za kwotę:

Grupa 1

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Resektoskop noworodkowy łącznie z optyką | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 2

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Tympanometr | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 3

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Unit laryngologiczny | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 4

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna z aparatem do znieczulania ogólnego | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 5

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Defibrylator | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 6

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat ambu | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 7

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lampa bezcieniowa | 5 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 8

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Łóżko porodowe | 2 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 9

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Łóżka elektryczne wraz z materacem i szafkami przyłóżkowymi, w tym 3 łóżka elektryczne z poręczami bocznymi | 18 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 10

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Myjnia - dezynfektor | 2 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 11

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wielostanowiskowy system nadzoru położniczego | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 12

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stanowisko do przewijania noworodka | 12 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 13

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 14

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ssak jezdny | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 15

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wózki inwalidzkie | 3 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 16

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Narzędzia do wyłyżeczkowania jamy macicy | 10 kompletów |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 17

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat RTG przyłóżkowy | 2 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| 2 | Wyposażenie – fartuch dwustronny | 3 szt. |  |  | 22% |  |  |  |
| 3 | Wyposażenie – fartuch jednostronny | 3 szt. |  |  | 22% |  |  |  |
| 4 | Wyposażenie – półfartuch ochronny | 3 szt. |  |  | 22% |  |  |  |
| 5 | Wyposażenie – mobilny wieszak | 1 szt. |  |  | 22% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 18

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG z głowicami i osprzętem do zabiegów urologicznych mobilna | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Dokument ten stanowi integralną część oferty i jego niezłożenie stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Ponadto:

- Oświadczam, że na dzień składania ofert;

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

b) spełniam warunki udziału w postępowaniu  określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantując bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do …........................ r.

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni

- Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację całości przedmiotu zamówienia jest: ................................................................. tel.: ………..............……

- Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ................................................./,że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców * niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić */będzie prowadzić *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. * niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że zgodnie z pkt. XI specyfikacji dokonaliśmy wpłaty wadium w formie ............................................................ w wysokości.......................... PLN

(słownie: ...................................................................................................................................................)

Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek

bankowy: ..............................................................................................................................................

8.	Elementami integralnymi oferty są :

| L.p. | dokumenty, oświadczenia i informacje: | strona w ofercie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| itp |  |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia  9 kwietnia 2018 r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥”  lub „≤” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane.

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 1 – Resektoskop noworodkowy łącznie z optyką – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| l.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka miniaturowa-cystoskopowa, kąt patrzenia 0°, średnica 1,2 mm, długość 20 cm, autoklawowalna, - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Płaszcz uretrotomu, rozmiar 8 Fr., wyposażony w 2 przyłącza LUER-Lock z rozbieralnymi kranikami oraz obturator, kompatybilny z oferowanym elementem roboczym - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Element roboczy uretrotomu, bierny, kompatybilny z optyką miniaturową, pełne uchwyty na palce, umożliwiający użycie również jako element roboczy resektoskopu z monopolarnymi elektrodami HF - 1 zestaw | TAK |  |
| 4 | Nóż zimny z ostrzem sierpowatym, kompatybilny z płaszczem uretrotomu 8 Fr. i element roboczym - 6 szt. | TAK |  |
| 5 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki kompatybilny z oferowaną optyką o wymiarach zewnętrznych np.: wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 6 | Cystoskop 9,5 Fr - 1 zestaw |  |  |
| 7 | Optyka cysto-uretroskopowa, kąt patrzenia 30°, średnica 2 stopniowa 1,9/2,1 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach, - 1 szt. | TAK/NIE Oznakowanie kodem Data Matrix lub QR: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 8 | Płaszcz cystoskopowy, średnica 9,5 Fr., 2 przyłącza LUER, do użycia z optyką o dł. 18 cm, autoklawowalny ze zintegrowanym kanałem roboczym o rozm. 4 Fr – 1 szt. | TAK |  |
| 9 | Obturator cystoskopowy do płaszcza cystoskopowego o średnicy 9,5 Fr, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, rozmiar 3 Fr., długość 28 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki kompatybilny z oferowaną optyką o wymiarach zewnętrznych np: 290 x 60 x 52 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 12 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - wymiary zewnętrzne pojemnika np. [szer. x gł. x wys.] - 260 x 233 x 65 mm, - 2 szt. | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych 				    do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 2 – tympanometr – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tympanometria czystym tonem 226 Hz: z możliwością rozbudowy do wykonania pomiaru dla częstotliwości : 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz; | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy do tympanometrii bodźcem szerokopasmowym w zakresie od 226 Hz do nie mniej niż 8000 Hz | TAK |  |
| 3 | Obecność automatycznej regulacji wzmocnienia chroniąca przed głośnym bodźcem sondy w przypadku niewielkich kanałów słuchowych | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiaru dla pojemności od 0,1 do 8,0 ml dla tonu sondy 226 Hz | TAK |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika ciśnienia początkowego | TAK |  |
| 6 | Ciśnienie powietrza w zakresie: Od min. -600 do +300 daPa | TAK |  |
| 7 | Ograniczenie ciśnienia -750 daPa i +550 daPa | TAK |  |
| 8 | Prędkość zmiany ciśnienia: minimalna, średnia, maksymalna lub automatyczna z prędkością minimalną przy wartości szczytowej zgodności. Możliwość dokonania wyboru w ustawieniach | TAK |  |
| 9 | Dostępność z poziomu PC wykresu impedancji jako funkcji częstotliwości przy ciśnieniu otoczenia lub ciśnieniu szczytowym | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z komputerem PC dla gromadzenia i drukowania wyników badań | TAK |  |
| 11 | Wizualizacja wyników impedancji na wbudowanym ekranie LCD umożliwiającym przeglądanie wyniku badania | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy: Możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje i moduły –otoemisja DPOAE , TEOAE, ABRIS | TAK |  |
| 13 | Możliwość rozszerzenia o drukarkę termiczną działającą na bluetooth kompatybilną z urządzeniem | TAK |  |
| 14 | Serwis, naprawa urządzenia maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia | TAK |  |
| 15 | Stacja dokująca umożliwiająca postawienie na stole i zawieszenie na ścianie. Stacja wyposażona w odłączany dedykowany wieszak na sondę | TAK |  |
| 16 | Stacja dokująca posiadająca możliwość ładowania dodatkowej baterii dla urządzenia | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie urządzeniem z poziomu komputera (np. wymuszenie startu) | TAK |  |
| 18 | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz | TAK |  |
| 19 | Tolerancja napięcia sieciowego maksymalnie 10% | TAK |  |
| 20 | Klasa bezpieczeństwa I typ B | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 3 –  unit laryngologiczny - 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednomodułowy unit laryngologiczny z wyposażeniem, posiadający min. 4 skrętne kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie (w tym również tył i boki), pokryty farbą antybakteryjną (potwierdzenie certyfikatem producenta) o drobnoziarnistej strukturze, z możliwością wyboru przez Zamawiającego koloru z palety RAL dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Możliwość dobrania różnych kolorów dla min. 5 dowolnych, malowanych proszkowo części unitu | TAK |  |
| 3 | Powierzchnia unitu z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie, ze szczególnym uwzględnieniem cokołu od frontu i z tyłu unitu wykonanego ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 4 | Unit o wymiarach: |  |  |
|  | - szerokość: minimum 1100 mm do maksimum 1125 mm | TAK |  |
|  | - głębokość :minimum 490 mm do maksimum 545 mm |  |  |
| 5 | Unit posiadający blat roboczy niezależny od blatu na instrumentarium, stanowiący integralną całość z unitem, usytuowany na wysokości 750 mm ± 20 mm, wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie, pokryty farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze, umożliwiający umieszczenie pudełka zawierającego minimum 100 szt. rękawiczek jednorazowych | TAK |  |
| 6 | 2 poziomowy podświetlany blat na instrumentarium zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału, umożliwiający podgląd ilościowy narzędzi bez podnoszenia pokrywy. Szerokość blatu 650 mm ± 20 mm. Blat wyposażony w tace ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 7 | Zestaw tac ze stali nierdzewnej na instrumentarium na wyższy i niższy poziom narzędziowy | TAK |  |
| 8 | Dodatkowa półka zintegrowana z unitem, wykonana ze szkła akrylowego usytuowana w górnej części unitu nad instrumentarium o szerokości blatu instrumentarium | TAK |  |
| 9 | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | TAK |  |
| 10 | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady (wysokości min. 75 mm) z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 11 | Panel sterowania (zawierający manometr ssaka oraz przyciski funkcyjne) umiejscowiony od frontu z lewej bądź prawej strony (do wyboru) pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu lepszej dezynfekcji. | TAK |  |
| 12 | Jeden z przycisków funkcyjnych ("przycisk opcjonalny") można przypisać dowolnej funkcji (np. wyzwolenie pracy videoprintera lub wyzwolenie "stopklatka" dla kamery endoskopowej zamiast przycisku nożnego) | TAK |  |
| 13 | Unit posiada system wizualnej informacji pracy unitu na panelu sterowania: |  |  |
|  | - zielony ciągły | TAK |  |
|  | - czerwony ciągły |  |  |
|  | - czerwony pulsujący |  |  |
| 14 | Wbudowane źródła światła LED min. 2 sztuki z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | TAK |  |
| 15 | Unit posiada wbudowany szybki podgrzewacz lusterek włączany przyciskiem i wyłączający się samoczynnie po upływie 14 - 16 sek. | TAK |  |
| 16 | Min. 6 wbudowanych pojemników/kuwet do dezynfekcji i przechowywania endoskopów sztywnych, w tym przynajmniej 2 kuwety podgrzewane | TAK |  |
| 17 | Unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 10 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia | TAK |  |
| 18 | Unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 4 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia | TAK |  |
| 19 | Podgrzewane kuwety posiadaja możliwość płynnej regulacji temperatur | TAK |  |
| 20 | Unit wyposażony w 3 kuwety ze stali nierdzewej do przechowywania nasopharyngoskopu - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia | TAK |  |
| 21 | Kuweta do dezynfekcji z tworzywa sztucznego (np. melamina) na brudne narzędzia wysuwana z unitu w wkładką typu jeżyk | TAK |  |
| 22 | Unit posiadający samozamykająca śmietniczkę otwierana nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji, | TAK |  |
| 23 | Uchwyt/wieszak na lampę czołową z automatycznym wyłącznikiem jednego ze źródeł światła LED ,usytuowaną w bocznej części unitu. | TAK |  |
| 24 | Ruchomy wysięgnik min. dla: drenu ssaka, światłowód | TAK |  |
| 25 | Kolumna monitora mocowana bezpośrednio do unitu | TAK |  |
| 26 | Uchwyt monitora mocowany do kolumny mikroskopu lub monitora | TAK |  |
| 27 | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi | TAK |  |
| 28 | Unit wyposażony w min. jeden światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | TAK |  |
| 29 | Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. | TAK |  |
| 30 | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra | TAK |  |
| 31 | Unit wyposażony w elektroniczny regulator do płynnej regulacji siły ssania | TAK |  |
| 32 | Unit wyposażony w manometr siły ssania | TAK |  |
| 33 | Układ płukania drenu ssaka do automatycznego czyszczenia za pomocą wody pod ciśnieniem układowym | TAK |  |
| 34 | Ssak wyposażony w urządzenie z elastyczną częścią dystalną umożliwiającą dobranie odpowiedniego kąta do czyszczenia (ssanie/irygacja w tym samym czasie) każdej z 6 zatok przy użyciu jednego narzędzia. | TAK |  |
| 35 | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże | TAK |  |
| 36 | Wymagany unit z podłączeniem do instalacji wod-kan. | TAK |  |
| 37 | Przyłącze wodne posiada elektrozawór, którym steruje unit. | TAK |  |
| 38 | Kamera medyczna | TAK |  |
| 39 | Głowica kamery PAL z przetwornikiem 1/3 " CCD | TAK |  |
| 40 | Rozdzielczość przetwornika min. 752x582 Pixeli | TAK |  |
| 41 | Głowica posiada min. 3 programowalne przyciski funkcyjne pozwalające na zaprogramowanie 6 funkcji | TAK |  |
| 42 | Procesor kamery posiada ustawienia dla min. 5 różnych użytkowników | TAK |  |
| 43 | Procesor kamery posiada m.in.: | TAK |  |
| 44 | - filtr dla nasopharyngoskopów likwidujący tzw. "efekt mora" | TAK |  |
| 45 | - funkcje zamrażania obrazu „Freeze” | TAK |  |
| 46 | Procesor kamery posiada wyjścia min. 2 x S-Video (do podłączenia monitora) i videograbbera | TAK |  |
| 47 | Możliwość podłączenia klawiatury komputerowej w celu wpisania danych pacjenta | TAK |  |
| 48 | Waga głowicy kamery (bez obiektywu i przewodu) max. 90g | TAK |  |
|  | Fotel laryngologiczny | TAK |  |
| 49 | Fotel laryngologiczny z regulacją siedziska góra/dół, zmianą położenia oparcia pleców, posiadający zagłówek i podnóżek | TAK |  |
| 50 | Podłokietniki odchylane na boki z możliwością szybkiego demontażu | TAK |  |
| 51 | Elektryczna regulacja wysokości siedziska min. 490 - 680 mm, | TAK |  |
| 52 | Fotel umożliwia obrót 360° wokół osi i blokady w dowolnej pozycji | TAK |  |
| 53 | Sterownik nożny przewodowy do sterowania wysokością fotela | TAK |  |
| 54 | Podstawa fotela na nóżkach pozwalających na wypoziomowanie fotela | TAK |  |
| 55 | Zagłówek regulowany w płaszczyźnie góra/dół, przód/tył w celu optymalnego oparcia głowy | TAK |  |
| 56 | Możliwość wyboru koloru tapicerki fotela spośród przynajmniej 25 kolorów | TAK |  |
| 57 | Nośność fotela min. 180 kg (rodzic+dziecko) | TAK |  |
|  | Taboret lekarski | TAK |  |
| 58 | Wysokość siedziska regulowana w zakresie 530-660 mm | TAK |  |
| 59 | Średnica siedziska min. 570mm | TAK |  |
| 60 | Podstawa na pięciu podwójnych kółkach | TAK |  |
| 61 | Podnóżek pierścieniowy | TAK |  |
| 62 | Oparcie dla pleców z regulacją głębokości | TAK |  |
|  | Lampa czołowa | TAK |  |
| 63 | Lampa czołowa światłowodowa ze światłowodem o dł. min 2m | TAK |  |
| 64 | Czepiec z regulacją obwodu i głębokości | TAK |  |
| 65 | Dystans pracy w przedziale min. 20-60cm | TAK |  |
| 66 | Średnica plamki światła zależna od dystansu min. 5-105mm | TAK |  |
| 67 | Waga lampy z akumulatorami max. 310g | TAK |  |
|  | Optyki sztywne | TAK |  |
| 68 | Sinuskop 0° - max. Ø3 mm dł. w zakresie 140mm-150mm, Autoklawowalny - 1szt. | TAK |  |
| 69 | Laryngoskop 70°, Ø 8 mm, dł. w zakresie 190 - 210mm, Autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
|  | Monitor medyczny | TAK |  |
| 70 | Monitor medyczny min. 17" w kolorze białym z frontem pokrytym szkłem ułatwiającym utrzymanie monitora w należytej czystości, wejścia/wyjścia : VGA, DVI, S-Video, | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 4 –  Kolumna anestezjologiczna i chirurgiczna z aparatem do znieczulenia ogólnego – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca powieszenie aparatu do znieczulania ogólnego oraz aparatury chirurgicznej | TAK |  |
| 1 | Sufitowa kolumna zasilająca anestezjologiczna składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym oraz kolumna zasilająca chirurgiczna składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym | TAK |  |
| 2 | Kolumna anestezjologiczna umożliwiająca powieszenie aparatu do znieczulenia | TAK |  |
| 3 | Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm. | TAK |  |
| 4 | Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 5 | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia. | TAK |  |
| 6 | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 1 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. - próżnia – 1 szt. b) odciąg gazów anestetycznych – 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  |
| 7 | Punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilające. Gniazdo odciągu gazów anestetycznych umieszczone na lewej ściance głowicy zasilającej, a punkt poboru podtlenku azotu na prawej. | TAK |  |
| 8 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. z prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). | TAK |  |
| 9 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK |  |
| 10 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 lub równoznaczną | TAK |  |
| 11 | Odciąg gazów anestetycznych zgodny z PN-EN ISO 9170-2, typ 1, lub równoważną wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar. | TAK |  |
| 12 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | TAK |  |
| 13 | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. | Tak/NIE TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 14 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |  |
| 15 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |  |
| 16 | Kolumna wyposażona w schowek na nadmiar rur i kabli umożliwiający ukrycie wewnątrz głowicy zasilającej nadmiaru kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej). | TAK |  |
| 17 | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance. | TAK |  |
| 18 | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z PN-EN ISO 19054 lub równoważną t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm | TAK |  |
| 19 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1,5 metra | TAK |  |
| 20 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do znieczulania ogólnego i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 130 kg | TAK Do 130 kg – 0 pkt. Powyżej 130,01 kg – 10 pkt |  |
| 21 | Wyposażenie kolumny: - półka z potrójną szufladą – 1 szt. - drążek infuzyjny – 1 szt. - wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 1 szt. | TAK |  |
| 22 | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 42 cm (+_2 cm) - głębokość: 45 cm(+_1 cm) | TAK |  |
| 23 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
| 24 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
| 25 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 26 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK |  |
| 27 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 28 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | TAK |  |
| 29 | Drążek infuzyjny o długości minimum 90 cm do maksimum 100 cmz wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | TAK |  |
| 30 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 60 cm i udźwigu min. 25 kg. | TAK |  |
| 31 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | TAK |  |
| 32 | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 33 | Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca postawienie na półkach aparatury chirurgicznej. | TAK |  |
| 34 | Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm. | TAK |  |
| 35 | Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 36 | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia | TAK |  |
| 37 | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 1 szt. - próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  |
| 38 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). | TAK |  |
| 39 | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 40 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK |  |
| 41 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 lub równoważną | TAK |  |
| 42 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | TAK |  |
| 43 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |  |
| 44 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |  |
| 45 | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance. | TAK |  |
| 46 | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z PN-EN ISO 19054 lub równoważną t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm | TAK |  |
| 47 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1,6 metra | TAK |  |
| 48 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 110 kg | TAK |  |
| 49 | Wyposażenie kolumny: - półka – 3 szt. - szuflada – 1.szt. - schowek na nadmiar kabli – 2 szt. | TAK |  |
| 50 | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 42 cm (+-2 cm) - głębokość: min 45 cm(+_1 cm) | TAK |  |
| 51 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
| 52 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
| 53 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 54 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK |  |
| 55 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 56 | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | TAK |  |
| 57 | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

Aparat do znieczuleń – 1 sztuka

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażony w podświetlany blat do pisania i min. trzy szuflady na akcesoria | Tak |  |
| 2. | Zasilanie dostosowane do 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 3. | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) | Tak |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 40 minut w warunkach standardowych | Tak |  |
| 5 | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami, wyposażone w przyłącze do aparatu, dopuszcza się wyświetlanie wartości reduktorów w wersji elektronicznej na ekranie respiratora anestetycznego | Tak |  |
| 6 | Zasilanie gazowe (O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2) | Tak |  |
| 8 | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 0,7l oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | Tak |  |
| 9 | Aparat zamontowany na kolumnie | Tak |  |
| II | System dystrybucji gazów |  |  |
| 1. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza dostosowane do anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami. | Tak |  |
| 2. | Awaryjny mechaniczny przepływomierz zapasowy z przepływem tlenu minimum 10 l/min | Tak |  |
| 3. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 23%. | Tak |  |
| 4. | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak |  |
| III | Układ oddechowy |
| 1. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |
| 2. | Układ oddechowy łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu | Tak |  |
| 3. | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak |  |
| 4. | Obejście tlenowe | Tak |  |
| 5. | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maks. 1,5 l | Tak |  |
| 6. | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
| IV | Respirator anestetyczny |
| 1. | Tryby wentylacji | TAK |  |
| 2. | - możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | Tak |  |
| 3. | - oddech spontaniczny | Tak |  |
| 4. | - tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
| 5. | - tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
|  | - tryb wentylacji synchronizowany, kontrolowany objętościowo | Tak |  |
| 6. | - minimalny zakres PEEP minimum od 4 do 20 cm H2O (podać zakres) | Tak Możliwość regulacji poniżej 4 cmH2O – 20 pkt W podanym zakresie – 0 pkt. |  |
| V | Regulacje |  |  |
| 8. | - regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 3:1 do 1:4 (podać zakres) | Tak |  |
| 9. | - regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres) | Tak |  |
| 10. | - zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml wentylacja objętościowa (podać zakres) | Tak |  |
| 11. | - regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 15 do 60 cm H2O (podać zakres) | Tak |  |
| 12. | - regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50% (podać zakres) | Tak |  |
| 13. | - regulacja czułości wyzwalacza w zakresie min 2 – 12 l/min (podać zakres) | Tak/ podać zakres |  |
| VI | Alarmy |
| 1 | - niskiej objętości minutowej MV | Tak |  |
| 2. | - alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
| 3 | - alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 4 | - alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
| 5 | - alarm Apnea | Tak |  |
| VII | Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 1. | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
| 2. | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |
| 3. | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |
| 4. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak |  |
| 5. | Ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 6. | Ciśnienia Plateau | Tak |  |
| 7. | Ciśnienia średniego | Tak |  |
| 8. | Ciśnienia PEEP | Tak |  |
| 9. | Częstość oddychania | Tak |  |
| 10. | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych – pomiar metodą paramagnetyczną. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. Pomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym | Tak |  |
| 11. | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu. ,Ppomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym | Tak |  |
| 12. | Pomiar stężenia prężności CO2 na wdechu i wydechu wraz krzywą kapnograficzną. ,Pomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym | Tak |  |
| 13. | Pomiar stężenia N2O na wdechu i wydechu w gazach oddechowych. ,Pomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym | Tak |  |
| VIII | Prezentacja graficzna |  |  |
| 1. | Ekran o przekątnej minimum 6", do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych oddechowych | Tak |  |
| 2. | Obrazowanie co najmniej krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |
| IX | MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH DO APARATU DO ZNIECZULANIA | Tak |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Monitor modułowy – pomiar parametrów realizowany za pomocą modułów | Tak |  |
| 2 | Pojedynczy płaski medyczny ekran kolorowy LCD TFT o przekątnej min. 10" z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej sześciu krzywych (opisać) | Tak |  |
| 3 | Obsługa monitora przez pokrętło i przyciski lub ekran dotykowy | Tak |  |
| 4 | Zasilanie AC 230V 50 Hz (+/-10 %), Zasilanie awaryjne na okres minimum 120 minut | Tak |  |
| 5 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe | Tak |  |
| 6 | Element montażowy zapewniający wygodną i bezpieczną eksploatację monitora na aparacie bez konieczności podłączania przewodów zasilających. | Tak |  |
| 7 | Możliwość ręcznej zmiany poszczególnych parametrów pracy i granic alarmowych | Tak |  |
| 8 | Układy alarmowe o różnych stopniach ważności. Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne lub automatyczne. Pamięć alarmów | Tak |  |
| 9 | Pamięć zdarzeń krytycznych | Tak |  |
| 10 | Możliwość wyświetlania trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (minimum 24 godziny) | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie, menu na ekranie, komunikaty w minimum trzech językach w tym w języku polskim | Tak |  |
| X | MONITOROWANIE PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH |  |  |
| 1 | EKG, możliwość monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod, przewód EKG w komplecie. Zakres pomiarowy akcji serca min. 30-250 1/min | Tak |  |
| 2 | Reakcja monitora na brak prawidłowego kontaktu elektroda-skóra | Tak |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o monitorowania 12 odprowadzeń | Tak |  |
| 4 | Monitorowanie odchylenia segmentu ST we wszystkich odprowadzeniach. Zakres pomiarowy minimum +/- 1,2 mV | Tak |  |
| 5 | Monitorowanie podstawowych arytmii z co najmniej dwóch odprowadzeń | Tak |  |
| 6 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną, wartości cyfrowe i krzywa. Zakres pomiarowy częstości oddechu minimum 6-80 1/min. | Tak |  |
| 7 | Pomiar wysycenie hemoglobiny tlenem. Zakres pomiarowy wysycenia 1-100%. Zakres pomiarowy tętna minimum 30-250 1/min. Czujnik na palec dla dorosłych i na ucho. Przewód połączeniowy w komplecie. | Tak |  |
| 8 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny (programowanie odstępów od 1 do 180 minut), możliwość pomiarów ciśnienia u chorych w różnym wieku. Zakres pomiarowy ciśnień u dorosłych minimum 30-250 mmHg. Min. 3 mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach Przewód połączeniowy w komplecie. | Tak |  |
| 9 | Dwukanałowy pomiar temperatury z czujnikiem powierzchniowym (T1) w komplecie. Zakres pomiarowy temperatur minimum 15-45 ºC. | Tak |  |
| 10 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego w postaci modułu (z zestawem startowym) sterowany z poziomu monitora parametrów hemodynamicznych . | Tak |  |
| 11 | Wszystkie akcesoria dla monitora i aparatu do znieczulania takie jak czujniki przepływu, linie próbujące, kable EKG, czujniki SpO2, czujniki temperatury kompatybilne z użytkowanymi przez Zamawiającego aparatami do znieczulania i monitorami | TAK |  |
| XI | Pozostałe |  |  |
| 1 | Komunikacja z urządzeniem w minimum trzech językach w tym w w języku polskim | Tak |  |
| XII | Inne |  |  |
| 1. | Układy jednorazowe dla dorosłych 100 sztuk | Tak |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 5 – DEFIBRYLATOR – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| l.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacji - dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych , dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta | TAK |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 w trybie manualnym | TAK |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min. 150-360 w trybie AED | TAK |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | TAK Do 24 poziomów – 0 pkt Powyżej 25 poziomów – 10 pkt |  |
| 8 | Ładowanie do energii 200 j | TAK Do 5 sekund – 10 pkt Powyżej – 5,01 sekund – o pkt |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy o przekątnej minimum 5 cali | TAK/PODAĆ |  |
| 10 | Zasilacie sieciowo - akumulatorowe | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 12 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max. 6 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 13 | Możliwość defibrylacji u dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 14 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50 mm | TAK |  |
| 15 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230 V | TAK |  |
| 15 | Monitorowania EKG – przewody dla min. 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 16 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK |  |
| 17 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25 do 4 cm/Mv | TAK |  |
| 18 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
| 19 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min. | TAK |  |
| 20 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (Ma) | Do 170 Ma- 0 pkt Powyżej 170,01 Ma – 10 pkt. |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  6  – aparat ambu –  1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany z wytrzymałego silikonu | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony do sterylizacji w autoklawie, w wysokich temperaturach | TAK |  |
| 3. | Nie zawiera lateksu | TAK |  |
| 4. | Zastawka pacjenta uniemożliwiajaca cofanie się powietrza do wnętrza worka | TAK |  |
| 5. | Maska twarzowa dla dorosłych, obracana o 360 stopni | TAK |  |
| 6. | Dołączony rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie tlenu do 100% (+_10%) | TAK |  |
| 7. | Dołączony dren odprowadzający tlen, wykonany w technice uniemożliwiającej odcięcie dopływu tlenu, nawet przy jego zgięciu o 180 stopni | TAK |  |
| 8. | Przezroczysty | TAK |  |
| 9. | Rozkładany na części, które są łatwe w dezynfekcji i sterylizacji oraz wymienne na nowe | TAK |  |
| 10. | Temperatura przechowywania : -40 stopni do +50 stopni (+_5 stopni) | TAK |  |
| 11. | Temperatura pracy:-18 stopni do +50 stopni (+_ 2 stopnie) | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 8 – łóżko porodowe – 2 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| LP. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko porodowe (medyczne), przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) Szeroki zakres możliwych ustawień pozycji: - pozycja horyzontalna - pozycja do badania ginekologicznego - pozycja siedząca - pozycja półsiedząca | TAK |  |
| 2. | konstrukcja łóżka oparta na trzech kolumnach cylindrycznych. | TAK |  |
| 3. | Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. | TAK |  |
| 4. | Długość łóżka: 2150 mm (+_50mm) | TAK |  |
| 5. | Długość łóżka w pozycji fotelowej: 1750 mm (+_50)mm |  |  |
| 6. | Całkowita szerokość łóżka (razem z poręczami bocznymi): 950 mm (+_20mm) | TAK |  |
| 7. | Elektryczna regulacja wysokości leża: 550 do 950 mm (+50 mm ). | TAK |  |
| 8. | Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców: 700 ( + 50 ). | TAK |  |
| 9. | Elektryczna regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia: 300 ( + 50 ). |  |  |
| 10. | Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 200 | TAK |  |
| 11. | Elektryczna regulacja przechyłu anty-Trendelenburga : min. 200 | TAK |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w trzy systemy sterowania: 1 Centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki 2 Pilot przewodowy z możliwością zawieszenia na poręczy bocznej 3 Panele sterujące w poręczach bocznych, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie poręczy (łącznie cztery panele) | TAK |  |
| 13. | Następujące funkcje sterowane z panelu sterującego: - regulacja wysokości leża - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia - pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku - pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku | TAK |  |
| 14. | Funkcja ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym. | TAK |  |
| 15. | Panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: - regulacji wysokości leża - regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacji kąta uniesienia oparcia pleców - regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | TAK |  |
| 16. | Następujące funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia | TAK |  |
| 17. | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa | TAK |  |
| 18. | Następujące funkcje sterowane z paneli sterujących w poręczach bocznych (po stronie zewnętrznej i wewnętrznej): - regulacja wysokości leża - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia W panelach od strony zewnętrznej (dla personelu) dodatkowo możliwość regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga W panelach od strony wewnętrznej (dla pacjentki) dodatkowo przyciski aktywujące funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarm akustyczny. | TAK |  |
| 19. | Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją funkcji elektrycznych z paneli sterujących w poręczach bocznych poprzez konieczność naciśnięcia przycisku aktywującego panel. | TAK |  |
| 20. | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. | TAK |  |
| 21. | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
| 22. | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | TAK |  |
| 23. | Tworzywowe poręcze boczne wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką. Poręcze z systemem opuszczania „so silent” lub „soft drop” odpowiadającym za ciche opadanie poręczy. Poręcze nie zwiększające szerokości łóżka bez względu na to czy są opuszczone czy podniesione | TAK |  |
| 24. | Szczyty łóżka tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Szczyty wyjmowane z ramy leża. Szczyty z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru z wzornika producenta minimum 6 kolorów). | TAK |  |
| 25. | Rama łóżka wyposażona w cztery krążki odbojowe | TAK |  |
| 26. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Podwozie z jednoczęściową osłoną z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Osłona podwozia ze specjalnymi polami odkładczymi, umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka (podkolanniki, uchwyty rąk, oparcia pod stopy) Rama leża, za szczytem głowy, wyposażona w gniazda do odłożenia nieużywanego w danym czasie szczytu nóg i miejsce (przestrzeń) do odłożenia nieużywanego w danym czasie materaca segmentu nożnego | TAK |  |
| 27. | Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa wytworzonego z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Segment oparcia pleców wypełniony płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 28. | Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost. | TAK |  |
| 29. | Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. | TAK |  |
| 30. | Dopuszczalne obciążenie łóżka: min. 250 kg | TAK |  |
| 31. | Wyposażenie łóżka: - materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego - materac dla noworodka - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - podkolanniki (komplet) mocowane za pomocą uchwytów z przegubem kulistym do szyn w segmencie siedziska - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża - poręcze boczne z panelami sterującymi - haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża - wieszak kroplówki - uchwyt do pozycji kucznej | TAK |  |
| 32. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 36. | Łóżko spełniające odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 – lub równoważnej | TAK, podać |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  9  – łóżko elektryczne wraz z materacem i   szafkami przyłóżkowymi  18 sztuk

w tym  3 łóżka  elektryczne z poręczami bocznym

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| Lp. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 2. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 120 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (+- 50 mm) (wymiar leża 850x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |
| 6. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej | TAK |  |
| 7. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 5°) - segment uda 0-40° (± 5°), - regulacja segmentu podudzia – mechaniczna | TAK |  |
| 8. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 400 do 800 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 9. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. | TAK |  |
| 10. | Łóżko wyposażone w panel sterujący Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego | TAK |  |
| 11. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym | TAK |  |
| 12. | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 13. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 14. | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 6 mm , odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. | TAK |  |
| 15. | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne ( 3 łóżka), zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 lub równoważną | TAK |  |
| 16. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe | TAK. |  |
| 17. | Łóżko wyposażone w tworzywowe lub metalowe uchwyty do trzymania materaca. | TAK |  |
| 18. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK |  |
| 20. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 6 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 21. | Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości ok. 12cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. - Uchwyt na worek urologiczny | TAK |  |

Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego

| Lp. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 2. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, Pod szufladami zamykana szafka, szafka na 4 kółkach z możliwością blokady | TAK |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 30mm) - głębokość - 450 mm (± 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 5. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 6 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  10 – myjnia -dezynfektor – 2 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie stojące z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | Tak |  |
| 2 | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie trzy kaczki. Uchwyt do naczyń w komplecie z urządzeniem. | Tak (podać) Wsad minimalny – 0 pkt. 1 kaczka+kompletny basen oraz zamiennie 4 kaczki – 10 pkt |  |
| 3 | Możliwość mycia basenów podłużnych z długą rączką dostępnych na rynku polskim | Tak |  |
| 4 | Możliwość mycia misek, słoi, nocników i innych naczyń sanitarnych | Tak |  |
| 5 | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | Tak |  |
| 6 | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | Tak |  |
| 7 | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 1cm. | Tak (podać) |  |
| 8 | Drzwi wyposażone w uszczelkę z trwałego silikonu | Tak |  |
| 9 | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej gatunkowo. | Tak (podać) |  |
| 10 | Komora mycia bez spoin z nachyleniem sufitu, tworząca z lejem odpływowym jeden element umożliwiające samooczyszczenie. | Tak |  |
| 11 | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie. Dolna krawędź drzwi umieszczona na wysokości min. 500 mm | Tak (podać) |  |
| 12 | wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość 455mm, (+_10mm) - szerokość 610 mm,(+_10 mm) - wysokość 1670mm.(+_20 mm) | Tak (podać) |  |
| 13 | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń przy zamykaniu drzwi komory. | Tak |  |
| 14 | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 490 mm, - min. wysokość 590 mm. | Tak (podać) |  |
| 15 | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę i detergenty – minimalnie 11 dysz z czego 4 obrotowe. Nie dopuszcza się ramion obrotowych i wysuwanych dysz obrotowych/teleskopowych. | Tak (podać) |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. | Tak/Nie Tak - 20 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 17 | Minimalna moc wodnej pompy myjącej 0,8 kW i wydajność minimum 340 l/min. | Tak (podać) |  |
| 18 | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy maksymalnie 3,2 kW. | Tak (podać) |  |
| 19 | Moc znamionowa maksymalnie 4 kW. | Tak (podać) |  |
| 20 | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. | Tak (podać) |  |
| 21 | Pompa dozująca płynny środek odkamieniający dla wytwornicy pary. | Tak |  |
| 22 | Możliwość instalacji drugiej pompy dozującej płynny środek myjący | Tak |  |
| 23 | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 24 | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 25 | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | Tak/Nie Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 26 | Panel sterujący z przyciskami wyboru programu | Tak Przyciski dotykowe – 10 pkt. Przyciski membranowe - 0 pkt. |  |
| 27 | Wyświetlacz graficzny LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. Komunikaty w języku polskim. | Tak (podać) Wyświetlacz kolorowy graficzno-tekstowy – 10 pkt. Inny rodzaj wyświetlacza – 0 pkt. |  |
| 28 | Kontrola temperatury za pomocą minimum jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. | Tak 1 czujnik – 0 pkt. 2 czujniki – 5 pkt. 3 czujniki – 10 pkt |  |
| 29 | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu, zabezpieczenie przed otwarciem w przypadku braku napięcia elektrycznego. Blokada uruchomienia przy otwartych drzwiach komory. | Tak |  |
| 30 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | Tak |  |
| 31 | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie minimum 60 do 3000. | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość powyżej 3001 – 10 pkt. |  |
| 32 | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny , intensywny i użytkownika. | Tak (podać) |  |
| 33 | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 34 | System suszenia wsadu – nawiewowe strumieniem filtrowanego powietrza. Skropliny odprowadzane do kanalizacji. | Tak |  |
| 35 | Elektroniczne zarządzanie urządzeniem poprzez mikroprocesor, możliwość podłączenia do komputera PC – zapisu danych, rejestracji cykli. | Tak |  |
| 36 | Port USB do komunikacji z PC. | Tak |  |
| 37 | Możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BLUETOOTH. | Tak/Nie Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 38 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. | Tak (podać) |  |
| 39 | Program serwisowy pozwalający na dokonywanie statystyk użycia urządzenia | Tak |  |
| 40 | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę. | Tak |  |
| 41 | Zasilanie elektryczne jedno fazowe lub trzy fazowe | Tak |  |
| 42 | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | Tak |  |
| 43 | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 5000 cykli. | Tak Wartość 5000-9000 – 0 pkt. Powyżej 9001 cykli – 10 pkt |  |
| 44 | Pakiet startowy dostarczany wraz z urządzeniem w postaci 10 basenów z pokrywami i 10 kaczek oraz kanister 10 l płynu zmiękczającego. | Tak |  |
| 45 | Możliwość wstawienia do myjni 2 pojemników środków chemicznych po 5l | Tak |  |
| 46 | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 lub równoważnej | Tak, podać |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  11 – wielostanowiskowy system nadzoru położniczego

( centrala 2 sztuki, kardiotokograf – 7  sztuk w tym 4 z kardiomonitorami

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

Centrala – 2 sztuki

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor kolorowy min. 22 cali; Komputer klasy PC, 4 GB RAM, HDD 500 GB. Drukarka laserowa. | TAK Monitor 22 cale- 0 pkt Monitor większy niż 22cale - 5 pkt |  |
| 2 | System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Kompatybilność z protokołem HL7-opcja oraz kompatybilny z posiadanym na oddziale aparatami ktg | TAK |  |
| 3 | Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów i krzywych z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępny ekran dużych znaków. | TAK |  |
| 5 | Karta pacjenta umożliwiająca wypełnienie szczegółowych danych pacjenta(nazwisko, imię, płeć, nr identyfikacyjny, masa ciała, wzrost, grupa krwi, która ciąża, wiek ciąży) z możliwością dodania własnych notatek na temat diagnozy pacjenta. | TAK |  |
| 6 | Możliwość zdalnego podglądu stanowiska centralnego na innych stanowiskach komputerowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| 7 | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta– min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych | TAK |  |
| 8 | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru przy korzystaniu z modułu transportowego umożliwiającego monitorowanie parametrów życiowych matki. | TAK/NIE Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 9 | Alarmy: Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) | TAK |  |
| 10 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich parametrów monitorowanych w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski. | TAK |  |
| 11 | Możliwość min. 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min.,5 min.,7 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 12 | Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami | TAK |  |
| 13 | Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |
| 14 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 15 | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 lub zapis w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych i tabelarycznych | TAK |  |
| 16 | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacji, natlenowania i nerkowych przy korzystaniu z modułu transportowego umożliwiającego monitorowanie parametrów życiowych matki. | TAK |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o dotykową obsługę | TAK |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy o współprace z nadajnikami telemetrycznymi | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie WINDOWS. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 21 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |

Kardiotokograf –  7 sztuk w tym 4 z kardiomonitorami

| Lp. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy LED, pochylany o przekątnej ≥ 12 cali | TAK |  |
| 2 | Budowa modułowa z wygodną rączką do przenoszenia aparatu | TAK |  |
| 3 | Waga urządzenia bez kardiomonitora ≤ 5,5 kg | TAK |  |
| 4 | Napięcie zasilania AC 100-250 V | TAK |  |
| 5 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne i pokrętło | TAK |  |
| 6 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy monitorowaniu płodu ≥ 2 godziny | TAK |  |
| 7 | Widoczny na ekranie wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
| 8 | Możliwość szybkiej rozbudowy poprzez zainstalowanie w aparacie kardiomonitora transportowego o przekątnej ekranu min. 4,3” i min. podstawowych funkcjach – 4 sztuki wymagane z kardiomonitorami monitorowania pacjentki (EKG, NIBP, SPO2, TEMP) | TAK |  |
| 9 | Po rozbudowie, wyświetlanie parametrów kardiomonitora (krzywych i wartości cyfrowych EKG, NIBP, SPO2, TEMP) na ekranie głównym aparatu KTG | TAK |  |
| 10 | Po rozbudowie, dostępność min. 7 różnych ekranów monitorowania płodu i matki, w tym ekran dużych znaków. Szybka zmiana ekranów w technologii przesuwanych dotykowo ekranów. | TAK |  |
| 11 | Trendy tabelaryczne i graficzne ≥ 96 godzin | TAK |  |
| 12 | Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 sekundowym: 5-20 sekund i wyłączanie na stałe | TAK |  |
| 13 | Alarm parametrów razem z odpowiednimi wycinkami krzywych ≥ 300 zdarzeń | TAK |  |
| 14 | Trójpoziomowy system alarmów z możliwością podglądu alarmów wizualnych w promieniu 360˚ | TAK |  |
| 15 | Możliwość ustawienia czasu badania w zakresie od minimum 10 min. do 480 min. z krokiem co 10 min. | TAK |  |
| 16 3. | Widoczny na ekranie wybrany czas badania i upływający czas wybranego okresu badania po starcie monitorowania. | TAK |  |
| 17 4. | Zakres pomiarowy FHR min.30-250 bpm | TAK |  |
| 18 | Dokładność pomiarowa FHR min. ±1bpm | TAK |  |
| 19 | Zakres głośności tętna płodu min. 6 poziomów | TAK |  |
| 20 | Zakres głośności alarmów min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 21 | Zakres głośności FHR min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 22 | Zakres jasności ekranu LCD min. 6 poziomów | TAK |  |
| 23 | Możliwość ustawienia pauzy alarmów w zakresie 1 - 10 min i możliwość wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 24 5. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 25 6. | Robocza częstotliwość fal ultradźwiękowych min. (1MHz - 3MHz) ±10% | TAK |  |
| 26 | Średnia wartość szczytowego natężenia dźwięku między impulsami <100mW/c m2 | TAK |  |
| 27 10. | Wskaźnik jakości sygnału | TAK |  |
| 28 | Aparat wyposażony w funkcje monitorowania ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| 29 11. | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy FHR w jednej sztuce | TAK |  |
| 30 14. | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR w przypadku monitorowania ciąży bliźniaczej. | TAK |  |
| 31 17. | Ujednolicone gniazda oraz automatycznie identyfikowalne czujniki FHR, TOCO i FM | TAK |  |
| 32 18. | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego typu | TAK |  |
| 33 19. | Wodoszczelność przetworników | TAK |  |
| 34 21. | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | TAK |  |
| 35 22. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu matki | TAK |  |
| 36 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
| 37 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
| 38 | Zakres sygnału Toco minimum 0-100 | TAK |  |
| 39 | Możliwość zerowania funkcji TOCO na wartość 0, 5, 10, 15, 20 | TAK |  |
| 40 | Automatyczna korekcja zerowania | TAK |  |
| 41 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | TAK |  |
| 42 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2,3 cm/min | TAK |  |
| 43 | Szerokość papieru 150 mm | TAK |  |
| 44 | Alarm techniczny w przypadku niedomknięcia podajnika z papierem. | TAK |  |
| 45 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4. | TAK |  |
| 46 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty | TAK |  |
| 47 | Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez wejście USB | TAK |  |
| 48 | Wieszak ścienny z koszykiem na akcesoria – dotyczy wszystkich ktg | TAK |  |
| 49 | Na wyposażeniu monitora głowica FHR - 2 szt, głowica TOCO - 1 szt , ręczny znacznik FM - 1 szt, pasy do zapinania głowic - 3 szt,, żel | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  12 – stanowisko do przewijania noworodka – 12 sztuk

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową. | Tak |  |
| 2 | Leże i ograniczniki z płyty wiórowej pokrytej pianką poliuretanową i obszyte materiałem zmywalnym. | Tak |  |
| 3 | Możliwość zamontowania uchwytu do prześcieradła jednorazowego. | Tak |  |
| 4 | Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa. | Tak |  |
| 5 | Wysokość stolika 765mm( ± 5mm). | Tak |  |
| 6 | Szerokość stolika 1000mm( ± 5mm). | Tak |  |
| 7 | Długość stolika 700mm( ± 5mm) | Tak |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  13 – aparat usg – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera | TAK |  |
| 2 | Monitor kolorowy LCD na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji niezależnie od konsoli. Przekątna min. 23" | TAK |  |
| 3 | Rzeczywisty wyświetlany obraz z głowicy zajmujący więcej niż 50% ekranu | TAK |  |
| 4 | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania. Opcja dostępna również w trakcie wykonywania badania. | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości konsoli min. 20 cm. | TAK |  |
| 6 | Regulacja obrotu konsoli min. 20o | TAK |  |
| 1 | Ilość kanałów przetwarzania Min. 220000 | TAK |  |
| 2 | Dynamika systemu >260 dB | TAK |  |
| 3 | Zakres głębokości obrazowania Min. od 2 do 33 cm | TAK |  |
| 4 | Zasięg częstotliwości pracy aparatu Min. 1-16 MHz | TAK |  |
| 5 | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK |  |
| 6 | Min trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK |  |
| 7 | Tryby pracy aparatu: - 2D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min. 630 Hz - Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.5000 obrazów - M-mode - Kolor M-mode - Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF min 4m/s - Power Doppler - Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów - Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm - Maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD min. 7,5 m/s przy zerowym koncie korekcji - Tryb Doppler tkankowy - Duplex (2D/PWD) - Triplex (2D/PWD/CD) | TAK |  |
| 8 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 9 | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  |
| 10 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o min 9 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami Color Doppler, Power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, obrazowaniem 3D Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK |  |
| 12 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
| 13 | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |
| 14 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. +/- 20o | TAK |  |
| 15 | Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |
| 16 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |
| 17 | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |
| 18 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min.x8 | TAK |  |
| 19 | Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali | TAK |  |
| 20 | Głowica endovaginalna typu 2D | TAK |  |
| 21 | Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz | TAK |  |
| 22 | Kąt obrazowania głowicy min. 175o | TAK |  |
| 23 | Ilość elementów - min. 192 | TAK |  |
| 24 | Głowica konweksowa typu 2D | TAK |  |
| 25 | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz | TAK |  |
| 26 | Kąt obrazowania głowicy min. 105o | TAK |  |
| 27 | Ilość elementów min. 192 | TAK |  |
| 28 | Głowica liniowa typu 2D | TAK |  |
| 29 | Częstotliwości pracy głowicy min. 4-8 MHz | TAK |  |
| 30 | Max. Głębokość penetracji min. 13 cm | TAK |  |
| 31 | Ilość elementów min 192 | TAK |  |
| 32 | Max. szerokość pola obrazowego w zakresie 42-48 mm. | TAK |  |
| 33 | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań - jamy brzusznej -małych narządów - naczyniowych -ginekologicznych -położniczych | TAK |  |
| 34 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | TAK |  |
| 35 | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA. | TAK |  |
| 36 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
| 37 | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | TAK |  |
| 38 | Automatyczne pomiary biometrii płodu. Min HC, AC, BPD, FL | TAK |  |
| 39 | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy oraz zdjęć do raportu. | TAK |  |
| 40 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość | TAK |  |
| 41 | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF | TAK |  |
| 42 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności | TAK |  |
| 43 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Koloryzacja - Regulacja funkcji wygładzania obrazu - Zakres dynamiki obrazu PW-Mode - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Mapy koloru - Próg przejścia do analizy koloru | TAK |  |
| Pozostałe wymogi |  |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka wad chromosomowych | TAK |  |
| 45 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu, obrazów objętościowych 3/4D | TAK |  |
| 46 | Możliwość zmiany kąta insonacji w płaszczyźnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sądy wolumetrycznej podczas badania pacjenta (przy głowicy objętościowej) | TAK |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych z prędkością skanowania min 44 obr/s | TAK |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe convex z min. zakresem częstotliwości 3-8 MHz i max. kącie obrazowania min. 85 stopni oraz endovaginalną z min. zakresem częstotliwości 4-9 MHz i max. jkacie obraowania min. 179 stopni, do obrazowania 3/4D w położnictwie i ginekologii | TAK |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu 2D Częstotliwości pracy głowicy min. 4-12 MHz Max. Głębokość penetracji min. 10 cm Ilość elementów min 192 | TAK |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi oraz możliwością ustawiania odległości między liniami cięcia. | TAK |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o tryb nie dopplerowskiej metody do oceny przepływów (wizualizacja faktycznego obrazu przepływającej krwi w czasie rzeczywistym bez kodowania obrazu jakimkolwiek kolorem oznaczającym prędkość) | TAK |  |
| 52 | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych | TAK |  |
| 53 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
| 54 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
| 55 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej lub laserowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 | TAK |  |
| 56 | Zasilanie 220-240 V 50 Hz | TAK |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł podtrzymujący napięcie, pozwalający na prace systemu po zaniku napięcia przez min 10 minut (możliwość wykonania badania z użyciem dostępnych trybów pracy), oraz pozwalający na odłączenie aparatu od prądu bez zamykania systemu w celu przemieszczenia do łóżka pacjenta. | TAK |  |
| 58 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  14 – ssak jezdny – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| Lp. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak akumulatorowo-sieciowy 220 V na statywie jezdnym | TAK |  |
| 2. | Ssak przeznaczony do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych | TAK |  |
| 3. | Urządzenie przenośne i jezdne | TAK |  |
| 4. | Możliwość zastosowania u dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 5. | Szeroki zakres regulacji siły ssania | TAK/PODAĆ |  |
| 6. | Regulator podciśnienia (regulacja w zakresie minimum 0-84 kPa) | TAK |  |
| 7. | Przepływ minimum 30 l/min | TAK |  |
| 8. | Wbudowany akumulator – czas pracy minimum 1 godzina | TAK |  |
| 9. | Proste wyjmowanie i operowanie przewodem ssącym | TAK |  |
| 10. | Wbudowany, oryginalny, metalowy uchwyt na przewód ssący pozwalający na zwinięcie i ochronę przewodu w trakcie przenoszenia | TAK |  |
| 11. | Wbudowany manometr z osłoną ochronną uniemożliwiającą przypadkowe uszkodzenie tarczy manometru | TAK |  |
| 12. | Uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 13. | Stabilna podstawa, trwała obudowa łatwa do czyszczenia | TAK |  |
| 14. | Zbiornik wielorazowy z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 2,0 l – sterylizacja w temperaturze 134°C z możliwością stosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 15. | Ssak wyposażony w filtr antybakteryjny | TAK |  |
| 16. | Masa maksymalna do 4,5kg | TAK |  |
| 17 | Zewnętrzne źródło zasilania | TAK |  |
| 18. | Ładowarka sieciowa w zestawie | TAK |  |
| 19. | Wskaźnik naładowania akumulatora minimum trzypozycyjny informujący o stanie naładowania akumulatora | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  15 – wózek inwalidzki –  3 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar siedziska: min 50 cm | TAK |  |
| 2 | Szerokość wózka 70 cm(+_2 cm) | TAK |  |
| 3 | Waga użytkownika do 150 kg | TAK |  |
| 4 | Koła pełne | TAK |  |
| 5 | Koła tylne o średnicy – min 55 cm |  |  |
| 6 | Średnica kół przednich – min 18 cm | TAK |  |
| 7 | Wózek wykonany z profili stalowych lakierowanych , trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 8 | Wykonanie z wysokogatunkowej stali | TAK |  |
| 9 | Waga wózka do 20 kg | TAK |  |
| 10 | Podłokietniki krótkie: min dł. 26cm; szer.5,5cm | TAK |  |
| 11 | Podnóżki: dł. min 16,5cm; szer. min 16 cm | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  17 –  aparat rtg przyłóżkowy – 2 sztuki

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2018

| L.P. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa aparaty przyłóżkowe współdzielące między sobą jeden detektor bezprzewodowy; Aparaty zostaną umieszczone w różnych częściach szpitala pomiędzy którymi będzie przenoszony tylko detektor | TAK |  |
| 2 | Detektor fabrycznie przeznaczony do oferowanych aparatów, nie dopuszcza się ucyfrowienia detektorem. | TAK |  |
| 3 | Aparat przeznaczony o wykonywania badań u dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 4 | Co najmniej lampa, generator i statyw od tego samego wytwórcy | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| GENERATOR, LAMPA RTG – dla każdego aparatu |
| 5 | Częstotliwość pracy generatora ≥ 40 kHz | TAK |  |
| 6 | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601 – dla 100 ms) ≥ 20 kW | TAK |  |
| 7 | Max natężenie prądu lampy ≥ 430 mA | TAK |  |
| 8 | Zakres napięć min: 40 - 125 kV | TAK |  |
| 9 | Zakres nastaw mAs co najmniej 0,32 -320 mAs | TAK |  |
| 10 | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK |  |
| 11 | Wielkość największego ogniska lampy RTG (Zgodnie z IEC 60336), dopuszcza się lampy jedno – i dwuogniskowe ≤ 1,3 | TAK |  |
| 12 | Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU | TAK |  |
| 13 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU | TAK |  |
| 14 | Miernik dawki DAP | TAK |  |
| 15 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |
| 16 | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/-90° | TAK |  |
| 17 | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu | TAK |  |
| 18 | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu bez konieczności ich doładowania do określonego poziomu) | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 19 | Dodatkowy filtr nie zasłaniający światła kolimatora, odpowiednik min. 1 mm Al. + 0,1 mm Cu | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| STATYW APARATU, NAPĘD – dla każdego aparatu |
| 20 | Minimalna wysokość ogniska nad podłogą ≤ 60 cm | TAK |  |
| 21 | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 200 cm | ≥ 210 cm – 5 pkt <210 cm – 0 pkt |  |
| 22 | Szerokość aparatu ≤ 70 cm | ≤ 60 cm – 5 pkt >60 cm – 0 pkt |  |
| 23 | Wysokość aparatu podczas transportu ≤ 160 cm | TAK |  |
| 24 | Wysięg poziomy ramienia ≥ 120 cm | TAK |  |
| 25 | Obrotowe ramię z lampą – obrót wokół pionowej osi w zakresie ≥ 180° | TAK |  |
| 26 | Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym | TAK |  |
| 27 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu | TAK |  |
| 28 | Dodatkowa funkcja sterowania ruchami aparatu od strony lampy aparatu (np. na ramieniu przy lampie lub przy kolimatorze itp.) | TAK, opisać |  |
| 29 | Masa aparatu (z akumulatorami) | PODAĆ |  |
| 30 | Możliwość przemieszczania systemu przy całkowicie rozładowanych akumulatorach aparatu (zwolnienie blokady) | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 31 | Zintegrowana z aparatem szuflada na detektor i kratkę przeciwrozproszeniową | TAK |  |
| 32 | Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych, kabli w osłonkach itp.) | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 33 | Przycisk ekspozycyjny na kablu, długości min. 4 m | TAK |  |
| 34 | Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji, zasięg min 8 m | TAK |  |
| DETEKTOR BEZPRZEWODOWY DZIELONY MIEDZY APARATAMI – 1 SZTUKA |
| 35 | Detektor bezprzewodowy | TAK |  |
| 36 | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42 cm x 34 cm | TAK |  |
| 37 | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 6,5 mln | TAK |  |
| 38 | Rozmiary piksela ≤ 150 µm | TAK |  |
| 39 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK |  |
| 40 | Maksymalna waga detektora ≤ 3,5 kg | TAK |  |
| 41 | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) ≥ 150 kg | TAK |  |
| 42 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK/PODAĆ |  |
| 43 | Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 44 | Dodatkowa, zewnętrzna ładowarka do akumulatorów detektora z min. jednym zapasowym akumulatorem | TAK |  |
| 45 | Kratka przeciwrozproszeniowa zakładana na detektor - 1 sztuka | TAK/ PODAĆ PARAMETRY |  |
| STACJA TECHNIKA APARATU PRZEWOŹNEGO DLA KAŻDEGO Z DWÓCH APARATÓW |
| 46 | Monitor min. 17”, kolorowy, z ekranem dotykowym do obsługi aparatu | TAK/PODAĆ |  |
| 47 | Pamięć min. 3000 obrazów | TAK/PODAĆ |  |
| 48 | Po rejestracji detektora w stacji technika każdego z aparatów obrazy są zapisywane na tej stacji | TAK |  |
| 49 | Parametry ekspozycji (min. kV i mAs) są zapisywane w nagłówku obrazów automatycznie bez udziału technika | TAK |  |
| 50 | Podgląd zdjęcia rtg max po 5 s od zakończenia ekspozycji | TAK/PODAĆ |  |
| 51 | DICOM, min.: • DICOM Send, • DICOM Print • DICOM Worklist | TAK |  |
| 52 | Programy anatomiczne, min. 100 | TAK/PODAĆ |  |
| 53 | Odbiór listy pacjentów z systemu HIS/RIS oraz możliwość rejestracji ręcznej pacjentów | TAK |  |
| 54 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna (windowing) • wyostrzenie krawędzi • obróbka obrazu z wyostrzeniem kontrastu i redukcją szumów • wyświetlanie znaczników | TAK |  |
| 55 | Nagrywanie obrazów na wbudowanym napędzie CD/DVD lub poprzez usb w formacie DICOM | TAK |  |
| 56 | Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do aparatu i danych pacjentów | TAK/OPISAĆ |  |
| 57 | Przewodowa i bezprzewodowa transmisja obrazów do sieci szpitalnej w formacie DICOM | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 58 | Fartuch dwustronny wykonany w technologii lekkiej( bez ołowiu) ekwiwalent ołowiu 0,5 mm- przód, 0,25 mm -tył ( równoważnik Pb), wyściełane ramiona fartucha w celu redukcji ucisku na ramie, równomierny podział masy. Fartuch zapinany z przodu na taśmy samoprzyczepne ( rzep). Fartuch wyposażony minimum w dwa napy umożliwiający połączenie ochrony tarczycy z fartuchem. Długość fartucha 110 do 130 cm Możliwość wyboru minimum 3 kolorów. 3 sztuki fartuchów w rozmiarze: 1 szuka – M; 1szuka – L; 1 sztuka- XL. | TAK |  |
| 59 | Fartuch jednostronny ( ochrona przedniej części ciała) d wykonany w technologii lekkiej( bez ołowiu) ekwiwalent ołowiu 0,5 mm- przód, 0 ( równoważnik Pb), wyściełane ramiona fartucha w celu redukcji ucisku na ramie, równomierny podział masy. Fartuch zapinany z przodu na taśmy samoprzyczepne ( rzep). Fartuch wyposażony minimum w dwa napy umożliwiający połączenie ochrony tarczycy z fartuchem. Długość fartucha 110 cm Możliwość wyboru minimum 3 kolorów 3 sztuki fartuchów w rozmiarze M | TAK |  |
| 60 | Półfartuch ochronny w rozmiarze M (30X30 cm )wykonany w technologii lekkiej( bez ołowiu) ekwiwalent ołowiu 0,5 mm Pb). Zapinany z tyłu Możliwość wyboru minimum 3 kolorów – 1 sztuka | TAK |  |
| 61 | Mobilny wieszak na 6 fartuchów ochronnych z wieszakami na stałe ( lub ruchome) zamontowanymi w ramie | TAK/ PODAĆ WYMIAR |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa  18 – aparat usg z głowicami i osprzętem do zabiegów urologicznych – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji:  2018

| l.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bit | TAK |  |
| 2 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania Min. 200 000 | TAK |  |
| 3 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 | TAK |  |
| 4 | Dynamika systemu Min.255 Db | TAK 255 dB – 0 pkt. >255dB – 10 pkt. |  |
| 5 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 17” | TAK |  |
| 6 | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy USG Min. 1 MHz do 20 MHz | TAK |  |
| 8 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 20 000 klatek | TAK 20000 – 0 pkt. >20001 – 10 pkt. |  |
| 9 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
| 10 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 30 s | TAK |  |
| 11 | Głębokość penetracji od czoła głowicy Min. 0,5 - 40 cm | TAK |  |
| 12 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 35 | TAK 35 – 0 pkt. >35 – 10 pkt. |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 13 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. · B, · B + B · M · B + M · D · B + D · B + C (Color Doppler) · B + PD (Power Doppler) · B + Color + M | TAK |  |
| 14 | FRAME RATE dla trybu B Min. 1100 obrazów/s | TAK |  |
| 15 | FRAME RATE dla trybu B + kolor Min. 320 obrazów/s | TAK |  |
| 16 | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania | TAK |  |
| 17 | Obrazowanie w trybie Spektralny, Doppler, Pulsacyjny (PWD, HPRF, PWD) | TAK |  |
| 18 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 7,0 m/s | TAK |  |
| 19 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min.0,5 do 30 kHz | TAK |  |
| 20 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
| 21 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 15,5 m/s | TAK |  |
| 22 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego Min.0,5 do 30 kHz | TAK |  |
| 23 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 24 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s | TAK |  |
| 25 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,1 do 18 kHz | TAK |  |
| 26 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 27 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 28 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop, min. 3 niezależne kursory | TAK |  |
| 29 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
| 30 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
| 32 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |
| 33 | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 35 | Obrazowanie rombowe na głowicy liniowej | TAK |  |
| 36 | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 37 | Zakres bramki dopplerowskiej Min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK 0,5-20mm – 0pkt. Szerszy zakres – 10 pkt. |  |
| 38 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni | TAK |  |
| 39 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | TAK |  |
| 40 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 41 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
| ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |
| 42 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
| 43 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |
| 44 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 45 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
| 46 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
| 47 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 48 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
| 49 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
| 50 | Wewnętrzna bateria umożliwiająca podtrzymanie systemu USG na min. 30 minut lub zewnętrzny UPS | TAK |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |
| 51 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x16 | TAK |  |
| 52 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x16 | TAK |  |
| 53 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie Min. 10 | TAK |  |
| 54 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |
| 55 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
| 56 | Pełne oprogramowanie do badań: 1. Urologicznych 2. Małych narządów 3. Naczyniowych 4. Mięśniowo-szkieletowych 5. brzusznych 6. Kardiologicznych 7. Położniczych 8. Ginekologicznych 9. Pediatrycznych | TAK |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE( matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach |
| 1 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy Min 5,0 – 16,0 MHz | TAK |  |
| 3 | Liczba elementów Min. 190 | TAK |  |
| 4 | Szerokość pola skanowania Max. 40 mm | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasma częstotliwości | TAK 4 pasma – 0pkt. 6 pasm – 10 pkt. >6 pasm – 20 pkt. |  |
| 6 | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
| 1 | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ | TAK |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy Min 2,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |
| 3 | Liczba elementów Min. 190 | TAK |  |
| 4 | Kąt skanowania Min. 60 st. | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie harmoniczne Min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 6 | Głowica elektroniczna Microcovex ,szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy.Podać typ | TAK |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy Min 4,0 – 10,0 MHz | TAK |  |
| 8 | Liczba elementów Min.190 | TAK |  |
| 9 | Kąt skanowania Min.65 st. | TAK |  |
| 10 | Promień Max. R 20 | TAK |  |
| 11 | Obrazowanie harmoniczne Min.4 pasma częstotliwości | TAK/PODAĆ |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY – OPCJE ( DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT) |
| 1 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, min. 1024 elementy, szerokość skanu max. 40 mm., | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 30 mm. | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu I oraz typu T. | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do specyfikacji

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | OPIS | Parametr wymagana | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru na przedmiotu zamówienia ). | TAK, podać |  | 24 miesiące – 0 pkt od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 50 pkt od 37 miesięcy do powyżej – 100 pkt |
| 2 | Przeglądy okresowe. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (nie dotyczy grupy 6, 12, 16) | TAK |  | - |
| 3 | Wymiana aparatu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego zespołu ( części) w przypadku dalszego wadliwego działania (nie dotyczy grupy 6, 16) | TAK |  | - |
| 4 | Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  | - |
| 5 | Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego | Tak |  | - |
| 6 | Czas przystąpienia do naprawy max. 48h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze) | Tak, podać |  | - |
| 7 | Maksymalny czas usunięcia usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia. | Tak |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji | Min. 10 lat | Liczba lat:......... | - |
| 9 | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, fax, poczta elektroniczna, (podać) |  | - |
| 10 | Szkolenie pracowników w 2 terminach po około 25 osób (nie dotyczy grupy 6, 12, 14, 15, 16) | TAK |  | - |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  | - |
| 12 | Jeżeli czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż urządzenie, które wymaga naprawy (dotyczy grupy 1, 5, 13, 18). Dostawa sprzętu zastępczego nastąpi najpóźniej w dniu, w którym upływa termin dokonania naprawy wadliwego urządzenia (dotyczy grupy 1, 5, 13, 18) | TAK |  | - |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do specyfikacji

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Oświadczenie wykonawcy

Składane na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 23

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem lub montażem i uruchomieniem oraz ze szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)” (ZP 13/2018)  prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, Kraków, po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

( jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

……………………., dnia………………………..r.

(Miejscowość)						……………………………………

(podpis)

(jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:

1) ….....................................................

2) ….....................................................

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………., dnia………………………..r.

(Miejscowość)						……………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……………………., dnia………………………..r.

(Miejscowość)						……………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

(projekt)

Umowa dostawy wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem

oraz usługami szkoleniowymi i serwisowymi

Zawarta w dniu ......................... 2018 r. w Krakowie,

pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, NIP:678-26-80-028, REGON:000630161, zwanym dalej „Odbiorcą”, w imieniu i na rzecz którego działa:

...........................................................................................

a

...............................................................................

wpisaną do Rejestru .................................................................. prowadzonego przez ................................ pod numerem ......................................., NIP:............................, REGON:................................................... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na rzecz której działa/ją:

...................................................................

...................................................................

Ewentualne pełnomocnictwa* (jeżeli dotyczy) stanowią załącznik nr 1 do umowy.

§1

[podstawa zawarcia Umowy]

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem oraz usługami szkoleniowymi i serwisowymi w ramach projektu  „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie” oraz w ramach dotacji z Urzędu Miasta Krakowa – Rada Dzielnicy (dotyczy gr. 6) ZP 7/2018 po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579).

§2

[Przedmiot umowy]

Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych zobowiązań Stron związanych ze

sprzedażą przez Dostawcę wyrobu medycznego

(dalej: „urządzenie”) w postaci: (do wyboru zgodnie z wynikami przetargu)

GRUPA 1 - Defibrylator  – 1 szt.

GRUPA 2 – Aparat do znieczuleń – 2 szt.

GRUPA 3 – Respirator transportowy – 2 szt.

GRUPA 4 – Bronchoskop – 1 szt. wraz ze źródłem oświetlenia oraz akcesoriami do bronchoskopów

GRUPA 5 – Lampa zabiegowa mobilna – 1 szt.

GRUPA 6 – Polisonograf – 1 szt.

wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz usługami szkoleniowymi i serwisowymi .

§3

[Obowiązki Dostawcy]

- Dostawca zobowiązuje się przenieść na Odbiorcę  własność  urządzenia, o którym mowa powyżej a  szczegółowo opisanego w ofercie ( załącznik nr 1 do Umowy).

- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz  z niezbędnym oprogramowaniem (o ile dotyczy)   do miejsca wskazanego przez Odbiorcę.

- Wraz z dostarczeniem urządzenia, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów niezbędnych do skorzystania przez Odbiorcę z uprawnień gwarancyjnych, a także dokumentów umożliwiających prawidłowe korzystanie ze urządzenia, w tym zwłaszcza instrukcji obsługi.

- Dostawca bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia zobowiązany jest do jego instalacji i do uruchomienia .

- Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla wskazanych przez Odbiorcę osób niezwłocznie  uruchomieniu urządzenia.

- Ponadto Dostawca zobowiązany jest zapewnić usługi serwisowe w czasie  obowiązywania umowy, który obejmuje czas do upływu okresu gwarancji.

§4

[Oświadczenia Dostawcy]

- Dostawca oświadcza, iż posiada kompetencje, doświadczenie oraz wszelkie wymagane przez przepisy prawa kwalifikacje niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i zobowiązuje się zachować przy realizacji niniejszej umowy najwyższą staranność co w szczególności obejmuje obowiązek niezwłocznego  poinformowania Odbiorcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania Umowy co do zasady osobiście, udział podwykonawców dopuszczalny jest wyłącznie w zakresie określonym w ofercie (załącznik nr 1)

- W odniesieniu do urządzenia Dostawca  oświadcza, co następuje:

a) urządzenie jest fabrycznie nowe z rokiem produkcji …...... (zgodnie z ofertą) , nieużywane, sprawne technicznie, kompletne, a także, że do jego uruchomienia i używania nie są wymagane żadne dodatkowe elementy ani akcesoria (wyposażenie) ,

b) urządzenie jest jego wyłączną własnością i dysponuje prawem do jego sprzedaży oraz   jest wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz innych podmiotów (brak wad prawnych),

c) urządzenie spełnia wszelkie normy wymagane przez prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej, jak również posiada odpowiednie certyfikaty dopuszczające go do eksploatacji,

d) urządzenie  zostało dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

4. Dostawca zobowiązany jest przedstawić na każde wezwanie Odbiorcy  dokumenty poświadczające okoliczności, o których mowa w ust. 3.

§5

[dostarczenie, instalacja i uruchomienie urządzenia]

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia do siedziby Odbiorcy, na własny koszt i ryzyko wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w  §3 ust. 3 wraz oprogramowaniem /jeżeli dotyczy/ w terminie do dnia …..(wynikającym z oferty – załącznik nr 1)

- Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie po dostarczeniu zainstalować i  uruchomić urządzenie oraz  sprawdzić poprawność jego funkcjonowania, po czym zostanie podpisany przez Strony protokół odbioru.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru przechodzi na Odbiorcę własność urządzenia i związane z tym ryzyka.

§6

[obowiązek informacyjny]

- Dostawca zobowiązuje się do udzielania Odbiorcy wszelkich informacji dotyczących urządzenia, zwłaszcza odnoszących się do sposobu korzystania z niego oraz specyfikacji technicznej, a także dotyczących części zamiennych przez cały czas obowiązywania umowy.

- Dostawca ma obowiązek udzielić informacji wymienionych w ustępie poprzedzającym również podmiotom wskazanym przez Odbiorcę

§7

[szkolenia]

Dostawca  przeszkoli w siedzibie Odbiorcy wskazane przez niego osoby  w zakresie obsługi urządzenia w dniu uruchomienia urządzenia oraz w dodatkowym wyznaczonym przez Odbiorcę terminie. Po zakończonym szkoleniu uczestniczące w nim osoby podpiszą listę poświadczającą zaznajomienie się z zasadami prawidłowej obsługi urządzenia.

§8

[wady urządzenia i uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi]

- Dostawca ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady urządzenia przez okres 2 lat od daty odbioru urządzenia, na zasadach w kodeksie cywilnym.

- Odbiorca ma prawo w szczególności żądać od Dostawcy wymiany wadliwego urządzenia i  wymiany na wolne od wad. Ustala się, że Dostawca  dostarczy Odbiorcy nowe urządzenie o nie gorszych parametrach po 3 naprawach  tego samego modułu (części) w przypadku dalszego wadliwego działania .

§9

[gwarancja]

- Dostawca udziela na  urządzenie gwarancji na okres: ____ (min. 24 m-cy) licząc od daty podpisania  protokołu odbioru  urządzenia.

- W ramach gwarancji Dostawca zobowiązuje się do świadczeń określonych w  kodeksie cywilnym a  w szczególności do :

a) wykonywania przeglądów gwarancyjnych i czynności konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami gwarancji i serwisu, nie rzadziej niż  co 12 miesięcy (chyba, że z instrukcji użytkowania wynika obowiązek dokonywania tych czynności częściej) . Ostatni przegląd zostanie dokonany przed końcem okresu upływu terminu  gwarancji.

b) Dostawca będzie ponosił koszty związane z wykonaniem przeglądów jak również koszty związane z wymianą części zużywalnych i eksploatacyjnych

c) Dostawca jest zobowiązany do wydania odpowiednich dokumentów i dokonania odpowiednich wpisów w dokumentacji - poświadczających wykonanie czynności, o których mowa wcześniej,

d) Dostawca jest zobowiązany uzgodnienia terminu wykonania przeglądów gwarancyjnych, czynności konserwacyjnych i napraw z Odbiorcą oraz dokonywania ich w obecności przedstawiciela Odbiorcy. W razie zaniedbania tego obowiązku, Odbiorca może odmówić dopuszczenia przedstawiciela Dostawcy do urządzenia i domagać się dokonania czynności w innym terminie.

- W przypadku gdy Dostawca pozostaje w zwłoce lub odmówi usunięcia wad lub usterek powstałych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji, Odbiorca ma prawo do zlecenia usunięcia wad lub usterek  na koszt Dostawcy, co nie pozbawia go uprawnień związanych z nałożeniem kary umownej oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

- Po zakończeniu okresu gwarancji Dostawca przekaże Odbiorcy wszelkie kody zabezpieczające dostępu lub  inne  zabezpieczenia (o ile dotyczy danego urządzenia) .

§10

[postępowanie w ramach realizacji uprawnień rękojmianych i gwarancyjnych ]

Dostawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich napraw na koszt Dostawcy w taki sposób, by zapewnić prawidłową i bezpieczną konserwację, obsługę serwisową, przeglądy okresowe, a także naprawy - zgodnie z instrukcją używania urządzenia.

§11

[usługi  serwisowe Dostawcy]

- Dostawca  zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211  ).

- Ustala się następujące warunki szczegółowe:

a) możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw w okresie od  poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 15:00.

b) zgłoszenia  reklamacji i napraw w formie poczty elektronicznej, faksu lub listem poleconym

c) Dostawca zapewni przystąpienie serwisu do naprawy w maksymalnym okresie  48 godzin od chwili zgłoszenia.

d) Dostawca zapewni maksymalny czas na  usunięcie zgłoszonych usterek i wykonania napraw - 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia

W razie przekroczenia maksymalnego czasu naprawy Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Odbiorcy  urządzenia  zastępczego, o nie gorszych parametrach niż urządzenie, które wymaga naprawy (nie dotyczy grupy 5). Dostawa urządzenia  zastępczego nastąpi najpóźniej w dniu, w którym upływa termin dokonania naprawy wadliwego urządzenia.

e) Dostawca zapewni weryfikację złożonej reklamacji nastąpi poprzez telefon lub e-mail lub fax itp. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Odbiorcą ( przy czym soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu);

§12

[odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy i kary umowne ]

- Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Odbiorcy jak i osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności poprzez dostarczenie wadliwie działającego urządzenia lub zaniedbania związane z jego naprawą lub serwisem.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:

a)  za opóźnienie w dostawie – w wysokości 1% ceny brutto, określonej w § 13  ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za brak dostarczenia równocześnie z urządzeniem jakiegokolwiek z dokumentów wskazanych w §3 ust. 3 umowy – w wysokości 0,2% ceny brutto, określonej w § ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za nieterminowe usunięcie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5 % ceny brutto, określonej w § ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

d) za brak lub nieterminowe przeprowadzanie serwisu zgodnie z umową, w okresie gwarancji wysokości 1 % ceny brutto, o której mowa w § ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po upływie terminu dokonania serwisu zgodnie z zaleceniami producenta,

e)  w wysokości 20 % ceny brutto, określonej w §13 ust. 1 umowy, w przypadku  rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

2. Odbiorcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.

3. Kara umowna należna na podstawie umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Odbiorcę z żądaniem zapłaty na wskazany przez niego rachunek bankowy.

4. Naliczenie przez Odbiorcę kary umownej, a także jej zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalniają Dostawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§13

[wynagrodzenie Dostawcy]

- Wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania umowy wynosi :  ................................   zł netto ( słownie …................ netto  )........................................  zł brutto (słownie : …...............brutto).

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie świadczenia Dostawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym między innymi :

-koszt urządzenia (cena) wraz z oprogramowaniem (jeżeli dotyczy) i wyposażeniem

- koszty transportu,

-koszty rozładunku urządzenia,

-koszty opakowania,

-koszty uruchomienia,

-koszty gwarancji, w tym

-koszty przeglądów gwarancyjnych i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet

-koszty części zamiennych w okresie gwarancji,

-koszty usług serwisu,

-koszty szkolenia,

- podatki i opłaty, (przykładowo koszty należności celnych),

- koszty ubezpieczenia do czasu przejscia ryzyka na Odbiorcę ,

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia.

§ 14

[prawo odstąpienia]

Odbiorca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§15

[rozwiązanie umowy]

- Odbiorca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w zakresie usług serwisowych w trybie natychmiastowym jeżeli Dostawca nie wykonuje jej lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do jej wykonania lub do  należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym 7 dniowym terminie nie zadośćuczyni żądaniu Odbiorcy,

- W razie rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Odbiorca będzie uprawniony do powierzenia wykonania obowiązków Dostawcy osobie trzeciej na jego koszt.

§16

[pactum de non cedendo]

Wierzytelności  wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie  w drodze umowy cesji czy jakichkolwiek innych czynności o podobnym skutku np.  faktoringu .

§17

[zastrzeżenie poufności]

Dostawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Odbiorcy  uzyskanych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy i zobowiązuje się  nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej  zgody Odbiorcy. Obowiązek poufności nie dotyczy tych informacji, które są powszechnie dostępne lub zostały ujawnione przez Strony w wykonaniu obowiązków opartych na przepisach prawa.

§18

[oświadczenia stron]

Strony ustalają, że adresy wskazane w komparycji  umowy są ich adresami do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy). Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach wyżej wymienionych  adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§19

[postanowienia końcowe]

- Strony deklarują, że będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie realizacji niniejszej umowy.

- Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, spory mogące wynikłe między stronami w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

- Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Strony w umowie wyraźnie wskazały inną formę.

§ 20

[znaczenie załączników i SIWZ]

Wymienione w treści Umowy Załączniki oraz  dokument  SIWZ wraz z załącznikami  stanowią jej  integralną część.

§ 21

[egzemplarze umowy]

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, jeden dla Dostawcy.

DOSTAWCA:	                                                                                   ODBIORCA:

Załączniki:

- formularz ofertowy

- warunki gwarancji i serwisu (załącznik nr 3 do SIWZ)

- zestawienie parametrów technicznych (załącznik nr 1 do SIWZ)

Załącznik nr 7 do SIWZ

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….…………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

Dostawa wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem lub montażem i uruchomieniem oraz ze szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)” (ZP 13/2018)

do dyspozycji niezbędne zasoby ………………....................………………………………………………..

(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………….………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………

(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń

woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)