Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 27.09.2017r.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥”  lub „≤” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Wszystkie składniki oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych (dotyczy wyrobów medycznych – dotyczy Grupy 1 i 2),

- W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

GRUPA 1

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Defibrylator – 6 szt Plus 1 zestaw do telektransmisji

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana + punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | Tak |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | Tak |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Do 24 poziomów – 0pkt Powyżej 24 poziomów – 10pkt |  |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J | Do 5 sekund – 10pkt Powyżej 5 sekund – 0pkt |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| 10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 13 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | Do 6kg – 10pkt Powyżej 6kg – 0pkt |  |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak |  |
| 17 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| 20 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | Tak |  |
| 21 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak |  |
| 22 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie | Do 170 mA – 0pkt Powyżej 170 mA – 10pkt |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o moduł WIFI. | Tak |  |

Zestaw do teletransmisj

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł transmisji kompatybilny z defibrylatorami serii Lifepak20/20e | Tak |  |
| 2 | Bezprzewodowa transmisja danych medycznych (w tym krzywe EKG i komentarze) do LIFENET SYSTEM. | Tak |  |
| 3 | Bezprzewodowa transmisja danych technicznych ( w tym informacja o przeprowadzonym auto-teście, terminie przeglądu i stanu naładowania akumulatora) do LIFENET SYSTEM | Tak |  |
| 4 | Moduł obsługuje poniższe elementy: Standardy sieci bezprzewodowych 802.11a, b, g i n Rodzaje zabezpieczeń: otwarte, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Protokoły uwierzytelniania Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP/MSCHAPv2 Obsługa TCP/IP | Tak |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy

GRUPA 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Oferowany model/typ …………………………………………………………………..

Producent ……………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………………..

Rok produkcji (fabrycznie nowy):  ………………………………………………………………………………..

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do ogrzewania płynów infuzyjnych/krwi - Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody jednostka sterująca: wymiary: 28 cm x 12cm x 19cm (+- 2 cm) waga: 1,7 kg napięcie wejściowe jednostki sterującej: 100-240V, 50/60Hz Klasa (IEC 60529) modułu sterującego – IPX1 nastawa temperatury w jednostce sterującej: 390C możliwość pracy z prędkościami przepływu od 5ml do 100ml/min przy początkowej temperaturze wynoszącej 200C przedział temperatury początkowej: 5-300C możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (uchwyt zintegrowany śrubowy) wbudowany panel sterujący wskaźniki LED pokazujące stan zasilania i temperaturę podawanego płynu wizualny alarm przekroczenia temperatury płynów kabel zasilający moduł grzewczy: wymiary: 16,5cm x 7,5 cm x 5,0 cm (+- 1 cm) Klasa (IEC 60529) modułu sterującego – IPX4 wizualny wskaźnik nie zainstalowania żadnego zestawu jednorazowego lub zainstalowania go niepoprawnie kartridż jednorazowy 10 szt. (sterylny): objętość wypełnienia kartridża: 3ml pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych wyjściowa temperatura płynu: 390C+/-20C tryb działania – ciągły | TAK |  |

.							         Podpisy osób uprawnionych                                 							    do reprezentowania Wykonawcy

GRUPA 3

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Monitory medyczne – 6 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Monitor przeglądowy – 27-calowy typu MDview 272 |
| --- |
| L.p. | Parametr | Zakres | Parametr oferowany |
| 1 | Rodzaj wyświetlacza | Kolorowy LCD z panelem IPS z podświetleniem LED |  |
| 2 | Przekątna ekranu | Co najmniej 27 cali |  |
| 3 | Zalecana rozdzielczość obrazu | 2560 x 1440pikseli |  |
| 4 | Czas reakcji | Nie mniej niż 7ms(szary-do-szarego) |  |
| 5 | Jasność (maksymalna) | Co najmniej 340 cd/m2 |  |
| 6 | Kontrast | Co najmniej 1000:1 |  |
| 7 | Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |  |
| 8 | Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |  |
| 9 | Tablica LUT (programowalna) | TAK 14 bit |  |
| 10 | Złącza | 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x VGA |  |
| 11 | Waga monitora (bez podstawy) | Nie więcej niż 13 kg |  |
| 12 | Standard DICOM | TAK |  |
| 13 | Zużycie energii | Typowo -nie więcej niż 50W |  |
| 14 | Tryb oszczędzania energii | TAK |  |
| 15 | Funkcja kompensacji jasności otoczenia | TAK |  |
| 16 | Możliwość kalibracji przez użytkownika przy użyciu oprogramowania producenta monitora | TAK, dołączone specjalne oprogramowanie tego samego producenta co monitor, umożliwiające m.in. automatyczną kalibrację monitora, przeprowadzenie kontroli jakości, raportowanie |  |

…...............................................................							         Podpisy osób uprawnionych                                 							    do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA!

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać podane powyżej wymagania. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty !