## PAKIET 1
	PAKIET 1
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do podawania diety dojelitowo w wersji grawitacyjnej w wersji 3 w 1. Pasujący do butelek i opakowań typu Pack.	szt	2 720	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
		Razem				0,00	0,00	0,00

## PAKIET 2
	Pakiet 2

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 szt./op.	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.	szt	105	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem długości 167±2 cm z balonikiem retencyjnym z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego. Port do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym chroniącym przed balonowaniem. Pasek koralikowy do podwieszania i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty.	szt	30	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Kaniula do wkłuć dotętniczych 20G 1,1 x 45mm z zaworem suwakowo - kulkowym Flo-Switch	szt	3 275	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Końcówka z igłą do wstrzykiwacza insuliny, jednorazowa, pakowana pojedynczo. Wymiary igły : grubość 0,33mm, długość minimum 12,7mm, barwne kodowanie rozmiaru igieł , sterylizowane radiacyjnie	szt	50 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Kranik odcinający – trójdrożny wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, trójramienne pokrętło, jałowy, jednorazowego użytku z przedłużaczem 15 cm, nie zawierającym DEHP, z dodatkowym portem do iniekcji.	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, z wyczuwalnym i optycznym inykatorem położenia, z trójramiennym pokrętłem umożliwiającym skokową zmianę położenia co 45 stopni, max objętość wypełnienia 0,23ml, niezależnie obracająca się, w pełni przeźroczysta nakrętka Luer-Lock umożliwiająca pełną wizualizację toru przepływu płynu	szt	7 500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min. zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.	szt	1 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 445ml/min, z przedłużaczem 15cm, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 1,14ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.	szt	500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 3
	PAKIET 3

Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Balon do rozszerzania powłok , średnica 10mm, długość robocza 300mm, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie w komplecie z pompką	szt	520	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 4
	PAKIET 4
Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Ultra czysty błękit trypanu Iigeneracji , stężenie 0,055%, ampułko-strzykawka o pojemności 0,75ml, stosowany do wybarwiania przedniej torby podczas zabiegu kapsuloreksji. Preparat zawiera mannitol,chroniący przed wolnymi rodnikami. MonoBlue SafR Arcad	szt	110	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Pakiet_5
	PAKIET 5

Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Klej tkankowy - polimer n - butyl - 2 cyjanoakrylantu szybko polimeryzuje w kontakcie z płynem tkankowym , przeżroczysty lub fioletowy. Przechowywanie w temperaturze pokojowej 22 stopnie C - wymagane badania kliniczne ( również do fiksacji siatek )	szt	450	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
2	Zestaw do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport plus z opakowań typu worek. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawek , łącznik żeński Luer Lock ze stożkiem , skalą oraz zaciskiem rolkowym. Długość 210cm	szt	1 000	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
3	Zestaw do podawania diet przez pompy do żywienia dojelitowego Enteroport plus z opakowań typu butelka szklana. Zestaw wolny od DEHP. Posiadający łącznik Y do strzykawek , łącznik żeński Luer Lock ze stożkiem , skalą oraz zaciskiem rolkowym. Długość 210cm	szt	500	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 6
	Pakiet 6

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Maska do resuscytatora z polisulfonu wyposażona w miękki mankiet do pompowania wykonany z silikonu, z zaworem wyposażonym w zatyczkę na pasku, możliwość wymiany mankietu, do sterylizacji , wielorazowa	szt	20	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Maski krtaniowe typu Ambu* jednorazowego użytku rurka i mankiet stanowią jeden element dla większego bezpieczeństwa , ze wzmocnionym koniuszkiem rurki nie podwijającym się w trakcie zakładania blokującym ponadto górny zwieracz przełyku	szt	1 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Rurka ustno - gardłowa typu Guedel* w rozmiarach 00-4, wykonana z medycznej odmiany wysokiej jakości PCV, atraumatycznie wykończone wszystkie elementy rurki,kolorowy kod rozmiaru, dostosowane do cewników do odsysania o Ch 08-18 - sterylna	szt	3 700	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Kateter do drenażu klatki piersiowej pakowany w plastikowy tubus	szt	50	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Zestaw do pobierania wydzieliny z górnych dróg oddechowych zawierający : cewnik do odsysania z otworem na końcu oraz bocznym , z zakończeniem typu Slide-Tex , przeźroczysty, pojemnik na próbki o objętości 20ml ze skalą stopniowaną co 2ml , zdejmowana pokrywa pojemnika , dodatkowa pokrywa , cewnik do ssania z uniwersalnym łącznikiem , naklejka do identyfikacji pacjenta , wstępnie zmontowany.	szt	1 400	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Jednorazowa, sterylna prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie *, z kanałem przez całą długość, atraumatyczne zakończenie typu Coude, długość 70cm, skalowana co 1cm na długości 20 – 40cm, bez lateksu, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie papier – folia, rozmiar 15Fr	szt	125	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Filtr elektrostatyczny zakres objętości 150-1200ml, skuteczność filtracji względem NaCl większy lub równy 97,100%, skuteczność filtracji względem : bakterii większy lub równy 99,9999%,:bakterii większa lub równa 99,999% utrata wilgotności 3,7cm H2O przy 90l/min, wydajność nawilżania 18mg H2O / przy Vt500ml, objętość wew. 36ml, masa 19g, produkt sterylny	szt	960	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Katetery do drenażu rad typ Redon z otworami bocznymi długość 70 cm, pakowane prosto w torebkę papierowo - foliową CH 10 -18	szt	5 600	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Noworodkowy cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą ssania , podziałką co 1cm , z otworem centralnym i dwoma bocznymi CH 10	szt	100	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100/ROK
10	Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego , z kontrolą siły ssania, wygięty do lewego oskrzela 14 - 16 CH	szt	1 100	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZAGIETY	430/rok
11	Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego , atraumatyczny z dwoma otworami bocznymi i otworem końcowym 6 - 18 CH	szt	77 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości z otworem na rurce zewnętrznej	szt	70	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości bez otworu na rurce zewnętrznej	szt	30	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym wykonane z silikonowanego PCV, linia RTG na całej długości,prowadnica , dwie tasiemki mocujące, znakowany balonik, z przezroczystym szyldem Rozmiar: 6,6,5,7, 7,5; ,8; 8,5,9, 9,5,10	szt	250	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Zgłębnik zołądkowy długość 800mmRozmiar CH 6-20	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Zgłębnik zołądkowy długość 800mmRozmiar CH 22-26	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Zgłębnik zołądkowy długość 800mmRozmiar CH 28-36	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Zgłębnik żołądkowy długość 1000mmRozmiar CH 14-20	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Zgłębnik żołądkowy długość 1000mmRozmiar CH 22-28	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	Zgłębnik żołądkowy długość 1000mmRozmiar CH 30-36	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21	Zgłębnik żołądkowy długość 1250mmRozmiar CH 14-26	szt	3200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	Zgłębnik żołądkowy 1500mmRozmiar CH 16-26	szt	7000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	Zgłębnik żołądkowy 1500mmRozmiar CH 34-36	szt	2000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24	Cewniki do karmienia niemowląt, wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, znacznik w odległości 250mm od końca dystalnego, konektor typu luer w kolorze odpowiadającemu rozmiarowi, sterylizowane w EO CH 5, 6, 8, 10, długość 400mm	szt	220	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
25	Prowadnica jednorazowego użytku typu Ultra -Pro II *- do przystawek biopsyjnych typu Ultra-ProII- zestaw zaw. Pełną gamę kanałów roboczych z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru:8,5Fr,14-23GA9 Z wyłączeniem 19 GA)-duży ,wygodny uchwyt z funkcją "quick-relase" pozwalający odejść prowadnicy od narzędzia bez konieczności ponownego przep[rowadzenia go przez kanał roboczy- komplet składa się ze sterylnej prowadnicy,osłony składanej teleskopowo typu CIV-Flex(3D)14x147cm,żel oraz elastyczne opaski	szt	168	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
26	Prowadnica endocavitarna jednorazowego użytku współpracująca z sondami Gehealthcare BE9C oraz BE9CS-prowadnica składa się z jednej owalnej ergonomicznej części ułatwiając użytkowanie ;jej zakładanie/zdejmowanie oraz zapewnia większy komfort jak i bezpieczeństwo dla pacjenta podczas zabiegu;stabilne oraz bezpieczne mocowanie do sondy,brak oporu igły podczas wykonywania procedur;duży kanał dla instrumentów 16-18GA końcówka igły ni narusza integralności osłony podczas rozstawiania;sterylne opakowanie zawiera prowadnicę,osłony medyczne w rozmiarach 2x20 cm oraz 3,5 cx20cm,żel oraz elastyczne opaski	szt.	72	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	* lub równoważna – tzn. o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym

## PAKIET 7
	Pakiet 7
	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Cewnik typu Foley dwudrożny, z prowadnicą, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, balon o pojemności do 5ml , opakowanie folia/papier, CH 6 - CH 10	szt	250	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie pokryty elastomerem silikonu , plastikowa zastawka, balon o pojemności 10 ml , opakowanie zewnętrzne folia/folia, sterylizowany radiacyjnie, CH 12 - CH 24	szt	12 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Cewnik typu Nelaton* - długość 40cm nie zawierający ftalanów , opakowanie foliowo - papierowe , dwa otwory boczne , naprzemianległe, atraumatycznie zamknięty koniec , barwny kod rozmiaru CH 8 - CH 20	szt	1 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Cewnik typu Pezzer* - długość min 40cm , lateks silikonawany , opakowanie folia/papier min. 4 otwory przelewowe w główce cewnika, CH 24 - CH 34	szt.	30	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Worki do pobierania moczu dla dziewczynek	szt	2 800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Worki do pobierania moczu dla chłopców	szt	2 800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne,atraumatyczny zamknięty koniec,odporne na zaginanie, CH 16 – 24 , dł 200mm	szt	240	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne,atraumatyczny zamknięty koniec,odporne na zaginanie, CH 16 - 20 , dł 250mm	szt	1 200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne,atraumatyczny zamknięty koniec,odporne na zaginanie, CH 16 – 30 , dł 3000mm	szt	150	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne,atraumatyczny zamknięty koniec,odporne na zaginanie, CH 22 - 30 , dł 400mm	szt	250	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Pojemniki na mocz zakręcane, jałowe, pojemność minimum 100ml.pakowane osobno	szt	18 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Probówka okrągłodenna , sterylna , V10ml , 16mm x 100mm	szt	700	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	BRAK OBROTU
11	Cewnik balonowy trójdrożny z końcówką typu Dufoure CH18-CH24 wykonany w 100% z silikonu, z wzmocnionym trzonem cewnika lub z przeźroczystego, termoplastycznego pcv. Wymóg paska kontrastującego w RTG wzdłuż ca lego cwnika, balon o pojemności 30ml lub 75ml do dowolnego wyboru zamawiajacego.	szt	260	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Wziernik ginekologiczny typu Cusco *	szt.	4 400	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Zaciskacz do pępowiny typu Karasiński*	szt.	13 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Igła biopsyjna 3-częściowa rozm. 17,5G x 20cm, do przezskrórnej nefrostomii lub przeskórnej punkcji z użyciem prowadnicy 0,35', o podwójnym refleksie w USG - sterylna, dodatkowo sterylny aplikator z płynną osłoną mikrobiologiczną, skuteczną m.in. dla MRSA, E. coli, St. epidermidis - stanowiącą barierę dla różnych patogenów w okresie do 7 dni.	szt.	10	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Worek do godzinowej zbiórki moczu składający się z: - worka 2000ml (skalowanego co 100ml) i komory pomiarowej 500ml (skalowanej co 1ml do 40ml i co 5ml do 90ml), filtr hydrofobowy w worku i komorze pasteura, wysokość całego zestwu max 29cm. / - 2 zastawek antyzwrotnych - zabezpieczjących cofanie się moczu do pacjenta / - drenu dwukanałowego – ma uniemożliwiać cofanie się moczu w kierunku pacjenta.	szt	60	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	* lub równoważny – tzn. o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym

## PAKIET 8
	Pakiet 8

lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1*	Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami 15ml soli fizjologicznej ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ) rozmiar Ch14 Ch16 Intubacyjny długość 54cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samodomykajacą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie.	szt	1000	0	8%	0	0	0
2*	Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami 15ml soli fizjologicznej ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ) rozmiar Ch14 Ch16 Intubacyjny długość 30,5cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samodomykajaca się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie.	szt	310	0	8%	0	0	0
3*	Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny z możliwością wymiany cewnika z 12fiolkami 15ml soli fizjologicznej ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ) Ch 14, 16 Intubacyjny ze sterylnym łącznikiem podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z dodatkowym portem do bronchoskopii urządzeń o średnicy do 0,635cm ( bez odłączania układu oddechowego i cewnika do odsysania ) typu MAP, system z samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta ze zintegrowanym portem MDI ( możliwość podawania leków wziewnych w aerozolu ) , cewniki zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika MAP. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. Wszystkie powyżej wymienione elementy w jednym opakowaniu producenta.	szt	240	0	8%	0	0	0
4	Sterylne cewniki wymienne do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny rozm. Ch14 i 16 INTUBACYJNY, kompatybilny ze sterylnym łącznikiem typu MAP, cewniki zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. Wszystkie powyżej wymienione elementy w jednym opakowaniu producenta.	szt	70	0	8%	0	0	0
5	Zestaw do BAL (cewnik w cewniku), dostosowany do łącznika typu MAP z kasetą uszczelniającą, możliwość wykonania badania bez odłączania cewnika do odsysania w systemie zamkniętym. CH 16/12, końcówka kierunkowa widoczna w RTG.	szt	60	0	8%	0	0	0
6	Rurki intubacyjne z PCV z poliuretanowym mankietem o grubości do 10 mikrometrów do długotrwałej wentylacji w rozmiarach 7-9.	szt	210	0	8%	0	0	0
7	Rurki intubacyjne z PCV z poliuretanowym mankietem o grubości do 10 mikrometrów do długotrwałej wentylacji z odsysaniem znad mankietu z możliwością płukania drenu (do odsysania znad mankietu) bez rozłączania od ssania w rozmiarach 7-9.	szt	110	0	8%	0	0	0
				razem		0	0	0

	* zgodnie z definicjami normy 8836/2014 zamawiający pod pojęciem sterylny system do odsysania rozumie cewnik ssący w rękawie ochronnym wraz z łącznikiem od strony pacjenta. Dotyczy pozycji 1,2,3

## PAKIET 9
	PAKIET 9
lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
2	Czujnik do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z wykorzystaniem maksymalnie jego dostępu naczyniowego , długość linii min. 152cm , dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia , kompatybilny z monitorem Vigileo	szt	70	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 10
	PAKIET 10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, ze znacznikiem pozycji igły, cewnikiem poliuretanowym CH8 i długości ok 12 cm. Zestaw powinien zawierać: cewnik posiadający 4 otwory boczne (znakowane co 1 cm), strzykawkę typu Luer Lock 50/60 ml, kranik trójdrożny z przedłuzaczem i możliwością zamykania kierunku przepływu, worek o poj. 2L na płyn.	szt	210	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
2	Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą kolekcyjną zaopatrzoną w korek.	szt	100	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
3	Trocar 8CH-32CH	szt	150	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
4	Dreny Thorax silikonowe 24CH-36CH	szt	110	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
5	Dreny Thorax 28CH-36CH	szt	110	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 11
	PAKIET 11
Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	Wartość VAT	Nazwa handlowa nazwa producenta kraj	Pełny numer katalogowy
1	100% perfuorodekalina (C10F18 ), strzykawka o objętości 5ml, gęstość (g/cm³ w temperaturze 25ºC ) :1,93, wskażnik refraksji (20ºC ) :1,3110 (25st) 1,313 , lepkość (mPas w temperaturze 25ºC ):5,5	szt	40	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Gaz SF6 Sulfurhexafluoride wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Zawartość strzykawki stanowi 40ml mieszaniny 20% gazu SF6 i 80% powietrza.	szt	60	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Gaz C3F8 Octafluoropropane wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Zawartość strzykawki stanowi 40ml mieszaniny 12% gazu C3F8 i 88% powietrza.	szt	20	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 12
	PAKIET 12
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw chirurgiczny w składzie: Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5cm; Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5cm; Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12cm; Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12cm; Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12cm; 5 x tupfer z gazy 20 nitkowej wielkosci śliwki. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami, która może służyć jako nerka.	szt.	155	0	8%	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 13
	Pakiet 13

L.p	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Katetery do drenażu rad typ Redon z otworami bocznymi długość 70 cm, pakowane prosto w torebkę papierowo - foliową CH 10 -18	szt	5 600	0	8%	0	0	0
2	Przedłużacz, dren do ssaka, wykonany z elastycznego PVC, niezałamujący się – wzmocniany podłuznie, głodki w środku, zaopatrzony z jednej straony w łącznik antyzagięciowy, z drugie w łącznik antyzagięciowy z możliwością docięcia. Opakowanie podwójne: worek perforowany, foliowy, paier folia, jałowy, jednorazowego użytkyu, roZmiar 30CH/300cm.	szt	150	0	8%	0	0	0
3	Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu OP FLEX Yankauer*, długość końcówki ssącej 155mm ( razem z rękojeścią 220mm),uchwyt CH 20, cztery otwory odbarczające ,pakowana w opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe , wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylna	szt	540	0	8%	0	0	0
4	Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką do odsysania Yankauer* o długości 155mm ( bez rękojeści ) , uchwyt CH20, końcówka z czterema otworami odbarczającymi , dren 210cm CH24, opakowanie zewnętrzne folia / papier wewnętrzne perforowany worek foliowy. Zestaw sterylny.	szt	2 300	0	8%	0	0	0
5	Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool* prosta długość końcówki ssącej minimum 175mm rozmiar CH 20, z nasadką widoczną w całości w promieniach RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana na klik. Opakowanie podwójne zewnętrzne papierowo-foliowe , wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylna	szt	2 200	0	8%	0	0	0
6	Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Pool, długość końcówki ssącej min. 175 mm, rozmiar CH 20 z nasadką widoczną w całości w RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana na klik, dren CH 24 o dł 210 cm, opakowanie podwójne zewnętrzne folia / papier wewnętrzne perforowany worek foliowy. Zestaw sterylny.	szt	440	0	8%	0	0	0
7	Dren łączacy Ch 24 , kompatybilny z cewnikami do odsysania o długośći 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, oba zakończenia typu lejek - pakowany w wewnętrzny perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia / papier	szt	10 000	0	8%	0	0	0
8	Dren łączacy Ch 24 o długośći 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, jedno zakończenie typu lejek oraz zakończenia kompatybilne z cewnikami do odsysania pakowany w wewnętrzny, perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier	szt	4 700	0	8%	0	0	0
9	Dren typu KEHR* , sterylny nr CH 12 - 14 , wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego , pakowany podwójnie ; opakowanie zewnętrzne folia -papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe	szt	15	0	8%	0	0	0
10	Dren typu KEHR* , sterylny nr CH 16 - 20 , wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego , pakowany podwójnie, opakowanie zewnętrzne folia -papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe	szt	30	0	8%	0	0	0
11	Dren łączący do ssaka, wykonany z medycznego PVCo długościach 180cm, 200cm, 210cm i 300cm, dren o różnych średnicach wewnętrznych 5mm, 6mm, 7mm i 8mm, standardowy wyposażony w zatyczkę unikającej kapania treści płynnej z drenu podczas wymiany czy utylizacji, kompatybilne z kankami do odsysania jednorazowymi i wielorazowymi, dostępne w wersji sterylnej oraz niesterylnej	szt	25	0	8%	0	0	0
12	Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 3000ml, wykonany z tworzywa EVA, nie zawiera lateksu ani winylu, zacisk jednorazowego otwarcia, łącznik Luer-Lock, sterylny, jednorazowego użytku	szt	35	0	8%	0	0	0
					Razem	0	0	0

## PAKIET 14
	Pakiet 14

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Pojemnik do krwi CDPA-1	szt	1 000	0	8%	0	0	0,00%
2	Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny pojemność 1 ml, jednorazowego użytku jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna	szt	6 500	0	8%	0	0	0,00%
3	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, jednorazowego użytku, długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer – Lock, bursztynowy	szt	5 000	0	8%	0	0	0,00%
4	Przedłużacz do pompy infuzyjnej bez ftalanów , długość do 150cm informacja o ich braku musi być nadrukowana na opakowaniu jednostkowym	szt	21 500	0	8%	0	0	0,00%
5	Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych nie zawierający ftalanów,jałowy, jednorazowego użytku, posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr płynu, elastyczną komorą kroplową wolną od PCV. Długość drenu 150cm. Zacisk rolkowy, oba końce zabezpieczone zatyczkami. na zacisku logo producenta celem identyfikacji. Końcówka Luer Lock.	szt	77 000	0	8%	0	0	0,00%
6	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi opakowanie folia – papier , bez zawartości ftalanów ( z wyjątkiem pompki ), pompka w kształcie walca o średnicy 28mm i długości 12cm , wyposażona w dwa zawory kulowe	szt	45	0	8%	0	0	0,00%
7	Strzykawka jednorazowego użytku typu Janeta* z końcówką do cewnika i przełącznikami typu luer 100ml z dwustronną skalą	szt	33 500	0	8%	0	0	0,00%
8	Strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa 50ml z rozszerzeniem do 60ml z zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka, skala co 1,0ml końcówką typu Luer Lock z dwustronną skalą i logo producenta na cylindrze	szt	16 900	0	8%	0	0	0,00%
9	Igły iniekcyjne jednorazowego użytku typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, rozmiary od 0,4 do 0,9mm	szt	340 000	0	8%	0	0	0,00%
10	Igły iniekcyjne jednorazowego użytku typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, rozmiary od 1,2 x 40	szt	400 000	0	8%	0	0	0,00%
11	Igła bezpieczna , kompatybilna z końcówkami luer i luer - lock w każdym rozmiarze. Rozmiary: 18,20,21,22,23,25G do wyboru zamawiającego	szt	10 000,00	0	8%	0	0	0,00%	brak obrotów (250 sz/rok)
12	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego zawierający : igłę biorczą dwukanałową o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą ;przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką , elastyczną komorę kroplową z filtrem płynu o wielkości oczek 15um, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, skalę pomiarową ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cmH2O, kranik trójdrożny, łącznik do dodatkowej iniekcji, łącznik Luer-lock z osłonką, długość przyrządu minimum 260cm , wykonany z tworzywa bez zawartości ftalanów	szt	80	0	8%	0	0	0,00%
13	Strzykawka jednorazowego użytku z igłą do tuberkuliny , igła 0,5 x 16	szt	21 600	0,00	8%	0	0	0,00%
					Razem	0	0	0,00%
	* lub równoważna – tzn. o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym

## PAKIET 15
	Pakiet 15
lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zestawy do szynowania moczowodów do URS rozmiar 4,8F, czas utrzymania do 12 miesięcy. Zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny długość min 80cm, prowadnica Seldingera dł. 150cm z ruchomym rdzeniem. / Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy.Zestaw pre-conected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia . / Cewnik otwarty/zamknięty lub otwarty/otwarty . Dostępne dł. 26cm /28cm/30cm	szt	120	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	IMP Medical	13685*048***
2	Zestawy do szynowania moczowodów rozmiary 4,8F; 6F;7F; 8F ; 9F, czas utrzymania do 12 miesięcy. Zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny długość min 40 cm, prowadnica Seldingera. Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy. Zestaw pre-conected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia. Cewnik otwarty/zamknięty lub otwarty/otwarty Dostępne długości /26cm/28cm/30cm	szt	100	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	IMP Medical	13**********
3	Zestawy do szynowania moczowodów rozmiary 4F, 4,8F; 6F;7F; 8F ; 9F, czas utrzymania do 12 miesięcy. Zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, prosty popychacz długość min 40 cm, prowadnica Seldingera. Zestaw pre-conected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia. Cewnik otwarty/zamknięty lub otwarty/otwarty Dostępne długości 8cm/10cm/12cm/15cm/18cm/20cm/26cm/28cm/30cm	szt	50	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	IMP Medical	13**********
4	Zestaw do szynowania moczowodów ze stentem typu Pigtail ze specjalnie, dodatkowo wzmocnionego materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan zapobiegający zamknięciu świtła cewnika przez narastający guz, otwarty/otwarty skalowany co 5cm, / długości 26, 28, 30cm w rozmiarze 7 i 8 CH, / Sterowalny popychacz 40cm, hydrofilna prowadnica Terumo 150cm. Do stosowania do 12 miesięcy, sterylny, pakowany pojedynczo.	szt	5	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	BCCG7*, BCCG8*
5	Rozszerzadło do cewki moczowej z materiału termoplastycznego typu Neoplex, widocznego w RTG rozmiar: CH5, CH6, CH7 (Zamawiający każdorazowo określi potrzebny rozmiar)	szt	20	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	AG53**
6	Rozszerzadła moczowodowe służące do poszerzania moczowodu przed zabiegiem ureteroskopii. Rozmiary od 8/10F oraz 12/14F , koaksjalne kompatybilne z prowadnicą 0,038". Dł 48cm	szt	50	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	RBD0**
7	Jednorazowa gruszka elika z zastawką antyzwrotną i sitkiem blokujacym po przezcewkowej resekcji prostaty lub guza pecherza moczowego-bez lateksu. Dostępne wersje kompatybilne z końcówką Storz, Olympus, Wolf. Zamawiający każdorazowo określi potrzebny rodzaj.	szt	200	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	E80***
8	Sterylne cewniki do prostatektomii 3-drożne z końcówką Dufour wykonane ze 100% silikonu pokrytego warstwą hydrożelu ułatwiającego wprowadzanie, o długości 42cm, w rozmiarach CH18-24, z pojemnością balonu 50 oraz 80ml,	szt	200	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	XB63**
9	Sterylne cewniki do prostatektomii 2- i 3-drożne z końcówka Dufour wykonane z półtwardego lateksu silikonowanego, o długości 42cm, w rozmiarach CH16-24, z pojemnością balonu 50, 80 oraz 120ml dla CH16-24 oraz 80 i 120ml dla CH18-24,	szt	500	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	AB37**
10	Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Couvelaire, skalowany co 1 cm wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego –Neoplexu, z mandrynem metalowym do wyboru przez Zamawiającego. W rozmiarach CH3-9	szt	50	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	AC55**
11	Cewnik moczowodowy z zakończeniem prostym z oliwka, skalowany co 1 cm wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego –Neoplexu, z mandrynem nylonowym (CH3-9) lub metalowym (CH3-8) do wyboru przez Zamawiającego.	szt	50	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	AC5***
12	Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Tiemann, skalowany co 1 cm wykonany z poliamidu o długości 74cm, z mandrynem metalowym w rozmiarach CH3-8.	szt	50	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	AC5B**
13	Nefrostomia 2-stopniowa hydrofilna z balonem 2ml . / Zestaw zawiera: Cewnik wykonany z poliuretanu , długość całkowita 250mm , długość z zagięciem typ. J 215mm. / Zakończenie z balonem 2-2,5ml wolny od lateksu. / Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm. / Łącznik do worka na mocz . / Igła 2-częściowa 18G 20cm. / Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J.	szt	120	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	IMP Medical	13420200010*
14	Ekstraktor kamieni wykonany z nitinolu (stopu niklu i tytanu) w rozmiarze Ch3/4, o długości 90cm i koszykiem o długości 15mm, 4 spiralne druty, rozbieralna rączka, pakowany pojedynczo, sterylny	szt	35	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	EXT*24
15	Nitinolowy prowadnik hydrofilny na całej długości z giętkim końcem do-nerkowym ,dł. 3cm .Rozmiar :0,035 cala ,długość 150cm.	szt	100	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	IMP Medical	139 600 035 153,00
16	Prowadnica Lunderquista, miękka na długości 4,5 cm, półsztywna na długości 5,5cm, sztywna na dalszej długości, prosta lub z zagięciem typu J, pokryta PTFE.	szt	100	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	IMP Medical	13980*035***
17	Prowadnica Seldingera pokryta PTFE z miękkim końcem z nieruchomym rdzeniem , prosta lub typu „J”	szt	100	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	IMP Medical	139***035150
18	Cewnik typu Pezzer* - długość 40cm , lateks , opakowanie foliowo - papierowe i wewnętrzne foliowe, CH 24 - CH 34	szt	160	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	AE3A**
19	Cewnik typu Nelaton* - długość min. 36cm nie zawierający ftalanów , opakowanie foliowo - papierowe , dwa otwory boczne , naprzemianległe, atraumatycznie zamknięty	szt	3 000	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Unomedical	MM0100****
20	Cewnik typu Foley* dwudrożny,obustronnie silikonowany , balon o pojemności 5 - 30 ml, CH 12 - CH 24	szt	20 000	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Covidien	COV-251***
21	Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie silikonowany , balon o pojemności 3 - 5 ml z prowadnicą CH 6 - CH 10	szt	700	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Curas	2010*
22	Cewnik Foley dwudrożny 100% silikon, z zewnętrznym rowkowaniem w rozmiarach 12-24Fr z balonem 10ml (12,14Fr) i 15ml, długość 40cm, z linią widoczną w RTG	szt	10	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Coloplast Porges	AA66**
23	Zatyczka do cewnika schodkowa	szt	25 000	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Unomedical	8400118*
24	Cewnik Tiemann wykonanyz medycznego PCV , rozmiary CH 8 -18 , długość robocza 360mm	szt	2 500	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Unomedical	030**18*
25	Cewnik Tiemann wykonanyz medycznego PCV , rozmiary CH - 20 , długość robocza 360mm	szt	300	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	Unomedical	0301418*
26	Cewnik okluzyjny 2-kanałowy wykonany z wysokiej klasy poliuretanu ze znacznikiem RTG, balon 1,5ml wolny od lateksu, długość 80 cm, rozmiary 5F oraz 6F / Rozmiar 6F kompatybilny koaksjalnie z drutem 0,035”, rozłączalny adapter.	szt	50	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł	IMP Medical	1327000000*0
27	Igła Promag * -biopsja prostaty 18G-długość 20 cm,skalowana do pistoletu UD 18/2009	szt.	550	0,00	8%	0,00	0,00	0,00 zł
28	Worek do dobowej zbiórki moczu , sterylny , dla dorosłych z drenem , zawór T , z malejąca skalą , z zastawką antyrefluksową, pojemność 2000ml ,	szt	38 000	0,00 zł	8%	0,00	0,00	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 16
	PAKIET 16
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8,00 zł	9	10	11
1	Strzykawka insulinowa z zamontowaną igłą 0,3 x13mm	szt	1 100	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Strzykawka 3 częściowa do pomp infuzyjnych, czarna nominalna skala, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, poj. 20ml	szt	220	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Taśma falista, pozwalająca na pasywny drenaż otwarty zainfekowanych ran, które muszą pozostać niezamknięte. W komplecie agrafka zapobiegająca przemieszczaniu się taśmy falistej w głąb rany i wyraźnie wskazująca jej położenie. Długość drenu 400mm, szerokość drenu 30mm.	szt	10	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przewód do cystokopu i rektoskopu z dwoma końcówkami, pakowany pojedynczo	szt	1 300	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Kaniula dożylna bez portu bocznego, rozmiar 0,6 mm( 26 G) i 0,7 mm (24 G) dla noworodków i dzieci - przepływ 13ml/min, wykonana z PTFE, bez pasków radiocieniujących, widoczna w USG, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości.	szt	10 500	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Nakłuwacz hematologiczny dla dzieci typu medlance	szt	3 700	0	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Sterylne, pętle naczyniowe w czterech kolorach: niebieskim, czerwonym, białym, żółtym,o wymiarze 0,9 mm x 1,3 mm (grubość x szerokość) i o wymiarze 1,0 x 2,5 mm (grubość x szerokość), o długości 46 cm. Nośnik: Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS) / polietylen. Pętle jednorazowe, bezlateksowe, sterylizowane radiacyjnie. Klasa IIa sterylna. Pakowane podwójnie w rozrywanych torebkach typu peel pouch, następnie w dyspenser po 10 szt. Karton zbiorczy 100 szt.	szt	1 300	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 17
	PAKIET 17

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Jednorazowy zbiornik o pojemności 500 ml na wydzielinę z przezroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym.	szt	40	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy mały zawierający: / - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika / - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 10cmx7,5cm x3,2 cm; / - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku.	szt	20	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy zawierający: / - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika / - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 12,5 x 18cm x3,2 / - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku – 2szt.Rozmiar do	szt	60	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy duży zawierający: / - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika / - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 15cm x 26cmx3,2 cm; / - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku – min. 2szt.	szt	10	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniêt¹ ranê, z g¹bki poliuretanowej i warstwy poœredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 25,4x6,4x1,8, folia poliuretanowa rozmiar 35,6 x 20,3 cm zintegrowana wraz z g¹bk¹ poliuretanow¹ i z drenem, wraz z ³¹cznikiem.	szt	15	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 18
	PAKIET 18

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do krótkotrwałych infuzji , iniekcji , wyposażony w igłę punkcyjną ze stali chromowo - niklowej z silikonizowanym szlifem. Igła połączona ze skrzydełkami o odpowiednim kodzie kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi igły. / Zestaw wyposażony w elastyczny odporny na zginanie drenik o długości 30 cm. Rozmiary : 23G – średnica 0,65 - kolor niebieski.	szt	1 000	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## PAKIET 19
	PAKIET 19
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego umożliwiająca użycie podczas jednego zabiegu ładunków o długości linii szwu 30mm, 45mm i 60mm. Rękojeść w trzech długościach szaftu – krótka do zabiegów klasycznych – 5 cm,standardowa do zabiegów laparoskopowych – 15 cm i długa do zabiegów bariatrycznych 25 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj rękojeści przy składaniu zamówienia.	szt	60	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
2	Ładunki endoskopowe proste odługości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i dwoma potrójnymi rzędamiTytanowych zszywek o wysokości / 3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	szt	42	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
3	Ładunki endoskopowe artykulacyjne o długości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości / 3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	szt	54	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
4	Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych powłoką,umożliwiający 360° retrakcję. Długość lini cięcia 5 - 9 cm	szt	90	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
5	Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25, 28 lub 31 mm, zakrzywiony, z łamanym, niskoprofilowym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu tytanowego, o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. Stapler posiada dwie rękojeści spustowe. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia.	szt	40	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 20
	PAKIET 20
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i / nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm i prostych branszach o długości 19,5mm	szt	18	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0
2	Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do / klemy termomechanicznej dł.23cm z kablem podłączeniowym do generatora	szt	36	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0
3	Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej średnicy 5mm i / długości 13 cm	szt	20	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0
4	Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej, długość całkowita / 5,33 cm, długość aktywna 1 cm, średnica 5 mm	szt	300	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 21
	PAKIET 21
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lekka siatka wykonana z polipropylenu / monofilamentnego o średniej wielkości porów / (6,29mm2), odporna na rozciąganie i z pamięcią / kształtu, anatomicznie ukształtowana , pozwala / na łatwą implementacje dzięki kolorowemu / znacznikowi. Rozmiar siatki 10x15 cm ( prawa, / Lewa)	szt	500	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
2	Lekka siatka wykonana z polipropylenu / monofilamentnego o wielkości porów 6,29 mm2 , / i ciężarze siatki nie większym niż 44 g/cm2, / grubość siatki 0,44mm. Rozmiar siatki 30x30 / cm+/-5%	szt	60	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
3	Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania / przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu / monofilamentnego o średniej wielkości porów / 0,42 mm2, od strony brzusznej barierowa / warstwa ePTFE. Siatka zaopatrzona w tasiemkę / do fiksacji. Rozmiar siatki średnica 6,5 cm ± 5%	szt	20	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
4	Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania / przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu / monofilamentnego o średniej wielkości porów / 0,42 mm2, od strony brzusznej barierowa / warstwa ePTFE. Siatka zaopatrzona w tasiemkę / do fiksacji. Rozmiar siatki 8 cm ± 5%	szt	20	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
5	Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania / przepuklin brzusznych wykonana z polipropylenu / monofilamentnego, z barierową warstwą / antyadhezyjnego hydrożelu (poliglikol), o / wielkości porów 0,025 mm2. Siatka zaopatrzona / w termoplastyczny balon służący do / pozycjonowania. W skład zestawu wchodzi / narzędzie do zwijania i aplikowania siatki. / Rozmiar siatki 20 x 25 cm+/-5%	szt	2	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
6	Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania / przepuklin brzusznych, wykonana z / polipropylenu monofilamentnego, z barierową / warstwą antyadhezyjnego hydrożelu (poliglikol), / o wielkości porów 0,025 mm. Rozmiar siatki / 20 x 25 cm +/-5%	szt	30	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
7	Siatka z polipropylenu monofilamentnego do / zaopatrywania przepuklin brzusznych o wielkości / porów 1,96 mm2 i ciężarze siatki max. 32 g/m2 z / warstwą klejową na bazie polietylenu glikolu / ulegającą całkowitej resorbcji po 90 dniach. / Rozmiar siatki 20 x 25 cm +/-5%	szt	5	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
8	Stapler 5 mm do mocowania siatek zaopatrzony / w 30 wchłanialnych zszywek i wskaźnik zużycia / zszywek. Zszywki wykonane z poliaktydu na / bazie kwasu mlekowego ulegające biodegradacji / po ok 12 miesiącach. Długość zszywki ok 6 mm / ± 5%. W świetle zszywki otwór dla lepszego / przerastania tkanki.	szt	55	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 22
	PAKIET 22
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów ( 6,29mm2 ) , odporna na rozciąganie i z pamięcią kształtu, anatomicznie ukształtowana, pozwala na łatwą impementacje dzięki kolorowemu znacznikowi. Rozmiar siatki 8x13 cm +/-5% ( prawa , lewa )	szt	30	0	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów ( 6,29mm2 ) , odporna na rozciąganie i z pamięcią kształtu, anatomicznie ukształtowana, pozwala na łatwą impementacje dzięki kolorowemu znacznikowi. Rozmiar siatki 12 x 17 cm +/-5% ( prawa , lewa )	szt	46	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych wykonana z polipropylenu monofilamentnego, z barierową warstwą antyadhezyjnego hydrożelu ( poliglikol ), o wielkości porów 0,025mm. Rozmiar siatki 15 x20 cm +/-5%	szt	18	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych wykonana z polipropylenu monofilamentnego, z barierową warstwą antyadhezyjnego hydrożelu ( poliglikol ), o wielkości porów 0,025mm. Rozmiar siatki 25 x33cm +/-5%	szt	10	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Elastyczna siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, dwuwarstwowa, polipropylenowa o średniej wielkości porów (0,42mm) , masa siatki 69,4g/m2, od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa ulegająca resorbcji po ok 30 dniach. Zaopatrzona w specjalne kieszonki ułatwiające ufiksowanie siatki oraz w wchłanialny stelaż dla lepszej implementacji. Rozmiar siatki 20x25cm +/- 5%	szt	2	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Elastyczna siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych, dwuwarstwowa, polipropylenowa o średniej wielkości porów (0,42mm) , masa siatki 69,4g/m2, od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa ulegająca resorbcji po ok 30 dniach. Zaopatrzona w specjalne kieszonki ułatwiające ufiksowanie siatki oraz w wchłanialny stelaż dla lepszej implementacji. Rozmiar siatki 22x27cm +/- 5%	szt	2	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Razem poz. 1-6				0,00	0,00	0,00

## PAKIET 23
	Pakiet 23

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę /op.	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj
1	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy,zawierający cewnik dł. 30 cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę typu V /moziwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki/ , odporną na załamywanie i zaginanie prowadnicę , możiwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, 1. możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, kabelek do monitorowania w zestawie / 2. prowadnica z nitynolu odporna na zaginanie i załamywanie	szt.	50	0	8%	0	0	0,00%
2	Zestaw do kaniulacji naczyń dla dzieci metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający między innymi cewnik długosci 8 lub 13 lub 20cm, bezigłowe zastawki na końcach dreników, odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego,możliwośc monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, bezszwowe mocowanie cewnika do skóry, dodatkowy element na prowadnicy w zestawie; średnica świateł 22/22G , długość prowadnicy 50cm.	szt	50	0,00	8%	0	0	0,00%
3	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników typu safesite, cewnik trójświatłowy zawierający cewnik dł. 30 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu Seldingera, odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę , możiwość identyfikacji położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą EKG; 1. możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, kabelek do monitorowania w zestawie / 2. prowadnica z nitynolu odporna na zaginanie i załamywanie	szt	70	0	8%	0	0	0,00%
4	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników typu safesite, cewnik trójświatłowy zawierający cewnik dł 20cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu Seldingera,odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego , możliwość identyfikacji położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą USG	szt	1 050	0,00	8%	0	0	0,00%
5	Zestaw do punkcji jamy opłucnej w skład ,którego wchodzi:cienkościenna kaniula punkcyjna; dren łączacy z końcówką lock;strzykawka 3 -częściowa 60 ml jednorazowego użytku;worek 2000ml;kranik trójdrożny. kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 1,8mm / 80mm	szt	15	0	8%	0	0	0,00%
7	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką ze szlifem Pencil Point, z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynowkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą , rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo 22G x 88mm x 0,70 x 3(1/2); identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego;	szt	100	0	8%	0	0	0,00%
8	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point / Whitacre*/ z prowadnicą ,średnica 25G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzeniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego; dopasowana do uchwytu prowadnica dająca zysk na długości roboczej igły co najmniej 10mm	szt.	6000	0	8%	0	0	0,00%
9	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point / Whitacre*/ z prowadnicą ,średnica 25G, dł. 103 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego; dopasowana do uchwytu prowadnica dająca zysk na długości roboczej igły co najmniej 10mm	szt.	550	0	8%	0	0	0,00%
10	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point / Whitacre*/ z prowadnicą ,średnica 27G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego; dopasowana do uchwytu prowadnica dająca zysk na długości roboczej igły co najmniej 10mm	szt.	2000	0	8%	0	0	0,00%
11	Zestaw do znieczuleń zewn.oponowych: 1) igła Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G X 80mm 2) strzykawka niskooporowa 3) cewnik zewnątrzopnowy Z prowadnikiem, 4) filtr płaski gęstość 0,2 pm, 5) oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek z systemem mocowania do skóry pacjenta 6) łącznik cewnika luer-lock 7) zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem; filtr z przezroczystym łącznikiem zatrzaskowym (umożliwiającym kontrolę cewnika), oba ramona filtra zabezpieczone koreczkami, strzykawka LOR z kontrastującym tłokiem eliptyczną skalą	szt.	600	0	8%	0	0	0,00%
12	Roztwór do szkieł endoskopowych sterylnych JG 910, sterylny roztwór zapobiegający parowaniu	szt	2200	0	8%	0	0	0,00%
13	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o szlifie Quinckie typu standard ,średnica 19 G, dł. 40 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego;	szt	190	0	8%	0	0	0,00%
14	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu Quinckie typu standard ,średnica 19 G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego;	szt	750	0	8%	0	0	0,00%
15	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie standard z przeźroczystym uchwytem z identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynowkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą , rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo 22G x 120mm x 0,70 x 4(3/4); identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego;	szt	100	0	8%	0	0	0,00%
16	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeżroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą , rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, rozmiar 22Gx 88mm	szt	20	0,00	8%	0	0	0,00%
17	Zestaw do przeskórnej biopsji wątroby zawierający: igłę biopsyjna 88mm ze specjalnym szlifem dla uzyskania doskonałych próbek tkanek, cienkościenną dla zminimalizowania otworu po punkcji, zatrzymującą próbkę z zakończeniem Lock; , końcówkę lock i podwójnym uszczelnieniem tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia; skalpel rozm.E11;igłę iniekcyjną 0,9x40mm. Rozmiar G16; strzykawkę aspiracyjna 10ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki	szt	5	0	8%	0	0	0,00%
18	Dren do pompy objętościowej podstawowy 8700036SP wykonany z PCV bez DEHP , ostry kolec nakłuwający , łatwa penetracja , wygodne nakłucie podwieszonych pojemników , odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej .idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, elastyczna dolna część o dużej pojemności , zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um – filtr zaciskowy rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 250cm	szt	3800	0	8%	0	0	0,00%
19	Dren do pompy objetosciowej do żywienia dojelitowego z multikonektorem bez PCV, ostry kolec nakłuwający , odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej , idealnie przezroczysta , elastyczna dolna część o dużej pojemności , zacisk rolkowy w kolorze białym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 320cm,zintegrowany z multikonektorem kompatybilnym z umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników z zywieniem dojelitowym , wyposazony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku , stopniowane łączenie z sondami do żywienia typu "męski"w celu uniknięcia mylnego podania do krwiobiegu	szt	3 100	0,00	8%	0	0	0,00%
20	Łącznik - ssanie fingertip; Uniwersalny łącznik do wszyskich rozmairów połaczeń	szt	8000	0	8%	0	0	0,00%
21	Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą; w rozmiarach od 35, 50, 80, 100, 150mm 20G i 22G. Pakowane pojedynczo, sterylnie. dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DFHP	sz	1900	0	8%	0	0	0,00%
22	Strzykawka do pomp infuzyjnych pojemność 50 ml z możliwością wypełnienia do 60ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemnośc nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna.Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Nakorpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu. Pakowane po 100szt na korpusie strzykawek nazwa strzykawki oraz informacja o braku lateksu, pakowane po 100 szt, na opakowaniu jednostkowym podany nr katalogowy	szt	34000	0	8%	0	0	0,00%
23	Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV – chroniąca przed światłem pomarańczowa. 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemnośc nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna.Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Nakorpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu. Pakowane po 100szt chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm	szt	7100	0	8%	0	0	0,00%
24	Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml (możliwość wypełnienia do 3ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.	op.	4000	0	8%	0	0	0,00%
25	Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 5 ml skalowane co 0,2 ml (możliwość wypełnienia do 6 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.	op.	4000	0	8%	0	0	0,00%
26	Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 10 ml skalowane co 0,5 ml (możliwość wypełnienia do 12ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.	op.	3700	0	8%	0	0	0,00%
27	Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 20 ml skalowane co 1 ml (możliwość wypełnienia do 24ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 4mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności.	op.	3500	0	8%	0	0	0,00%
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 24
	Pakiet 24

lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego ( VFE ) wynoszącą minimum 99,99964% . Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH ( poświadczone badaniem ) Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej.	szt	330 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem , bursztynowy ( do leków światłoczułych ) z filtrem p/bakteryjnym i klapką, z zabezpieczeniem przed wypływem plynu z drenu podczas jego wypełniania -hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Długość 180cm. Zestaw nie zawiera DEHP / konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami.	szt	460	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów typu exadrop*. Zawierający karbowaną na brzegu, tarczową i obrotową skalę prędkości przepływu o zakresie regulacji od 0 do 250 ml, zawierający zacisk rolkowy oraz dodatkowy zacisk szczelinowy. Długość 150 do 230 cm, nie zawiera DEHP	szt	2 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45μm,posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu. Aplikator z zastawką zapobiegającą wyciekaniu w pozycji odwróconej	szt	30 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi . Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania : 1 łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2.Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4 Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 i 24G. Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270ml/min; 16G- minimum190ml/min ; 17G- minimum 125ml/min ; 18G- dłuższa - minimum 95ml/min ; 18G-krótsza - minimum 100ml/min ; 20G- minimum 60ml/min ; 22G -minimum 35-ml/min ; 24g- minimum 22ml/min Bezpośrednio na kaniuli umieszona nazwa producenta lub materiału z którego została zrobiona	szt	175 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Koreczki do kaniul z niewystającym nad krawędź trzpieniem, minimalizującym ryzyko przypadkowej kontaminacji pochodzące od producenta kaniul	szt	165 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, przeznaczona do 200 aktywacji lub na 7 dni używania. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem	szt	27 500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu z drenikiem 10 cm±3 cm, przeznaczona do 200 aktywacji lub na 7 dni używania. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem.	szt	1 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu z drenem o długości 10 cm ±2 cm, z dwoma portami bezigłowymi wielokrotnego dostępu wyposażona w dwie zastawki antyzwrotne. Zastawki z przeźroczystą obudową oraz barwną membraną, z możliwością użycia przez 7 dni lub 200 dostępów.	szt	1 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	* lub równoważna – tzn. o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym

## PAKIET 25
	Pakiet 25

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 parę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Rękawice chirurgiczne z lateksu, lekko pudrowane, poziom protein ≤50µg/g, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane. AQL 0,65, długość min. 285mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu jadnostkowym wymagana: data produkcji, data ważności, nr serii. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 Spełnianie wymagań (długość, poziom protein, AQL) potwierdzić protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż 2016 roku do serii dostarczonych próbek.	para	170 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, pokryte polimerem, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane , AQL 0,65, długość min. 295mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowanew opakowania folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, data ważności, numer serii. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Spełnianie wymagań (długość, AQL) potwierdzić protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż 2016 roku do serii dostarczonych próbek.	para	36 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Rękawice ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane, jałowe (sterylizowane radiacyjnie). Długość min. 500mm. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, numer serii. Zawartość białek poniżej 10µg/g, AQL 1,5. Rozmiary: 6,5; 7,5; 8,5. Spełnianie wymagań potiwerdzić kartą katalogową.	para	100	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 26
	PAKIET 26
Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Proteza głosowa wykonana z silikonu medycznego, niskooporowa, wszczepialna pierwotnie podczas laryngektomii lub wtórnie w dowolnym czasie po larynektomii. Posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich z możliwością zakładania tej samej protezy do przetoki tchawiczo – przełykowej zarówno przez tracheostomę jak i od strony przełyku. Protezy głosowe dostarczane w sterylnych opakowaniach w rozmiarach: 4mm, 4,5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm. Możliwość zamówienia protez w rozmiarze 8mm, 10mm, 12,5mm z zestawem jednorazowych narzędzi do wszczepiania protez. Możliwość zamowienia protez z dodatkowym większym ( trzecim ) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 4mm,6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm.	szt	370	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 27
	Pakiet 27

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,poziom nawilżania min. 37 mg H20 przy VT=500ml, przestrzeń martwa 38ml, opory przepływu1,8cm H20 przy 60 l/min objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 32 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym , z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.	szt	20 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Filtr mechaniczny klasy HEPA13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, przestrzeń martwa: 75 ml, opory przepływu 2,8 cm H20 przy 60 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe harmonijkowe, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty bez portu kapno, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami , kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, złącza 22M/15F-22M	szt	1 300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 37 mg H20przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa: 25 ml, opory przepływu: 2,1 cm H20 przy 60 l/min., objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 22 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym , z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.	szt	2 200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %,bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa max. 40 ml, opory przepływu 1,6 cm H20 przy 60 l/min , objętość oddechowa Vt150-1000 ml,waga 24 g,filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.	szt	500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 30 mg H20przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe , przestrzeń martwa: 13 ml, opory przepływu: 1,4 cm H20 przy 20 l/min., objętość oddechowa Vt50-250 ml, waga 14,5 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.	szt	220	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe , przestrzeń martwa: 20 ml, opory przepływu: 1,9 cm H20 przy 30 l/min., objętość oddechowa Vt150-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapnoz zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym , kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy , z uniwersalnym portem tlenowym , wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, skuteczność nawilżania 32 mg H2O przy Vt500ml, utrata wilgotności 8,4 mg H2Oprzy Vt500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, opór przepływu 0,25 cm H20 przy 30 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 250-1000ml, waga 6,3 g,	szt	1 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni.	szt	30	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Jednorazowy , zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa ( obrotowy, / śrubowy rozszerzacz ) w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie: / 1/ rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem ‘’J’’ i modułem / pomocniczym, kaniula punkcyjna, skalpel, strzykawka / Luer-lock / 2/ rurka tracheostomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o / obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, / rurka z prowadnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na / prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep. / Bez lateksu. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0	szt	90	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Rurka tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach : od 3,5 do 10,0 co pół.	szt	60	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół.	szt	200	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Rurka intubacyjna z PVC, bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki (dla roz2,0-6,5), sterylna, w rozmiarach od nr 2,0 do 4,0 co pół.	szt	320	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, rozciągalna, giętka rurka dająca zróżnicowanie długości w zakresie 140-200mm według wymagań oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu. Zatyczka 9,0mm portu do bronchoskopii 3,5mm portu do odsysania. Łącze 22M/15Fod strony pacjenta, łącze22F od strony maszyny. Sterylny	szt	660	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Łącznik , kolanko,podwójnie obrotowe. Zatyczka 9,0mm portu do bronchoskopii i 3,5mm portu do odsysania. Łącze 22M/15F od strony pacjenta, łącze 15M od strony maszyny. Sterylny.	szt	600	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Prowadnica powlekana z możliwością podawania tlenu z zestawem 3 łączników (zależnie od źródła tlenu). / Rozmiar 2.5 dla rurek 3.0-6.0 długość 700mm / Rozmiar 6.0 dla rurek 6.0-11.0 długość 525mm / Rozmiar 6.0 dla rurek 6.0-11.0 długość 830mm	szt	10	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				RAZEM		0,00	0,00	0,00

## PAKIET 28
	PAKIET 28
Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Skład chemiczny Polipropylen / Struktura Tkany monofilament / Kolor Biały z niebieskimi pasami / Transparentny / Niewchłanialna / Waga 60 g/m2 / Grubość 0,53 mm / Wielkość porów 1.5 mm / Sterylizacja Tlenek etylenu Rozmiar 7,5cm x 15cm	szt	16	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 29
	PAKIET 29
Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR), przeznaczony do żywienia, wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFIt oraz dodatkowy port do odbarczania, przeznaczony do ewakuacji treści żołądka, cieniodajny w promieniach RTG, rozmiar CH 14/110CM, nie zawiera lateksu.	szt	700	0	8%	0	0	0,00%
				Razem		0	0	0,00%

## PAKIET 30
	PAKIET 30
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Klipsy tytanowe rozmiar ML ( średnio-duże ) zamykane oczkowo tj. Zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości ( co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa ) , karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość ramion 8,1mm, kąt rozwarcia 18 st. , długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą.	szt	6 300,00	0,00	8%	0	0	0
2	Klipsy polimerowe niewchlanialne, do klipsownicy laparoskopowej Hem-o-Lock, rozmiar XL (extra duży), zamykające naczynia do 16mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk	szt	2 400,00	0,00	8%	0	0	0
3	Klipsy polimerowe niewchlanialne, do klipsownicy laparoskopowej 5mm Hem-o-Lock, rozmiar ML (średnio duży), zamykające naczynia do 16mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk	szt	270,00	0,00	8%	0	0	0
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 31
	PAKIET 31

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Sterylna strzykawka insulinowa 3 częściowa, wykonana z przeźroczystego tworzywa, tłok strzykawki zakończony wydłużoną końcówką z gumy, podziałka elementarna 0,02, tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzdełkach, igła wtopiona 0,3x13 mm, pakowane pojedynczo.	szt	2 200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 32
	PAKIET 32

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	Wartość VAT	Nazwa handlowa nazwa producenta kraj	Pełny numer katalogowy
1	Dreny jednorazowe sterylne do wiertarki	szt	150	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Dreny jednorazowe, sterylne do pompy irygacyjnej DP30 o długości min. 4m	szt	300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 33
	PAKIET 33

lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Jałowy uchwyt rzepowy 2 x 23cm ±0,5 cm	szt	440	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Jałowa osłona zabezpieczająca kable video i optykę endoskopową , rozmiar 13-15 x 220 - 250cm	szt	5300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Jałowy zestaw miseczek 1 1 x pojemnik plastikowy okrągły 1000ml z podziałką, przeżroczysty 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml z podziałką przeżroczysty 1 x serweta dwuwarstwowa minimum 75 x 75cm ( owinięcie zestawu )	szt	340	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Jałowy zestaw miseczek 2 1 x pojemnik plastikowy okrągły 250ml z podziałką, przeżroczysty 1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml z podziałką przeżroczysty 1 x serweta dwuwarstwowa minimum 75 x 75cm ( owinięcie zestawu )	szt	930	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Jałowy zestaw miseczek 3 1 x pojemnik plastikowy 1000ml z podziałką 1 x serweta dwuwarstwowa minimum 75 x 75cm ( owinięcie zestawu )	szt	580	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 34
	PAKIET 34

lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Jednorazowa, jałowa, stalowa igła z kulką 1,2 x 80mm, długość 9,5cm	szt	300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 35
	PAKIET 35
Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	Wartość VAT	Nazwa handlowa nazwa producenta kraj	Pełny numer katalogowy
1	Wkłady o pojemności 200ml, składające się ze złącza szybkiego napełniania,łącznika rurkowego oraz złącza niskiego ciśnienia o długości 150cm i wytrzymałości ciśnieniowej min 350 PSI, w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczem " Medrad Vistron" CT. Zestaw wolny od ftalanów.	szt	1900	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 36
	PAKIET 36
lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zawór biopsyjny do bronchoskopu typu BF-TE2,,jednorazowy, sterylny	szt	90	0	8%	0	0	0,00%
2	Zaworki ssące do bronchoskopu typu BF-TE2,jednorazowe sterylne	szt	90	0	8%	0	0	0,00%
				RAZEM		0	0	0,00%

## PAKIET 37
	Pakiet 37

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku,ew skąłd wchodzi:magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122cm,nasadką OptiVu z sześcioma gumkami,przedostatnia przezroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski,nasadka w rozm.8,6mm-9,2mm;9,5mm-11,5mm;9,5mm-13mm;11mm-14mm	szt	25	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 38
	PAKIET 38

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Sterylny zestaw uniwersalny z Mayo. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 140 cm x 190 cm, 2 ręczniki min. 20 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm, 1 taśma samoprzylepna min. 9x50cm.	szt.	450	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Sterylny zestaw uniwersalny, min. skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min 100 cm x 150 cm, 2 ręczniki do rak min. 30 cm x 20 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 taśma samoprzylepna min.9 cm x 25 cm, 2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm, 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa min. 175 cm x 170 cm, 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa min. 140 cm x 240 cm	szt.	1 200	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 39
	PAKIET 39
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sterylny zestaw do urologii. Minimalny sklad zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec	szt.	1 300	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm / 1 serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm / 1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na / kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm	szt.	270	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Sterylny zestaw do otolaryngologii. Minimalny sk lad zestawu1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 1 ręcznik 30 cm x 40 cm, 1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm ( uchwyt typu Velcro ) 1 serweta operacyjna o wymiarach 150 cm x 200 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o średnicy 12 cm umieszcony decentralnie	szt.	2 700	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zestaw do operacji oczu. Minimalny skład zestawu: 1 Serweta okulistyczna wykonana z włokniny typu spunlace do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztwnikiem 1 serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm 2 pokrowiece na podłokietniki 35x73cm	szt.	100	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Sterylny zestaw do operacji laryngologicznych. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” wzmocniona 225 cm x 300 cm wycięcie 10cm x 100 cm ( wzmocnienie 50 x 100 cm), 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 225 cm x 270 cm z wycięciem 45 cm x 65 cm ( wzmocnienie 50x100cm)	szt.	90	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Jałowy zestaw okulistyczny mały. Minimalny skład zestawu: Serweta operacyjna do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztwnikiem.Obłożenie pacjenta wykonane z miękkiej i oddychającej włókniny typu spunlace.	szt.	100	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 x 40 cm, 1 serweta do nefroskopii 225 x 320 cm z otworem 20x25 cm z workiem na płyny z sitem i zaworem	szt.	100	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony, serwet włókninowych 2-warstwowych z dodatkowym obszarem chłonnych wzmocnień w obrębie pola operacyjnego (łączna chłonność min. 400 ml/m2 zgodnie z EN ISO 9073-6 (DIN 53 923) i odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O w obszarze wzmocnionym). Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 140x190cm; obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145cm; przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240cm (pad 50x75cm); przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200x175cm (pad 50x75cm); 2 przylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75x90cm (pad 36x90cm); taśma samoprzylepna 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm	szt.	2 000	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 40
	PAKIET 40
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do usuwania szwów: 3 tupfery włókninowe wielkości śliwki; pęseta anatomiczna stalowa typu Adson 12cm; pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; ostrze - skalpel 6,5cm. Opakowanie - tacka typu blister z wgłębieniem na płyny.	szt.	6 000	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zestaw do cewnikowania: serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2, stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki 20 nitkowe; żel poślizgowy w saszetce; strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml; 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 60 cm x 60 cm z centralnym otworem i rozcięciem o gramaturze 55g/m2; kleszczyki Kocher 14 cm; pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1 para nitrylowych rękawic bezpudrowych, rozmiar M. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z wgłębieniem (o przybliżonej pojemności 750 ml), która może służyć jako nerka.	szt.	1 800	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Jałowy zestaw do znieczulenia miejscowego w składzie: serweta z włókniny 75x90cm; kleszczyki typu Kocher 14cm; 5 x tupfery wielkości śliwki z gazy 20-nitkowej; serweta z włókniny laminowanej 45x75cm z regulowanym otworem; strzykawka Luer Lock 10 ml; igła podskórna (0,7x30mm); igła podskórna (1,2x40mm); przylepny opatrunek chłonny 7,2x5cm. Opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami , która może służyć jako nerka.	szt.	1 000	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET41
	PAKIET 41
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Sterylny zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego w ułożeniu prostym, wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m². / Serweta główna o wymiarach 180 x 320cm w części centralnej z otworem o wymiarach 39 x 41cm wypełnionym folią chirurgiczną. Otwór okala worek przechwytujący płyny z usztywnionym brzegiem, wyposażony w zawór do podłączenia drenu – 1 szt. Ręczniki chłonne 50x40cm - 4 szt. Podkład chłonny 90x60cm - 1 szt. Osłona na stolik Mayo 80 x 145cm wykonana z mocnej folii oraz warstwy chłonnej zabezpieczającej w całości blat stołu - 1 szt. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m², u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem. Rozmiar L dł. 125cm – 1 szt. / Wzmocniony fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m² , nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach, wykonane z laminatu o gramaturze min.40 g/m² , u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem. Rozmiar XL dł. 140cm – 2 szt. Serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm (owinięcie zestawu) - 1 szt. Ostrze chirurgiczne z trzonkiem roz. 24 - 1 szt. Kompresy gazowe 12 warstw 17 nitek 10x 10 cm z nitką RTG -20 szt. przewiązane po 10 sztuk, Serwety gazowe 17 nitek 4 warstwy 45x45cm z nitką RTG I tasiemką – 4szt. Kleszczyki plastikowe typu Korcang 24cm - 1 szt. Kompresy gazowe 12 warstw 17 nitek 10x 20 cm z nitką RTG - 20 szt. przewiązane po 10 sztuk. Tupfer typu kula 30x30cm – 3 szt. Zaciski na pępowinę – 2szt. Pojemnik plastikowy 125ml – 1szt / Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną używanie zgodne z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, identyfikacją producenta, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka zbrudzenia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.	szt.	3 200	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 42
	PAKIET 42
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jałowy zestaw do laparoskopii duży o składzie: serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 200x150cm; serweta 2-warstwowa do laparoskopii min. 260x320cm z samoprzylepnym otworem 26x30cm (folia operacyjna na brzegach otworu) z 6 zintegrowanymi kieszeniami na narzędzia oraz z dodatkowym otworem 12x15cm z zasłaniającą klapką w okolicy annusa (wokół otworów dodatkowe pady chłonne, serweta ze zintegrowanymi osłonami na nogi i ekranem anestezjologicznym oraz z prowadnicami drenów z obu stron); serweta 2-warstwowa 90x75cm; serweta na stolik Mayo składana teleskopowo min. 80x145cm; fartuch chirurgiczny SMMMS L; 2 x fartuch chirurgiczny SMMMS XL; 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z gazy 20N 47x40 cm, miska plastikowa 250ml, z podziałką; 2 x osłona na kable 12,5 x 230cm, z tekturową prowadnicą i przylepcem; 2 x ręcznik celulozowy min. 30x30cm; czyścik do koagulacji 5x5cm kontrastujący w RTG, 2x uchwyt rzepowy 2x23; kleszczyki typu korcang 24 cm.	szt.	110	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Jałowy zestaw do laparoskopii uniwersalny o składzie: serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 200x150cm; serweta 2-warstwowa samoprzylepna 175x170cm; serweta 2-warstwowa samoprzylepna 240x150cm; 2 x serweta 2-warstwowa samoprzylepna 90x75cm; kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38cm; serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; fartuch chirurgiczny SMMMS L; 2 x fartuch chirurgiczny SMMMS XL; 20 x kompres z gazy 10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z gazy 20N, 47x40 cm; miska plastikowa 250 ml, z podziałką; 2 x osłona na kable kamery 12,5x230cm, z tekturową prowadnicą i przylepcem; 4 x ręcznik celulozowy min. 30x33cm; 2 x uchwyt rzepowy; czyścik do koagulacji 5x5 cm kontrastujący w RTG.	szt.	1 900	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 43
	PAKIET 43
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy

1	Sterylny zestaw do artroskopii kolana, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej. Skład kompletu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80x145 cm; serweta 150x175 cm; serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów i rzepem 320x245 cm (2 otwory 5x7 cm); osłona na kończynę 35x80 cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm	szt.	210	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Sterylny zestaw do dłoni/stopy, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej ze wzmocnieniami. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta do operacji dłoni/stopy (z padem chłonnym 105x150 cm), z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 225x320 cm; serweta 100x150 cm; uchwyt Velcro 2x23 cm	szt.	50	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Jałowy zestaw do artroskopii barku z workiem, wykonany z włókniny 2-warstwowej, o składzie: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80x145 cm; serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7x10 cm) 225x400 cm; samoprzylepna serweta operacyjna 75x90 cm; osłona na kończynę 25x80 cm; taśma samoprzylepna 10x50 cm; uchwyt rzepowy 2x23 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm	szt.	80	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Jałowy zestaw do artroskopii barku, wykonany z włókniny 2-warstwowej ze wzmocnieniami, o składzie: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80x145 cm; samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10x60 cm) 260x200 cm (pad 100x120 cm); serweta 150x175 cm; samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240 cm (pad 50x75 cm); osłona na kończynę 25x80 cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm	szt.	50	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 44
	PAKIET 44
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy

1	Sterylny zestaw do chirurgii biodra wykonany z włókniny laminowanej 2–warstwowej ze wzmocnieniami. Skład / kompletu: serweta na stolik narzędziowy min.140x190cm; obłożenie stolika Mayo min. 80x145cm; serweta samoprzylepna min. 170x300cm; serweta samoprzylepna z wycięciem „U” min. 280x245cm, wycięcie„U” 10x95cm (wzmocnienie 160x150cm); serweta pomocnicza min. 150x200cm; serweta operacyjna min. 75x90cm; 1 osłona na kończynę min. 35x120cm; 2 taśmy samoprzylepne min. 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x33 cm	szt.	3 000	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 45
	PAKIET 45
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 35-40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach lub szyi w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L(125-130cm), XL(140-150cm)	szt.	6 000	0	8%	0,00	0,00	0,00
2	Jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 35-40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na troki. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L(125-130cm), XL(140-150cm)	szt.	24 000	0	8%	0,00	0,00	0,00
3	Jednorazowy jałowy fartuch urologiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMS, posiadający "oddychające" nieprzemakalne na całej długości rękawy - wszycie rękawa typu reglan lub prosty, zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Antyelektrostatyczny i nieprzesiąkalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Z przodu fartucha dwie zakładki poszerzajce fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej - materiał w tej części fartucha to w 100% nieprzesiąkalna folia PE. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL	szt.	500	0	8%	0,00	0,00	0,00
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 46
	PAKIET 46
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 40g/m2, wyposażone w nieprzemakalne wstawki w rękawach i przedniej części fartucha, z elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L, XL	szt.	3 400	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
2	Jednorazowy jałowy fartuch nieprzesiąkliwy dla cieczy i płynów ustrojowych, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze min. 42 g/m2, rękawy zakończone mankietem lub gumką, rozmiar uniwersalny	szt.	13 500	0	8%	0,00	0,00	0,00
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 47
	Pakiet 47

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny ,czas utrzymania 6 miesięcy.rozmiary: 3.0Fr,3.7 Fr,4.7 Fr;długość 08,12,14,16,18,20,22cm	szt	70	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ILOŚĆ???
2	Nitinolowe urządzenie do przechowywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych oraz do minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnątrzustrojowej koszyk 7 mm,CH 2,8F/145	szt	35	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 48
	Pakiet 48

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4.7Fr,6.0Fr,7.0Fr,8.0Fr długość 24,26,28 cm otwarty-zamknięty lub otwarty -otwarty. Skład zestawu : cewnik PIGTAIL* skalowany co 5 cm podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty ,średnica pętli pęcherzowej 2cm,prowadnik 0.035" lub prowadnik 0.038"o dł.145 cm,popychacz dł. co najmniej 50 cm( do wyboru popychacz inteligentny o dł. 52cm lub popychacz do urs-u o dł.70 cm);system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy pakowany łącznie.	szt	140	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	* lub równoważna – tzn. o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym

## PAKIET 49
	PAKIET 49
Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 op.	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zestaw dla noworodka, poddany procesowi sterylizacji . Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Serweta z włókniny kompresowej 40g 25cm x 20cm – 6 szt., Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x 60cm – 1 szt., Czapeczka dla noworodka 12cm x 10cm – 1 szt., Kocyk flanelowy kolorowy 160cm x 75cm - 1 szt.	op	800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zestaw dla noworodka, poddany procesowi sterylizacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm – 1 szt., Serwetki z włókniny kompresowej 40g 80cm x 60cm – 2szt., Czapeczka 10x12cm - 1 szt	op	7300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej 56g/m2, z częścią pod pośladkową o dł. 35cm ,całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana tlenkiem etylenu. Serweta zapakowana w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji.	op	2400	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Serwetki do osuszania rąk wykonane z włókniny 40g, rozmiar 80cm x 60cm, pakowane po 2 sztuki, jałowe wysterylizowane w tlenku etylenu. Serwetki zapakowane w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji.	op	12500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Jałowy zestaw do zakładania szwów zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” , na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: Serweta bibułowo - foliowa 45cm x 75cm o gramaturze min. 42g/m2 jako owinięcie - 1 szt., Serweta bibułowo - foliowa 50cm x 60cm o gramaturze 42g/m2 z otworem 8cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt., Tupfer gazowy kula 17N, 20cm x 20cm – 3 szt., Kompres włókninowy 30g, 7,5cm x 7,5cm – 5 szt., Pęseta plastikowa 13cm - 1 szt., Pęseta chirurgiczna metalowa 12cm – 1 szt., Nożyczki metalowe ostro - ostre 11cm – 1 szt., Imadło metalowe 13cm - 1 szt.,	op	1300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Jałowy zestaw chirurgiczny wysterylizowany w tlenku etylenu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Serweta włókninowo - foliowa 45cm x 75cm o gramaturze 43g/m2 jako owinięcie - 1 szt., Serweta włókninowo - foliowa 75cm x 90cm z owalnym otworem 6x8cm i przylepcem wokół otworu o gramaturze 56g/m2 - 1 szt., Kompres gazowy 17N 12W, 10cm x 10cm – 6 szt., Pęseta chirurgiczna metalowa 14cm – 1 szt., Nożyczki metalowe tępo - ostre 13cm – 1 szt., Imadło metalowe 13cm - 1 szt., Kocher metalowy 14cm - 1 szt., Sklapel chirurgiczny nr. 15 - 1 szt.,	op	620	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Jałowy zestaw zabiegowy zapakowany w torebkę papierowo – foliową wysterylizowaną parą wodną. Skład zestawu: kompresy gazowe 17 nitek 8 warstw 10cm x 10cm -5 sztuk , tupfer kula 17 nitek 20cm x 20cm – 5 sztuk , pojemnik plastikowy 125ml – 1 sztuka , nerka tekturowa – 1 sztuka , pęseta plastikowa 13cm – 1 sztuka	szt	160	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Zestaw do porodu, jalowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem serii, datą waznosci, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. Skład zestawu: Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m², rozmiar 113x90cm-1 szt ; serweta podfoliowana na stolik instr. 190X 150cm – 1 szt; kompres gazowy 17 nitek 8 warstw 10x10cm – 20szt; kompres włókninowy 4 warstwowy 40g/m² 10x20cm – 2szt; serweta włókninowa 40g/m² 80x60cm – 1 szt ; nożyczki metalowe zagięte tępo-tępe 15cm – 1szt; nożyczki metalowe ostro-tępe do nacięcia krocza 18cm – 1szt; kleszczyki metalowe pean prosty 20cm – 1szt; kleszczyki metalowe proste 18cm – 1szt; zacisk do pępowiny – 1szt.	szt	3 600	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Zestaw do szycia krocza, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. Skład zestawu: serweta podfoliowana 2 warstwowa min 56g/² w rozmiarze 90x 75cm – 1 szt; serweta podfoliowana na stolik instr. 190X 150cm – 1 szt; kompres gazowy 17 nitek 8 warstw 10x10cm – 20szt; penseta chirurgiczna 15cm – 1szt; nożyczki metalowe ostro-tępe 14cm – 1szt; kleszczyki proste do opatrunku metalowe żebrowane 25cm – 2 szt; kleszczyki metalowe do igły 20cm – 1szt .	szt	2 700	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego zapakowany w trzykomorowe opakowanie typu „twardy blister”. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu centralna etykieta z min.dwiema nalepkami, z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta, indeksem wyrobu, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta w celu identyfikacji zużytego materiału. / Skład zestawu: / Serweta 2-warstwowa,56g/m2, włókninowo-foliowa w rozmiarze 50cmx60cm, z otworem średnicy 10cm i przylepcem wokół otworu – 1szt., Serweta 2-warstwowa celulozowa podfoliowana w rozmiarze 45cmx75cm jako owinięcie – 1szt., Kompres włókninowy 30g 4 warstwy 7,5cmx7,5cm – 10 szt., Pęseta plastikowa min.13cm – 1szt., Przylepiec z wkładem chłonym 5x7,2cm – 1szt., Strzykawka 3ml – 1szt., Strzykawka 5ml – 1szt., Igła 1,2mmx40mm – 1szt., Igła 0,5mmx25mm – 1szt.	szt.	7 700	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Jałowy zestaw do wkłucia centralnego zapakowany w dwukomorowe opakowanie typu „twardy blister”. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu centralna etykieta z min.dwiema nalepkami, z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta, indeksem wyrobu, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta w celu identyfikacji zużytego materiału. / Skład zestawu: / Serweta 2-warstwowa,56g/m2, włókninowo-foliowa w rozmiarze 45cmx75cm, z otworem średnicy 8cm i przylepcem wokół otworu – 1szt., Serweta 2-warstwowa celulozowa podfoliowana w rozmiarze 45cmx75cm jako owinięcie – 1szt., Kompres gazowy 17N 8-warstw 7,5cmx7,5cm – 10 szt., Pęseta plastikowa min.13cm – 1szt., Strzykawka 10ml – 1szt., Strzykawka 20ml – 1szt., Igła 1,2mmx40mm – 1szt., Igła 0,8mmx40mm – 1szt. Imadło metalowe min.13cm – 1szt.; Tupfery typu kula 17N 20x20cm – 10szt.; Ostrze numer 11 – 1szt.	szt.	1 200	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Zestaw do zmiany opatrunku, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Serweta 2-warstwowa celulozowa podfoliowana w rozmiarze 50cmx60cm jako owinięcie – 1szt. Nerka tekturowa – 1szt., Penseta anatomiczna metalowa min. 14cm – 1szt., Kompresy gazowe 17N 8-warstw 7,5x7,5cm – 10szt.	szt	2 000	0	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 50
	PAKIET 50
lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
3	Uniwersalny zestaw do pilnej krikotyrotomii zawierający w składzie elementy umożliwiające zastosowanie techniki Seldingera lub chirurgicznej. Technika Seldingera: igła introduktora , igła introduktora cewnika FEP, strzykawka, skalpel, prowadnik, zakrzywiony rozszerzacz, cewnik do wentylacji. Technika chirurgiczna : bezpieczny skalpel, rozszerzacze Trousseau*, hak tchawiczy, tępy zakrzywiony rozszerzacz, taśma tracheostomijna.	szt	4	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	* lub równoważna – tzn. o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym

## PAKIET 51
	Pakiet 51

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego,cewnik 7 lub 10Fr dł220cm	szt	4	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 52
	PAKIET 52
Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	Nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Łacznik do łączenia cewnika z workiem, wykonany z latexu i poliamidu, sterylny	szt.	80	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Pasy do KTG jednorazowego użytku pakowane po 2 sztuki wymiar 6 cm x1,2m	op.	80	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Filtr infuzyjny neonatologiczny eliminujący pęcherzyki powietrza, cząstki stałe, bakterie, endotoksyny, grzyby, wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny o długości 5 cm +- 10% przed i za filtrem oraz samoodpowietrzacz. Membrana 0,2 mikrometra, przepływ 100 ml/h, objętość wypełnienia 0,4 ml, powierzchnia filtrowania 1,65 cm2, nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie, instrukcja dołączona do każdego filtra, czas stosowania 96h	szt.	45	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Filtr do żywienia neonatologiczny elimiujący cząstki stałe, grzyby i drożdże, cząstki powietrza, przepuszczający lipidy, wyposażony w zacisk szczelinowy i dreny 5 cm przed i 23 cm za filtrem oraz samoodpowietrzacz, membrana 1,2 mikrometra, przepływ 10 ml/h, objętość wypełnienia 0,5 ml, powierzchnia filtrowana 1,65 cm2, nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie, instrukcja dołączona do każdego filtra, czas stosowania 24h	szt.	350	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	* lub równoważna – tzn. o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym

## PAKIET 53
	PAKIET 53
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15%, brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4%, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko – strzykawki o pojemności 0,5ml.	szt	45	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
		Razem				0,00	0,00	0,00

## PAKIET 54
	PAKIET 54

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową 6F/26	szt	30	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
				Razem		0,00	0,00	0,00

## PAKIET 55
	PAKIET 55
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sterylna serweta z otworem o wymiarach min. 50x60 cm, wykonana z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej, z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną.	szt.	7 400	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
2	Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm.	szt.	300	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
4	Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar:min. 50X50 cm.	szt.	17 000	0	8%	0,00	0,00	0,00
5	Serweta sterylna samoprzylepna wykonana z laminatu min. / dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm.	szt.	2 700	0	8%	0,00	0,00	0,00
6	Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x75 cm.	szt.	3 000	0	8%	0,00	0,00	0,00
7	Sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze min. 30x30 cm (pakowane po dwie sztuki). Waga podstawowa min.58g/m2.	szt.	2 200	0	8%	0,00	0,00	0,00
8	Sterylna osłona na sprzęt medyczny, foliowa, w rozmiarze 85x150 cm	szt.	400	0	8%	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 56
	PAKIET 56
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne, jednorazowe, metalowe, sterylne 14,5 cm	szt.	460	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
2	Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, metalowe, jednorazowe, sterylne 14 cm	szt.	450	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 57
	PAKIET 57
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Smoczki standardowe na butelki z preparatami gotowymi do karmienia noworodków, sterylne, jednorazowego użytku .	szt	3 300	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
		Razem				0,00	0,00	0,00

## PAKIET 58
	PAKIET 58
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem z 100% czystego silikonu, wtopiona linia RTG, perforowanie eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemności 600ml, z zastawką płatkową, z kranikiem spustowym, worek wyskalowany w zakresie 0 – 100ml co 25ml i w zakresie 100 – 600ml co 100ml, dren w rozmiarach:9,12,15,18,20,24,28,30,33,36 CH	szt	100	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 59
	PAKIET 59
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ustnik do endoskopu, jednorazowy, otwór 59Fr., z elastycznego plastiku dopasowującego się do kształtu twarzy, z wstępnie zamocowaną z jednej strony gumką z otworami co 1cm dla osiągnięcia odpowiedniej długości	szt	4400	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
2	Igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.	szt	120	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
3	Black Eye sterylny apyrogenny tusz przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Dostarczany w strzykawkach zawierających 5ml znacznika	szt	50	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 60
	PAKIET 60
lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zestaw do pompy dojelitowej Flocare Infiniti do worków	szt	500	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
2	Zgłębnik do żywienia dojelitowego , przezroczysty, poliuretanowy z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG , końcówka z dwoma otworami bocznymi CH 8/110,CH10/110; CH 10/130, CH12/110	szt	330	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
3	Zestaw do przezskórnej gastrostomii zwierający zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, wskazany w przypadku planowanego,długotrwałego żywienia dożołądkowego, rozmiar CH14, zawiera zewnętrzną płytkę mocujacą wykonananą z silikonu,umożliwiającą mocowanie zgłębnika pod kątem 90 stopni w stosunku do skóry. Zgłębnik o długości 40cm.Bliższy koniec zgłębnika ( po jego odcięciu)zakończony złączem ENFit.	szt	35	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
4	Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy.Rozmiar zgłębnika CH 10/145 cm.Bliższy koniec zgłębnika zakonczony złączem ENFit.Zgłębnik posiada spiralę Bengmark.	szt	8	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
5	Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube)z wewnętrznym balonem mocującym;zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu,płytkę mocującą wykonaną z silikonu. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit ;zgłębnik nie zawiera DEHP,nie zawiera lateksu ,rozmiar CH18,CH20 .	szt	2	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
				Razem		0,00	0,00	0,00

## PAKIET 61
	PAKIET 61
Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 opakowanie	VAT	wartość netto	wartość brutto	Wartość VAT	Nazwa handlowa nazwa producenta kraj	Pełny numer katalogowy
1	Infuzor o przepływie 5 ml/h o nominalnym czasie pracy 48h, objętość nominalna 240 ml, objętość maksymalna 300ml, posiadający obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od prędkości przepływu, posiadający filtr cząsteczkowy oraz ogranicznik przepływu typu Luer-Lock, posiada badania stabilności leków w urządzeniu, infuzor w obudowa blokującą promieniowanie UV do długości 380 nm (który blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA), nie posiada filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej (zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym), bez DEHP, wymagany port do napełniania umieszczony na kapturku urządzenia w centralnym miejscu a urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu przepływu, opakowanie 12 szt.	op.	8	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze; nie zawiera PCV i lateksu, długość całkowita 500 mm, długość fenestrowana 150 mm, opakowanie 12 szt.	op.	2	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze; nie zawiera PCV i lateksu, długość całkowita 575 mm, długość fenestrowana 225 mm, opakowanie 12szt.	op.	2	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Pojedynczy łącznik bezigłowy z obojętnym przemieszczaniem płynu, przystosowany do iniekcji wysokociśnieniowych do 325psi lub 2241kPa i przepływem 10ml/sek., o objętości wypełnienia 0,08ml. Zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.	szt	800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Podwójny neutralny łącznik bezigłowy typu Y , o łącznej długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,4ml. Łączniki niespojone z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.	szt	800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Potrójny neutralny łącznik bezigłowy , o łącznej długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,8ml. Łączniki niespojone z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem męskim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.	szt	800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0

## PAKIET 62
	PAKIET 62

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Nóż sterylny skośny do paracentezy typu sideport o ukątowaniu 15 stopni.	szt	70	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Nóż sterylny typu Slit, zakrzywiony do otwarcia przedniej komory oka o kalibracji poprzecznej 2,75, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo.	szt	55	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Nóż sterylny zakrzywiony typu Crescent do tworzenia tunelu twardówkowego o poprzecznej kalibracji 2,3 mm jednostronnie ostrzony (z góry).	szt.	45	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 63
	PAKIET 63

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Soczewka sterylna przedniokomorowa, afakijna, wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej, z możliwością wyboru różnych rozmiarów części optycznej i długości całkowitej soczewki: rozmiar a: całkowita długość soczewki 8,5 mm, średnica części optycznej 5,0, zakres mocy od +2 do+30 D co 1,0 D w tym od 14,5 do 24,5 D co 0,5 D, rozmiar b: całkowita długość soczewki 6,5 mm, średnica części optycznej 4,4, zakres mocy od +10 do+30 D co 0,5 D, rozmiar c: całkowita długość soczewki 7,5 mm, średnica części optycznej 4,4, zakres mocy od +10 do+30 D co 0,5 D.	szt.	50	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 64
	PAKIET 64

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Introduktor – zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Elementy zestawu: prowadnik, igła prosta, silikonowa koszulka z zastawką, dilatator	szt.	5	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 65
	PAKIET 65

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Paski fluoresceinowe BIOGLIO lub preparat o równoważnym działaniu farmakologicznym i równoważnej ilości sztuk.	szt.	6 700	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 66
	PAKIET 66

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Pojemnik do kału z łopatką, sterylny	szt.	1 500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 67
	PAKIET 67

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciężar siatki 46g/m2, rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 11x16cm	szt	100	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciężar siatki 46g/m2, rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 15x10cm	szt	100	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciężar siatki 46g/m2, rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 20x20cm	szt	100	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowna z wchłanialną wartstwą hydrofilową zapobiegająca powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, gilcerolu. Gramatura 78g/m2, grubość 1,7mm, rozmiar porów 2,4x2,00mm 20-30x15-20cm z fiksatorem siatek przepuklinowych z 30 zszywkami wchłanialnymi	szt	3	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## PAKIET 68
	PAKIET 68
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimera kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu.System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłanaina do 180 dni. Igła okrągła ½ koła 37 mm, wzmocniona, nitka zielona 23 cm	szt.	120	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 69
	PAKIET 69
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Elektroda do czasowej stymulacji serca	szt.	10	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
						0,00	0,00	0,00

## PAKIET 70
	PAKIET 70
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości, wyposażony w kranik Luer Lock rozmiar 2,5F -długość 30 cm oraz 3,5; 4F długość 40 cm do wyboru przez zamawiającego.	szt.	30	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
2	Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka. W skład zestawu wchodzi minimum: cewniki pępkowe / 5 i 7Fr, czterodrożny kranik z membraną, przewód do odprowadzania krwi, 2 strzykawki luer lock 20ml, strzykawka luer lock 10ml, igła 25G, zestaw do przetaczania, pojemnik na krew, gaziki, rękawiczki, serweta	szt.	10	0,00	8%	0,00	0,00 zł	0,00
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Pakiet_71_endoskopia
	PAKIET 71
Lp	Nazwa	ilość	netto 1 szt	netto	VAT 8%	brutto
1	Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40-100mm; średnica 8mm i 10mm; średnica kołnierza 11.5-13,5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej; proteza usuwalna; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu.	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; 12 złotych znaczników radiologicznych: 4 na kołnierzach i 4 na środku protezy, długość całkowita 40-120mm, średnica 6mm i 8mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,0mm/5.9 Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025"; 1 sztuka w opakowaniu.	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Urządzenie pompujące, 1 szt. w opakowaniu; Sterylizowane EtO; jednorazowe; Objętość: 60 cc, Max ciśnienie: 15 atm	1	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

			0,00 zł	0,00 zł

## Pakiet_72_endoskopia
	PAKIET 72
	ERCP jednorazowe
Lp	Nazwa	j.m.	ilość	netto 1 szt	netto	VAT 8%	brutto	Czas trwania
1	Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025'',0,035" długość robocza 2700mm,4500mm giętka zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; ; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe;	szt.	300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
2	Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; i 15,0mm,18,0mm,20,0mm narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej,poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm-3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml-5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy;	szt.	30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
3	Prosta proteza plastikowa,z zagięciem środkowym,z zagięciem dwunastniczym wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr,8,5 Fr,10 Fr,12 Fr odległość między listkami 50mm-180mm,; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia;	szt.	250	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
4	PROTEZA TRZUSTKOWA, prosta,kształt litery S 7Fr,8,5 Fr,10Fr dł. 2-12cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8-3,7 mm	szt.	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	24mc DEPOZYT
5	Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4-8mm, długość balonu 20-40 mm; do prowadnicy 0,035 mm	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
6	Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym ; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu;	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
7	Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym ; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
8	Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści ; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm;7mm długość cięciwy 20mm;30mm średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm) 1 sztuka w opakowaniu	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
9	Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.35” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm;8,5-9,5-10,5mm,11-12-13mm,13,5-14,5-15,5mm,16-17-18mm,18-19-20mm znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55-65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
10	Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych ; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO; 1 szt. w opakowaniu;	szt.	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
11	Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40mm,60mm,80mm,100mm,120mm ; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; proteza usuwalna; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze;	szt.	12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
12	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przezskórnie; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40mm,60mm,80mm,100mm,120mm średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 60 cm, śr. 2,33/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy.	szt.	5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
13	Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm.	szt.	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
14	Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; średnica koszyka 26mm;30mm zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem ; dostarczany w sterylnym pakiecie;	szt.	6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
15	Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem ; dostarczany w sterylnym pakiecie;	szt.	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
16	Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, długość całkowita 80mm,120mm średnica 22mm, średnica kołnierzy 28mm, pokryta silikonem, posiada dodatkową grubszą warstwę silikonu na zewnątrz; długośc aplikatora 70cm, średnica 8mm/24Fr; kompatybilna z prowadnicą 0,038''; wykonana z nitynolu; posiada 12 znaczników widocznych w promieniach RTG, posiada 2 lassa do repozycjonowania wykonane z polipropylenu; posiada po 1 kołnierzu zapobiegającemu migracji na końcówce dystalnej i proksymalnej o długości 20mm.	szt.	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
				0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Urządzenie pompujące, 1 szt. w opakowaniu; Sterylizowane EtO; jednorazowe; Objętość: 60 cc, Max ciśnienie: 15 atm		1	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zabiegi endoskopowe, a w szczególności ECPW (endoskpowa cholangio pancreatografia wsteczna) / ang. ERCP jest procedurą wysokospecjalistyczną wymagajacą nie tylko wykwalifikowanego zespołu ale i odpowiednich narzędzi endoskopowych, które muszą być dobrane indywidualnie do pacjenta, typu zabiegu, w zależności od sytuacji klinicznej, budowy anatomicznej przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Przy doborze narzędzia w konkretnej sytuacji bierzemy pod uwagę jego rozmiary, elastyczność, stopień sztywności, możliwość rotacji, mobilność etc. Narzędzia produkowane przez różne firmy, w różnym stopniu odpowiadają wymaganej w konkretnej sytuacji taktyce operacyjnej. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo choremu i maksymalną skuteczność zabiegu endoskopista musi mieć możliwośc wyboru narzędzia, którego parametry optymalnie odpowiadają zastanej sytuacji anatomicznej i klinicznej. Implikuje to konieczność zakupu oferowanego asortymentu od różnych producentów

## Pakiet_73_endoskopia
	PAKIET 73
	ESD

Lp	Nazwa	j.m.	ilość	netto 1 szt	netto	VAT 8%	brutto	Czas trwania
1	Nóż elektrochirurgiczny jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, z izolowaną końcówką w kształcie kulki o średnicy 2,2 mm, posiada dodatkową elektrodę. Długość noża wynosi 4 mm, długość narzędzia 1650 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm.	szt	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
2	Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie przełyku; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7mm; długość noża 3,5mm; całkowita długość narzędzia 1650mm;2300 mm minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm;	szt	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
3	Nóż elektrochirurgiczny haczykowy obrotowy jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych; z portem wodnym. Długość narzędzia 1650 mm,2300 mm minimalna średnica kanału roboczego 2,8, długość noża 4,5mm,	szt	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
4	Nóż elektrochirurgiczny z trójkątnym ostrzem, do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w zabiegach POEM; posiada kanał wodny do podawania soli fizjologicznej do warstw podśluzowych bezpośrednio po cięciu; zaokrąglona część dystalna osłony ułatwia manewrowanie także stycznie do zmiany; kształt końcówki umożliwia cięcie w dowolnym kierunku, bez konieczności rotacji narzędzia; długość narzędzia 1650 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość noża 4,5 mm; długość końcówki trójkątnej 0,4 mm;	szt	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	24mc DEPOZYT
5	Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg.	szt	7	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
6	Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg.	szt	7	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
7	Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie,	szt	5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
8	Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie,	szt	5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
9	Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku ; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie,	szt	5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
10	Port do podłączeń z korkiem do butelki; rurki wykonane z PCV, nakrętka z polipropylenu; złącze luer do przyłączania narzędzia; do stosowania dla jednego pacjenta; pakowane sterylnie; 10szt w opakowaniu.	szt	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
11	Port do podłączeń ze szpikulcem; rurki o łącznej długości 354cm wykonane z PCV, szpikulec (trzpień) wykonany z ABS (acrylonitrile butadiene styrene); złącze luer do przyłączania narzędzia; do stosowania dla jednego pacjenta; pakowane sterylnie; 10szt w opakowaniu.	szt	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
12	Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, ; pasują do posiadanych endoskopów; 10 sztuk w opakowaniu	szt	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
13	INDIGO CARMINE 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce,	szt	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
	SUMA				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Pakiet_74_endoskopia
	PAKIET 74
L.p.	JEDNORAZOWE ERCP G+K pakiet I	j.m.	ilość	Cena netto za sztukę	Wartość netto	VAT 8%	Wartośc brutto	czas trwania zamówienia
1	Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, współpracuje z prowadnikiem o średnicy .035”, min. średnica kanału roboczego 3.2 mm, dostępne rozmiary kosza: 1.5x3; 2x4 cm 2.5x 5 i 3x 6cm	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
2	Balony średniociśnieniowe z prowadnikiem w komplecie ze wskazaniami do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita i kanału brodawki Vatera o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowe, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5.5cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20mm, kateter o średnicy 7,5Fr i długości 180cm i 240cm , cewnik posiada fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8mm.	szt.	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
3	Wysokociśnieniowa strzykawka 60cc, z manometrem; współpracująca z urządzeniem ALLIANCE II	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
4	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.2mm, 2.4mm i 2.8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z ząbkami i możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych z podwójnymi okienkami każda łyżeczka (okrągłe i elipsoidalne oraz duże pogłębione), koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, średnica kanału roboczego 2,8mm i 3,2mm	szt.	80	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
5	Zestawy do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą z zatrzaskiem w rękojeści, zestaw fabrycznie zmontowany zawiera protezę cienkościenną zagiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku ( do wyboru)zamontowana na cewniku prowadzacym, proteza zespolona jest nicią z popychaczemw sposob umożliwiający korektę jej polożenia zarówno w przod jaki w tył, cewnik prowadzący, cewnik popychającyz markerami RTG. Wymagane długości protez: 5, 7, 9, 12 i 15 i 18cm, wymagane średnice protez: 7, 8.5, 10Fr, zestaw wspólpracuje z prowadnikiem o średnicy .035" o dlugości 260 i 450cm	szt.	20	0	0	0	0	24mc
6	Prowadniki endoskopowe- dostepne średnice .025", .035” i .038”, dostępne długości prowadników: 260 i 450cm, dostępne w sztywności standardowej i usztywnionej, dostępne z końcówkami prostą i zagiętą, z hydrofilną końcówką roboczą zawierajacą wolfram o długości 5 i 10cm, widoczną w RTG oraz hydrofilną końcówką 5 i 10cm zawierajacą wolfram na tym samym drucie ze znacznikami RTG, rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania, prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia.	szt.	200	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
7	Trojkanałowy sfinkterotom jadnorazowego uzytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł robocza 200 cm, dł. noska 5 i 20 cm, średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr, dł cięciwy tnącej 20 i 30 cm, współpracuje z prowadnikiem 0,035”	szt.	200	0	0	0	0	24 mc
8	Sfinktrotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku ( 360 st), ułatwiający ustawienie wzgledem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rekojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia: niezależne kanały do porowadnika i podawania kontrastu, dł robocza 200 cm, nosek 5 mm, dł cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej: 4,4 Fr, 4,.9 Fr, 3,9 fr ( do wyboru ), przeznaczony do współpracy z prowadnikiem 450 cm i średnicy prowadnika 0,025 '	szt.	200	0	0	0	0
9	Papillotom igłowy-trzykanałowy, długosc igły 4-6 mm, średnica zewnętrzna 7,0-5,5 fr, srednica końcówki 4,8 Fr, zalecany prowadnik 0,035”	szt.	10	0	0	0	0	24 mc
10	Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania zzłogów z dróg żółciowych o kwadratowych ramionach, średnica kateteru 7-6 fr, długosc 200 cm, średnica balonu 9-12 mm, 12-15 mm,15-18 mm, znacznik RTG pod balonem, ujscie kontrastu powyzej lub ponizej balonu, zalecay prowadnik- 0,035” w zestawie jedna skalibrowana strzykawka	szt.	10	0	0	0	0	24 mc
11	Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu jednorazowego uzytku, szerokosc rozwarcia ramion klipsa 11 mm, możliwośc kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1( 2 sposoby rotacjii) retencja 8 tygodni, dostepne w długosciach: 155 cm i 235 cm z możliwościa wykonania MRI ( warunki podane w instrukcjii obsługi), wymagana średnica kanału roboczego 2,8 mm	op/10 szt	50	0	0	0	0	24 mc
12	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica osłonki 1.8mm, długość robocza 160cm, z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, łyżeczki z ząbkami duże, pogłębione z podwójnymi okienkami każda, minimalna średnica kanału roboczego 2.0mm	op/20 szt	60	0	0	0	0	24 mc
13	Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane ze sztywnego plecionego drutu o średnicy 0,41mm, kształt: okrągły-średnica otwartej pętli 10,15,20,25, 33mm oraz hexagonal- 13,27mm; długość robocza 240 cm; średnica osłonki 2.4 mm;	op/10 szt	50	0	0	0	0	24 mc
14	Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno i na ciepło, owalne jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu: miękkiego 0.41mm i o średniej sztywności 0,43mm (do wyboru), długość robocza 240cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnica otwartej pętli: 13, 27,30 mm, rękojeść skalowana, do kanału roboczego o średnicy min. 2.8mm.	op/5 szt	50	0	0	0	0	24 mc
	RAZEM			0	0,00 zł		0,00 zł
UWAGI	Zabiegi endoskopowe, a w szczególności ECPW (endoskpowa cholangio pancreatografia wsteczna) / ang. ERCP jest procedurą wysokospecjalistyczną wymagajacą nie tylko wykwalifikowanego zespołu ale i odpowiednich narzędzi endoskopowych, które muszą być dobrane indywidualnie do pacjenta, typu zabiegu, w zależności od sytuacji klinicznej, budowy anatomicznej przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Przy doborze narzędzia w konkretnej sytuacji bierzemy pod uwagę jego rozmiary, elastyczność, stopień sztywności, możliwość rotacji, mobilność etc. Narzędzia produkowane przez różne firmy, w różnym stopniu odpowiadają wymaganej w konkretnej sytuacji taktyce operacyjnej. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo choremu i maksymalną skuteczność zabiegu endoskopista musi mieć możliwośc wyboru narzędzia, którego parametry optymalnie odpowiadają zastanej sytuacji anatomicznej i klinicznej. Implikuje to konieczność zakupu zakupu oferowanego asortymentu od różnych producentów			0

## Pakiet_75_endoskopia
	PAKIET 75
L.p.	JEDNORAZOWE pakiet II	j.m.	ilość	Cena netto za opakowanie	Wartość netto	VAT 8%	Wartośc brutto	czas trwania zamówienia
1	Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne dostępne w rozmiarach 8.5 i 10 Fr, długość 200 cm, cewnik 7 Fr, koniec temperowany do 5 Fr na dł. 4 cm, na prowadnik 0,035.	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
2	Endoskopowa sonda nosowo jelitowa do odżywiania. Zakładana przez kanał endoskopu dająca krótkookresowy wewnętrzny dostęp do podawania substancji odżywczych lub lekarstw do jelita cienkiego. Rozmiar 8 lub 10 Fr, długość 240cm, prowadnica ,035" dł. 260cm.	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
3	Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi magazynek spustowy działający w 2 pozycjach ze sznurkiem 122cm, nasadką OptiVU z 6 gumkami, przedostatnia przezroczysta, sygnalizująca pozostanie 1 opaski, nasadka w rozmiarze 8,6mm do 9,2mm, 9,5mm do 11,5mm, 9,5mm do 13mm i 11mm do 14mm	szt.	50	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
4	Klipsownica jednorazowego użytku rozwarcie 16mm, mozliwość wielokrotnego otwierania I zamykania, rotacja 3600stopni, minimalny kanał roboczy 2,8mm, długość 230cm	szt.	50	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
5	Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym I dolnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10Fr, długość 220cm	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
6	Zestaw do zaopatrywania torbieli trzustki, cewnik zewnętrzny 10 FR/165cm, wewnętrzny 5FR/190cm, 10 FR pierścień diatermiczny na prowadnik 0,035	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
7	Sfinkterotom przeładowany prowadnicą używany do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych / i trzustkowych i do sfinkterotomii. Zagięta cieniodajna obrotowa końcówka zapewnia optymalne ułożenie do cięcia. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na odpowiednią głębokość. Zaokrąglona końcówka DomeTip zaprojektowana / z myślą o łatwej kaniulacji. Przeładowany prowadnikiem ,035" dł 260 lub 480cm, średnica cewnika 7Fr, dł. 190cm.	szt.	100	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
8	Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035; dwukolorowy przez co identyfikuje pozycję i ruch, końcówka prosta.	szt.	50	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
9	Sfinkterotom igłowy do precutingu trójknałowy, cewnik 7FR, 4 mm dł. drutu tnącego, na prowadnik 0,35; minimalny kanał roboczy 2.8 m	szt.	30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
10	Dwukanałowe balony do ekstrakcji kamieni żółciowych. Dwa kanały pozwalają na wprowadzenie prowadnika do wybranej lokalizacji podczas ekstrakcji oraz ułatwiają wymianę prowadnika. Czarny znacznik umożliwia endoskopową identyfikację momentu, w którym balon opuszcza brodawkę. Średnica balonów; 8.5, 12 lub 15 mm, średnica cewnika 6.8-5Fr, dł 200cm.	szt.	5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
11	Balon trójkanałowy używany do endoskopowego usuwania kamieni z przewodów żółciowych i do wprowadzania kontrastu. Budowa cewnika ułatwia popychanie poprzez kanał roboczy, możliwość podania kontrastu poniżej lub powyżej balonu. Opaski radioaktywne wzmacniają wizualizację fluoroskopijną balonu ekstrakcyjnego.Oznaczenia na strzykawce wskazują średnicę wzdęcia. System Mark V® zapewnia widoczność endoskopową na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika oznaczającą głębokość kaniulacji. Opcjonalnie –dodatkowy port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Balon napełniany do czterech średnic; 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-10mm, długośc cewnika 200 cm, średnica cewnika 6.6 Fr, na prowandnik ,035" możliwośc podania konterastu nad lub pod Balonem.	szt.	30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
12	Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu "Amsterdam", średnica 7, 8.5 i 10 Fr dł. 5, 7, 9, 12 i 15 cm.	szt.	30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
13	Protezy trzustkowe typu Geenena śr 3, 5, 7Fr, dł. od 3 do 15cm z podwójnymi listkami na obu końcach zabezpieczającymi przed samoistnym przemieszczeniem, otwory drenujące na całej dł.	szt.	15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
14	Poszerzadło balonowe do dróg żółciowych / Stosowane do poszerzania zwężeń dróg żółciowych.Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na jednoczesne / kotwiczenie podczas dylatacji. Budowa cewnika ułatwia inflację i deflację oraz przepychalność podczas przechodzenia przez trudne zwężenia.Niskoprofilowy, minimalnie podatny materiał balonu / zapewnia oczekiwane terapeutyczne wyniki poszerzania.Etykieta na cewniku wskazuje maksymalne ciśnienie inflacji balonu, w celu zapewnienia większej wygody podczas procedury.Cieniodajne opaski umieszczone na obu końcach balonu zapewniają dobrą widoczność fluoroskopową.długość cewnika 190cm, średnice balonu; 4, 6, 8 lub 10 mm, długośc balonu 4 cm, na prowadnik ,035".	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
15	Dwukanałowy koszyk do ekstrakcji stosowany do endoskopowego usuwania kamieni żółciowych oraz ciał obcych, koszyk umożliwia dostęp prowadnika do żądanej lokalizacji podczas ekstraktacji oraz ułatwia wymianę prowadnika. Koszyk z miękkiego multifilamentu z pamięcią kształtu. Specjalnie zaprojektowana ergonomiczna rączka zwiększa kontrolę i funkcjonalność. rozmiar koszyka 2X4cm, średnica 7Fr, dł. 200cm, na prowadnik ,035".	szt.	25	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
16	Koszyk litotryptor stosowany do endoskopowego usuwania złogów i ciał obcych z dróg żółciowych.Drut pleciony (multifilamentowy). / Koszulka posiada ergonomiczny uchwyt.Możliwość współpracy z prowadnicą krótką i długą.Koszyk wyposażony w markery pomiaru odległości.Średnica koszyka 2X4 lub 3X6cm, średnica koszulki 10Fr, dł. koszulki 208cm, średnica prowadnika ,035", kanał roboczy 4.2mm.	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
17	Koszyk jednorazowy stosowany do usuwania złogów oraz ciał obcych. Koszyk zbudowany jest z plecionego drutu Memory, / pozwalającego na lepsze zachowanie kształtu. Ergonomiczny uchwyt ułatwia kontrolę i funkcjonalność. Rozmiary koszyka; 1.5X3.5, 2X4, 2.5X5, 3X6, rozmiar koszulki 7Fr, długość 220cm,	szt.	15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
18	Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych, wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr / w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu, zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym / i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia.	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
19	Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, cewnik prowadzący 5 lub 6 Fr na nim cewnik popychający 8.5, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm umożliwiające ocenę odległości, akceptujące prowadnik 0,035.	szt.	5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
20	Zestaw do zaopatrywania pseudotorbieli trzustki, cewnik zewnętrzny 10FR/165cm, cewnik wewnętrzny 5FR/190cm, 10 FR pierścień diatermiczny na prowadnik 0,035.	szt.	3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
21	Plastikowe stenty używane do drenażu zaczopowanych kanałów żółciowych. Podwójny pigtail minimalizuje przemieszczanie się. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary 5, 6, 7, 8 i 10 Fr, dł; od 3 do 15cm.	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
22	Zestaw do przezskónej gastrostomii zakładanej metodą pull. Dlugi dren do podawania pokarmu o średnicy 24 Fr, prowadnica pętlowa, cewnik stomijny do RTG przezroczysty, końcówka do żywienia, skalpel, igła punkcyjna, pierścień stabilizujący z pętla zaciskającą, pętla metalowa do usunięcia prowadnicy przez kanał endoskopu	szt.	30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
23	RAZEM				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
UWAGI	Zabiegi endoskopowe, a w szczególności ECPW (endoskpowa cholangio pancreatografia wsteczna) / ang. ERCP jest procedurą wysokospecjalistyczną wymagajacą nie tylko wykwalifikowanego zespołu ale i odpowiednich narzędzi endoskopowych, które muszą być dobrane indywidualnie do pacjenta, typu zabiegu, w zależności od sytuacji klinicznej, budowy anatomicznej przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Przy doborze narzędzia w konkretnej sytuacji bierzemy pod uwagę jego rozmiary, elastyczność, stopień sztywności, możliwość rotacji, mobilność etc. Narzędzia produkowane przez różne firmy, w różnym stopniu odpowiadają wymaganej w konkretnej sytuacji taktyce operacyjnej. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo choremu i maksymalną skuteczność zabiegu endoskopista musi mieć możliwośc wyboru narzędzia, którego parametry optymalnie odpowiadają zastanej sytuacji anatomicznej i klinicznej. Implikuje to konieczność zakupu zakupu oferowanego asortymentu od różnych producentów

## Pakiet_76_endoskopia
	PAKIET 76
L.p.	JEDNORAZOWE G+K pakiet II	j.m.	ilość	Cena netto za opakowanie	Wartość netto	VAT 8%	Wartośc brutto	czas trwania zamówienia
1	Jednorazowe igły do obliteracji, średnica igły 0,6 lub 0,7mm, dł. ostrza 4,5 i 6mm, długość narzędzia 230mm do kanału roboczego 2,8mm, mechanizm długopisowy, obsługiwany 1 kciukiem, osłonka teflonowa	szt.	300	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
2	Ustniki jednorazowego użytku z otworem o rozmiarze 32mm x 26mm, nie zawierające lateksu, z gumką, wstępnie złożone- założona gumka z jednej strony	szt	3000	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
3	Jednorazowa dwustronna szczotka czyszcząca do kanału roboczego o średnicy 2,2mm, średnica szczotki 5,0mm na 20mm z obu stron, o długości całkowitej narzędzia 1800, 2300 i 2800mm w kolorze swoistym dla danej długości	szt	3000	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
4	Szczotka cytologiczna do dróg żółciowych jednorazowego użytku, dwukanałowa, prowadnik 0,035, długość narzędzia 1800mm lub 1900mm, zakończona metalową kulką	szt	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
5	Black Eye, sterylny, apyrogogenny tusz przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczniu polipów I zmian w przewodzie pokarmowym, w strzykawkach zawierających 5ml znacznika	szt	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
	RAZEM				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Pakiet_77_endoskopia
	PAKIET 77
	Jednorazowe gastro- kolono
Lp	Nazwa	j.m.	ilość	netto 1 szt	netto	VAT 8%	brutto	Czas trwania
1	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku,łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm;szerokość rozwarcia łyżeczek 6,5mm,	szt	200	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
2	Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10 mm;15 mm,25 mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm;	szt	100	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
3	Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10mm; 15 mm,25 mm,średnica drutu 0,3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach;	szt	100	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
4	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm;	szt	40	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	24mc
5	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm;	szt	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
	KV-5 dreny, jednorazowe pakowane po 50 sztuk, 2m	Box = 50szt	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
7	Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; ; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 ; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, ; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz,; specjalny stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego;	szt	200	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
8	MAJ-1555 Zawór biosyjny jednorazowego użytku do gastro-, kolono- i duodenoskopów . Opakowanie zawiera 20 sztuk, indywidualnie, sterylnie pakowanych	box- 20szt	1000	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
9	Siatka elastyczna do usuwania polipów, wymiar 3x6cm, dł robocza 230cm, śr. robocza 230cm, oczka siatki 2mm, jednorazowa, śr. kanału roboczego minimum 2,5mm. Siatka elastyczna do usuwania polipów, uniewrsalna, jednorazowa, kształt oktagonalny, rozpięta na metalowej taśmie, dł. 230cm, śr. robocz 230cm, rozmiar siatki 40x55mm, śr. kanału roboczego minimum 2,5mm.	szt	6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
10	Jednorazowa pułapka na polipy. Przezroczysty pojemnik wyposażony w okno powiększające do kontroli zassanego materiału, przyłączany do linii ssania w konektorze endoskopu, dwie wymienne perforowane szufladki zatrzymujące części stałe i umożliwiające ssanie.	szt	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
11	RAZEM				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zabiegi endoskopowe, a w szczególności ECPW (endoskpowa cholangio pancreatografia wsteczna) / ang. ERCP jest procedurą wysokospecjalistyczną wymagajacą nie tylko wykwalifikowanego zespołu ale i odpowiednich narzędzi endoskopowych, które muszą być dobrane indywidualnie do pacjenta, typu zabiegu, w zależności od sytuacji klinicznej, budowy anatomicznej przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Przy doborze narzędzia w konkretnej sytuacji bierzemy pod uwagę jego rozmiary, elastyczność, stopień sztywności, możliwość rotacji, mobilność etc. Narzędzia produkowane przez różne firmy, w różnym stopniu odpowiadają wymaganej w konkretnej sytuacji taktyce operacyjnej. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo choremu i maksymalną skuteczność zabiegu endoskopista musi mieć możliwośc wyboru narzędzia, którego parametry optymalnie odpowiadają zastanej sytuacji anatomicznej i klinicznej. Implikuje to konieczność zakupu zakupu oferowanego asortymentu od różnych producentów

## Pakiet_78_endoskopia
	PAKIET 78
L.p.	PEG	j.m.	ilość	Cena netto za sztukę	Wartość netto	VAT 8%	Wartośc brutto	czas trwania zamówienia
1	Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.	1 szt	150	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc

## PAKIET 79
	PAKIET 79
Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Jałowa, do jednorazowego użytku igła iniekcyjna, wykonana ze stopu stali nierdzewnej z uniwersalną końcówką Luer Lock, w kolorze zależnym od rozmiaru. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. 1 op zawiera 100szt	op	5	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł